Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

- Область применения

Для автоклавирования материалов.

- Информация об объекте специфицирования

№; Наименование раздела; Информация. Тип; Стерилизатор паровой вертикальный автоматический.. Изготовитель; Haier модель HRLM-110А или эквивалент.. Количество; 1 шт.. Место установки; «Часть нежилого здания - основное строение» (кадастровый номер 77:17:0000000:3958), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23, отделение розлива препаратов, 2 этаж, пом. 216.. Габаритные размеры; Внешние размеры: Ширина: 640 ± 10 мм. Глубина: 640 ± 10 мм. Высота: 1030 ± 10 мм. Размеры камеры: Диаметр: 450 ± 10 мм. Высота: 727 ± 10 мм. Размеры распределительной коробки: Ширина: 160 мм ± 10 мм. Длина: 120 мм ± 10 мм. Высота: 95 мм ± 10 мм.. Масса; Не более 85 ± 1 кг.. Назначение и функциональные требования; Наличие двойной системы охлаждения. Наличие функции защиты от перегрева. Технология отвода отработанного пара: ПИД-регулирование. Наличие матричного принтера. Режим нагрева: десятиступенчатый.. Особенности конструкции; Наличие механизма автоматической блокировки двери. Наличие механического затвора дверцы. Наличие дверной ручки с защитой от ожогов. Наличие защиты ручки от попадания пара. Наличие механического предохранительного клапана. Наличие ЖК-экрана с сенсорными кнопками. Материал камеры стерилизации: нержавеющая сталь марки AISI 316 (или эквивалент). Наличие корзины из нержавеющей стали. Материал корпуса: ABS-пластик (или эквивалент). Наличие автомата-выключателя. Наличие нейлонового разъема. Нейлоновый разъем должен быть фиксированным и водонепронициемым. Наличие электрического кабеля с евровилка. Наличие распределительной коробки для автомата-выключателя. Наличие не менее 4-х шт. регулируемых по высоте опор.. Технические характеристики; Объем: не менее 110 л. Диапазон температуры: (от плюс 105 до плюс 136) °C. Максимальная температура: не менее плюс 150 °C. Прецизионность термоконтроля: ± 0,1°C. Максимальное давление: не менее 0,28 МПа. Количество срабатываний выпускного клапана динамической импульсной сушки: от 0 до 99 (регулируемый). Диапазон времени стерилизации: 0-999 мин. Наличие электрического кабеля: не менее 2 м. Диагональ ЖК-экрана: не менее 4 дюймов. Степень влагозащиты: не ниже IP 65.. Виды энергоносителей; Электрическая сеть: 380 В/50 Гц. Потребляемая мощность: не более 7500 Вт.. Дополнительные опции; Наличие модуля loT. (что за модуль? Как по-русски?) 20 рулонов бумаги для принтера. Высокоэффективный стерилизационный фильтр. Датчик температуры.. Необходимые документы; Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Гарантийный талон. Протоколы IQ/OQ. Паспорт, инструкция/ руководство по эксплуатации на каждое СИ. Все средства измерений (в том числе и встроенные) должны быть утвержденного типа с первичной поверкой и со свидетельством о поверке на бумажном носителе на каждое СИ, проведенной на территории РФ. Поверка должна быть проведена в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиями к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке», утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 2510. Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Дата поверки средств измерений не должна превышать 30 календарных дней от даты поставки. Сертификат качества.. Необходимость в монтаже специалистами поставщика; Установка на место эксплуатации специалистами Поставщика.. Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика; Пусконаладочные работы специалистами Поставщика.. Необходимость в валидационных работах специалистами Поставщика; Валидация оборудования производится специалистами Поставщика/Производителя. Валидацию компьютеризированной системы необходимо проводить согласно методическим рекомендациям GAMP 5.. Необходимость в обучении обслуживающего персонала специалистами Поставщика/Производителя; Обучение обслуживающего и технического персонала специалистами Поставщика.. Дополнительные требования; Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2025 г. Наличие на оборудовании и на заводской упаковке маркировки с указанием наименования и заводского номера позволяющих идентифицировать оборудование. Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию..