Приложение № 2 к запросу о предоставлении коммерческих предложений

- Область применения

Шкаф вакуумный сушильный предназначен для сушки и обработки теплом твердых или измельченных сыпучих материалов посредством нагревания в условиях вакуума при контроле продукции физико-химическими методами.

- Информация об объекте специфицирования

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Тип | Шкаф вакуумный сушильный Binder VD 23 (или эквивалент) |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Место установки | Нежилое здание – лабораторный корпус (кадастровый номер 77:17:0000000:6433), расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, дом 8, строение 23, помещение 394, отделение контроля качества |
|  | Габаритные размеры | - Внешние размеры шкафа (с учетом ножек, фиттингов и дверной ручки): Ширина: не более 523 мм; Глубина: не более 596 мм; Высота (без вакуумного модуля): не более 720 мм; Высота (с вакуумным модулем): не более 1425 мм; - Внутренние размеры камеры: Ширина: не менее 285 мм; Высота: не менее 285 мм; Глубина: не менее 295 мм; |
|  | Масса | Не более 65 кг |
|  | Назначение и функциональные требования | Шкаф вакуумный сушильный предназначен для сушки и обработки теплом твердых или измельченных сыпучих материалов посредством нагревания в условиях вакуума при контроле продукции физико-химическими методами в соответствии с требованиями ОФС.1.2.1.0010. |
|  | Особенности конструкции | Насос должен обеспечивать остаточный вакуум не более 1,5 мбар. Насос должен быть помещен в закрывающуюся шумоизолирующую камеру. Наличие комплекта для подключения вакуумного насоса; Наличие ЗИП комплекта для обслуживания вакуумного насоса. Наличие комплексной системы с вакуумным насосом; |
|  | Технические характеристики | Наличие в двери смотрового окна размером не менее 265х265 мм. Наличие подсветки внутри камеры шкафа; Объем камеры: не менее 24 л; Диапазон температур: от + 9 °C выше температуры окружающей среды до +220 °C; Время нагрева до 100 °C не более 80 мин Время нагрева до 220 °C не более 150 мин Возможность настройки температуры с точностью до ±1°C; Диапазон вакуума от 0 до 1100 мбар Полка – 1 шт. (зажимная раздвижная полка из алюминия) Полезная площадь полки: 234х280 мм; Нагрузка на полку: 20 кг; Максимально разрешенная нагрузка: 50 кг; Наличие контроллера с цифровой индикацией давления и температуры; Возможность контроля сушки с программным управлением, с автоматической вентиляцией по окончании процесса; Наличие устройства защиты от перегрева с независимой регулировкой, класс 2 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией; Наличие интерфейса для подключения к компьютеру: Ethernet Наличие интерфейса USB, с возможностью передачи данных в электронном формате; Наличие порта доступа DN 40 для подключения внешних измерительных устройств; |
|  | Виды энергоносителей и их расход | Номинальная мощность: 0.9 кВт; Номинальное напряжение: 200-230 В (±10 %); Предохранитель устройств: 6.3 A; Частота питающей сети: 50/60 Гц; Фаза (номинальное напряжение): 1~ |
|  | Необходимые документы | Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. Документация должна быть предоставлена на бумажном носителе на русском языке. Гарантийный сертификат на срок не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. |
|  | Дополнительные узлы и элементы (опции) | Шкаф должен быть оснащен вакуумным модулем VP2 (для VD 23 (230 В)) или эквивалентным модулем. |
|  | Дополнительные требования | Оборудование должно поставляться в заводской упаковке. Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования. При доставке оборудования на объект поставщик предусматривает обязательное наличие грузчиков, осуществляющих выгрузку и доставку Товара к месту эксплуатации. Замена Товара ненадлежащего качества должна осуществляться силами, средствами и за счет Поставщика. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2025 г. Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее срока действия гарантии производителя оборудования, но не менее 12 месяцев. |