Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

- Область применения: Деконтаминация биоматериалов.

- Информация об объекте специфицирования:

| № | Наименование раздела | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип | Паровой стерилизатор. |  |
| 3. | Количество | 1 шт. |  |
| 4. | Место установки | Виварий № 5 (кадастровый номер 77:17:0000000:3968), расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 5, помещение 34. Управление доклинических исследований. |  |
| 5. | Габаритные размеры | Ширина: не более 1612 мм. Высота: не более 2044 мм. Глубина: не более 1753 мм. Ширина камеры: не менее 660 мм. Высота камеры: не менее 710 мм. Глубина камеры: не менее 1491мм. |  |
| 6. | Назначение и функциональные требования | Паровой стерилизатор для деконтаминации биоматериалов. Дублированное управление стерилизатором со стороны загрузки и выгрузки. 10 заводских программ, 2 проверочных теста, 20 пользовательских программ. Заводские программы способны обеспечить подогрев камеры, стерилизацию отходов, пластика, инструментов и их наконечников, стекла, пористых материалов и жидкостей, как герметично, так и негерметично укупоренных. Проверочные тесты предусматривают наличие вакуум-теста и тест Бови-Дика. Пользовательская программа предусматривает выдерживание материала при 134 оС, в течении 80 мин, а также возможность настройки режима сброса пара, количества пульсаций предвакуума и времени стерилизации. Установка пользовательского времени сушки. Возможность ломки вакуума на стадии сушки. Время непрерывной сушки до 240 мин. |  |
| 7. | Особенности конструкции | Тип монтажа: отдельно стоящий, проходной. Наличие регулируемых по высоте опор стерилизатора. Тип загрузки: горизонтальная. Двух дверное исполнение. Материал камеры, дверей нержавеющая сталь AISI316L или эквивалент. Материал рубашки камеры нержавеющая сталь AISI304L или эквивалент. Механическая и электрохимическая полировка камеры. Встроенный водокольцевой вакуумный насос. Наличие редуктора для регулировки давления пара до требуемого. Встроенный принтер. Цветной сенсорный дисплей. Управление на Русском языке. Порты USB и Ethernet. Камера сертифицированы в соответствие со стандартами ASME и PED. Тип дверей: вертикальные, слайдовые двери с пневматическим приводом. Конструкция камеры: вся камера покрыта стальной рубашкой. Пол камеры имеет небольшой уклон в сторону слива для облегчения дренажа. На сливе устанавливается стальная сетка для предотвращения попадания твердых частиц в дренажную систему, в нижней точке установлен датчик наличия конденсата в камере. Камера устанавливается на основание с возможностью регулировки высоты. Прокладка двери: силиконовая прокладка крепится в паз рамы двери. Давление сжатого воздуха обеспечивает герметизацию дверей. Привод двери – пневматический с гидравлической составляющей. Расчетное давление камеры: камера сконструирована под расчетное давление 2,8 Бар/142°С. Уплотнение камеры: силиконовое уплотнение. Полировка камеры: электрохимическая пассивация камеры. Полировка ≤ 0.8 μm. Камера должна иметь скругленные углы. Нагрев камеры: осуществляется за счет подачи перегретого пара из точки магистрального пара в рубашку и далее в камеру автоклава. Рубашка должна играть роль конденсатоотводчика и обеспечивать удаление излишков влаги из пара перед подачей в камеру. Цельносварная рубашка камеры, полностью покрывающая камеру. Наличие рассеивателя пара в камере для более равномерного распределения пара по всему объему. Теплоизоляция: рубашка камеры должна быть изолирована при помощи слоя бесхлоридной минеральной ваты толщиной в 1 дюйм, обеспечивающая снижение потребляемой энергии и сохраняющая поверхность прибора холодной. Безопасность: - двери не могут быть открыты, если камера находится под давлением; - пар не должен поступать в камеру, если дверь не закрыта; - цикл не начнется, если не сработал замок двери; - двери не могут быть открыты, пока стерилизуемая жидкость не достигнет заданной температуры; - двери не могут быть открыты пока, давление в камере не упадет до атмосферного; - двери не закроются в случае попадания постороннего предмета (защитные планки с активацией реле времени минимум 2 минуты на блокировку после срабатывания); - двери не могут быть открыты одновременно; - предохранительные клапаны камеры и рубашки должны срабатывать при превышении давлением заданного значения; - наличие кнопки аварийного отключения с ключом; - наличие двойного мониторинг давления в камере, рубашке и двери. Камера должна быть снабжена валидационным портом 1 дюйм с резьбой для подключения собственных датчиков. Наличие водокольцевого вакуумного насоса для удаления до 99% воздуха и влаги из камеры. Для снижения вибрации насос должен устанавливаться на амортизирующую прокладку. Наличие биобарьера для предотвращения перекрестной контаминации. Наличие системы обеззараживания для I и II групп патогенности микроорганизмов. Наличие микробиологического гидрофобного фильтр 0,2 мкм в кожухе с возможностью стерилизации SIP. Наличие температурных погружных датчиков PT100 в защитной металлической изоляции из стали 316L не менее 2 штук с возможностью подключения не менее 6 дополнительных датчиков, данные которых можно будет хранить, обрабатывать и отображать в специализированном ПО на ПК. На лицевой стороне со стороны загрузки должно быть расположено 3 манометра, отображающие давление в камере, рубашке, двери. Со стороны выгрузки – два манометра: для камеры и второй двери. Наличие воздушного фильтра. Весь воздух, поступающий в камеру автоклава после окончания цикла, должен проходить через микробиологический фильтр с размером пор 0,01 мкм. Наличие сушки материла после окончания цикла. Сушка должна осуществляться за счет подогрева рубашки камеры магистральным «чистым» паром и параллельного вакуумирования камеры. Возможность установки пользовательского времени сушки. Возможность ломки вакуума на стадии сушки. Время непрерывной сушки до 240 мин. ПО для сбора и обработки, передачи данных показателей цикла с возможностью подключения Приведение ПО в соответствие с 21 CFR ч. 11 с возможностью установки не менее 25 учетных записей с индивидуальным паролем. Система контроля должна производить контроль всех физических параметров процессов стерилизации, а также определять последовательность операций в соответствие с программой, задаваемой пользователем. Индикация подаваемого напряжения по фазам. Контроллер включает в себя: - ПИД-регулятор контроля давления; - цифровые каналы ввода/вывода; - аналоговые каналы ввода для контроля температуры и давления; - USB-порт для внешних устройств; - прямое соединение с термопринтером; - измерение давления в камере; - флэш-память и часы реального времени для резервного копирования информации в случае отключения электроэнергии; - тест вход/выход; - сигнализацию о необходимости замены фильтра. Наличие цветной сенсорной панели управления, с дисплеем диагональю не менее 7 дюймов, со стороны загрузки: - цветовая и текстовая индикация каждой стадии цикла; - быстрый доступ к наиболее важной информации; - отображение истории проведенных циклов; - графическое отображение значений температуры и давления; - поддержка русского языка. Наличие цветной панели управления, с дисплеем диагональю не менее 3,5 дюйма, со стороны выгрузки, с отображением на дисплее следующих параметров: - температура и давление в камере; - статус двери; - отсчет времени стерилизации; - статус автоклава: ожидание, готовность, предвакуум, нагрев, стерилизация, сброс, время сушки, поступление воздуха, окончание цикла. В стерилизаторе должно применяться визуальное оповещение о следующих ошибках: - ошибка датчиков давления/температуры; - превышения времени стадии; - дверь не закрыта должным образом; - отключение электропитания; - отсутствует вода в резервуаре; - отсутствует подача воды/пара/воздуха; Наличие документирования цикла – встроенный термопринтер для распечатки детальной информации каждого произведенного цикла: - дата и время последнего отключения; - дата и время последнего включения; - дата; - время; - серийный номер; - наименование модели; - версия ПО; - номер цикла; - наименование цикла; - температура стерилизации; - время стерилизации; - конечная температура; - время сушки. - имя оператора Печать текущих значений происходит с настраиваемым интервалом от одной минуты. Наличие прав доступа к программному обеспечению (сервисному меню) уровня администратора. Программа должна быть русифицирована. Соответствие требований проведения для квалификации процесса стерилизации: - 15 секунд стабилизации перед стадией стерилизацией. - Разница не более 1°С между всеми датчиками температуры на стадии выдержки. - Максимальное отклонение температуры на стадии стерилизации +3°С к заданной температуре |  |
| 8. | Технические характеристики | Объем камеры: от 600 л до 610 л. Рабочее давление: 0 – 350 Кпа (абс.) Диапазон рабочей температуры: 105°С - 138°С. |  |
| 9. | Виды энергоносителей | Максимальная пиковая мощность 6 кВт. 3 фазы +N, 380В, 16 А, 50Гц. Сжатый воздух давлением 5 - 6 бар. Вода 3 бар. Паровой стерилизатор должен иметь возможность работать с магистральным источником чистого пара с давлением не ниже от 4 до 6 бар. |  |
| 10. | Необходимые документы | Руководство по эксплуатации на русском языке. Документация на систему управления на русском языке. Паспорт сосуда, работающего под давлением. Заверенная копия декларации соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 Наличие документов на средства измерения: 1) эксплуатационная документация на русском языке (паспорт, руководство пользователя, инструкция по эксплуатации); 2) результаты действующей поверки, проведенной на территории РФ, подтвержденные знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) на каждое средство, заверенной подписью поверителя и знаком поверки. Протоколы IQ/OQ/PQ, FAT и SAT. Лист запасных частей. Цифровое запоминающее устройство с набором программ для переустановки и восстановления программного обеспечения системы управления и руководством по переустановке и восстановлению на русском языке. Цифровое запоминающее устройство с документацией на русском языке. |  |
| 11. | Дополнительные узлы и элементы (опции) | Комплект панелей облицовочных из нержавеющей стали качеством не хуже AISI304L. Стеллаж загрузочный из нержавеющей стали качеством не хуже AISI316L в количестве 1 штуки с габаритными размерами: Длина не более 1278 мм Ширина не более 632 мм Высота не более 621 мм. Тележка транспортировочная из нержавеющей стали качеством не хуже AISI304L в количестве 2 штук с габаритными размерами: Длина не более 1709 мм Ширина не более 500 мм Высота не более 1063 мм. Бумага для термопринтера: не менее 100 рулонов. Ширина бумаги для термопринтера не более 57 мм. Комплект ЗИП, необходимый для проведения технического обслуживания автоклава, в течение 2 лет. |  |
| 12. | Необходимость в монтаже специалистами поставщика | Шефмотаж установки на место эксплуатации, подключения используемых энергоресурсов к точкам присоединения Заказчика, производится специалистами Поставщика. Подключение используемых энергоресурсов от точек присоединения Заказчика до оборудования, осуществляется специалистами Поставщика. На месте монтажа оборудования существует кабель от щита с устройствами защиты в электрощитовой необходимой мощности. Для подключения использовать существующие присоединение. |  |
| 13. | Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика | Пусконаладочные работы специалистами Поставщика. |  |
| 14 | Необходимость в валидационных работах специалистами Поставщика | Валидация оборудования производится специалистами Поставщика/Производителя. Валидация компьютеризированной проводится специалистами Поставщика/Производителя: Базовое функциональное испытание (smoke-тест). Функциональное испытание ПО, связанные с безопасностью. Эксплуатационные испытания с использованием HMI интерфейса. Испытания на соответствие требованиям 21 CFR Part 11. Создания backup и восстановления системы из backup. Проверка журнала Audit Trail. Защита от изменения в журналах Audit Trail. Проверка исторических данных/отчетов. |  |
| 15. | Необходимость в обучении обслуживающего персонала специалистами Поставщика/Производителя | Обучение эксплуатирующего, обслуживающего и технического персонала проводится специалистами Поставщика. |  |
| 16. | Дополнительные требования | Стерилизатор должен быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2026 г. Наличие на оборудовании и на заводской упаковке маркировки с указанием наименования и заводского номера позволяющих идентифицировать оборудование. Стерилизатор должен соответствовать: ТР ТС 010/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ТС 032/2013; Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 13 месяцев с момента поставки. Стороны технического обслуживания стерилизатора должны быть сконструированы исходя из зоны обслуживания (Приложение 1). |  |

Приложение 1

Расположение стерилизатора