Приложение № 2

к запросу коммерческих предложений

Техническое задание

Таблица № 1

| № | Наименование | Технически характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Таймер-секундомер 4 канала, с часами |
|  | Количество | 6 шт. |
|  | Габаритные размеры | 70×13×64 mm |
|  | Назначение и функциональные требования | Для прямого (секундомер) и обратного (таймер) отсчета времени |
|  | Особенности конструкции | В комплекте должен быть зажим, магнит на обратной стороне и держатель |
|  | Технические характеристики | - четыре независимых канала; - точность, % — 0,01%; - звуковой и световой сигналы; - функции: секундомер, таймер; - диапазон: до 99 часов, 59 минут и 59 секунд, с шагом 1 с; - время суток с форматами 12 или 24 часа; - внутренняя память; - однострочный дисплей 19 мм; - магнит и клипса для крепления; - настольная подставка. |
|  | Виды энергоносителей | Тип питания: аккумуляторная батарея |
|  | Необходимые документы | 1. Паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; 2. Сертификат о калибровке, проведенной на территории РФ на бумажном носителе (остаточный срок калибровки на СИ должен быть не менее 6 месяцев на момент поставки). |
|  | Дополнительные требования | Оборудование должно поставляться в заводской упаковке. Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования. Замена Товара ненадлежащего качества должна осуществляться силами, средствами и за счет Поставщика. Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2025 г. Остаточный срок поверки – не менее 6 месяцев на дату поставки. |

Таблица № 2

| № | Наименование | Технически характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Газоанализатор углекислого газа ПКУ-4 В-М-Т (до 1%). Номер в ГРСИ РФ: 62127-15. Артикул: N3588 (или эквивалент). |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Габаритные размеры | Габаритные размеры газоанализатора, мм - не более 35х85х185; Масса измерительного преобразователя, кг - не более 0,3; Габаритные размеры измерительных преобразователей, мм – не более 65х40х100. |
|  | Назначение и функциональные требования | Для измерения и индикации концентрации диоксида углерода в воздухе рабочей зоны помещений |
|  | Особенности конструкции | Базовый комплект поставки: - газоанализатор ПКУ-4 В-М-Т (до 1%) - газозаборная трубка |
|  | Технические характеристики | - Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода, % - от 0 до 1. - Основная абсолютная погрешность газоанализатора, объемная доля диоксида углерода, %: - в диапазоне измерений объемной доли диоксида углерода от 0 до 1 %: (0,02+ 0,05 · Cвх) - Предел допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от предела допускаемой основной абсолютной погрешности - 0,5. - Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10 °C от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от предела допускаемой основной абсолютной погрешности - 0,6. - Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от предела допускаемой основной абсолютной погрешности - 0,64. - Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения относительной влажности окружающей и анализируемой сред в пределах рабочих условий эксплуатации, в долях от предела допускаемой основной погрешности - 1,0. - Предел допускаемого времени установления показаний T0,9д, с – 60. - Производительность встроенного побудителя расхода, дм3/мин - 0,3 ± 0,2. - Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм3/мин - 0,1 - 0,5. - Время прогрева газоанализатора, мин - не более 5. - Время непрерывной работы газоанализатора от полностью заряженных аккумуляторов, ч - не менее 8. |
|  | Виды энергоносителей | Тип питания: аккумуляторная батарея. Напряжение питания - 3,3 – 4.2 В. Потребляемая мощность, Вт - не более 1. |
|  | Необходимые документы | Все СИ должны быть утвержденного типа. Документы на СИ: - свидетельство об утверждении типа; - паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; - ОРИГИНАЛ свидетельства о поверке на бумажном носителе на каждое СИ; - сведения о результатах поверки должны быть внесены в ФГИС Аршин; - срок поверки СИ должен быть не более месяца от даты ввода в эксплуатацию. - наличие знака утверждения типа на СИ и/или сопроводительной документации. |
|  | Дополнительные требования | Оборудование должно поставляться в заводской упаковке. Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования. Замена Товара ненадлежащего качества должна осуществляться силами, средствами и за счет Поставщика. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2025 г. Остаточный срок поверки – не менее 10 мес. Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. Остаточный срок поверки – не менее 6 месяцев на дату поставки. |

Таблица № 3

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Лабораторные механические весы ВТ-200. Номер в ГРСИ РФ: 22891-12. Артикул: 00723 (или эквивалент) |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Габаритные размеры | 310х110х350 мм; Масса весов: 0,8 кг. |
|  | Назначение и функциональные требования | Для точного определения массы вещества путем тарирования при проведении контролей питательных сред. |
|  | Особенности конструкции | Весы изготавливаются из стали с покрытием. Чашки и основание изготавливаются из пластмассы. |
|  | Технические характеристики | - Диапазон измерений: 0,02—0,2 кг - Дискретность отсчета (d): 10 мг - Класс точности по ГОСТ 24104-88: 4 - Наибольший предел взвешивания (max): 200 г - Чувствительность показаний без нагрузки: 15 мг - Погрешность от неравноплечести при НПВ: 30 мг - Размер платформы, мм - Ø 90 |
|  | Виды энергоносителей | Не предусмотрено |
|  | Необходимые документы | Все СИ должны быть утвержденного типа. Документы на СИ: - свидетельство об утверждении типа; - паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; - ОРИГИНАЛ свидетельства о поверке на бумажном носителе на каждое СИ; - сведения о результатах поверки должны быть внесены в ФГИС Аршин; - срок поверки СИ должен быть не более месяца от даты ввода в эксплуатацию. - наличие знака утверждения типа на СИ и/или сопроводительной документации. |
|  | Дополнительные требования | Оборудование должно поставляться в заводской упаковке. Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования. Замена Товара ненадлежащего качества должна осуществляться силами, средствами и за счет Поставщика. Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2025 г. Остаточный срок поверки – не менее 9 месяцев на дату поставки. |

Таблица № 4

| № | Наименование раздела | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Аналитические весы AND GR-300 (или эквивалент) Артикул: 00824 Номер в ГРСИ РФ: 57514-14 |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Габаритные размеры | ВхШхГ мм 327×249×330; Внутренние размеры противосквознякового бокса, мм –178 × 160 × 233; Масса – 6 кг. |
|  | Назначение и функциональные требования | Предназначены для статического определения массы веществ и материалов |
|  | Особенности конструкции | Комплектность: Весы неавтоматического действия – 1 шт. Адаптер сетевого питания – 1 шт. |
|  | Технические характеристики | - Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011- I специальный - Максимальная нагрузка (Max), г – 310 - Минимальная нагрузка, мг (Min) – 100 - Цена деления, мг – 0,1 - Поверочный интервал, е, мг – 1 - Число поверочных интервалов – 310 000 - Диапазон уравновешивания тары, г – 100 % Max - Время стабилизации, сек – 3,5 |
|  | Виды энергоносителей | Источник электрического питания: от сети 220 В, 50 Гц через адаптер; потребляемая мощность - 11 Вт |
|  | Необходимые документы | Все СИ должны быть утвержденного типа. Документы на СИ: - свидетельство об утверждении типа; - паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке; - ОРИГИНАЛ свидетельства о поверке на бумажном носителе на каждое СИ; - сведения о результатах поверки должны быть внесены в ФГИС Аршин; - срок поверки СИ должен быть не более месяца от даты ввода в эксплуатацию. - наличие знака утверждения типа на СИ и/или сопроводительной документации. |
|  | Необходимость в пуско-наладочных работах специалистами поставщика | Доставка, такелажная транспортировка до места установки, пусконаладочные работы производятся специалистами поставщика |
|  | Дополнительные требования | Оборудование должно поставляться в заводской упаковке. Наличие на оборудовании и заводской упаковке товарного знака/заводской таблички изготовителя, с обязательным содержанием информации о модели и серийном номере оборудования. Замена Товара ненадлежащего качества должна осуществляться силами, средствами и за счет Поставщика. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. Год выпуска не ранее 2025 г. Гарантия не менее 12 месяцев после ввода оборудования в эксплуатацию. Остаточный срок поверки – не менее 6 месяцев на дату поставки. |