ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по квалификации чистых помещений, боксов микробиологической/биологической защиты, стерилизаторов, технологического, испытательного, вспомогательного, лабораторного оборудования
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита)
1. Общие положения 
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок выполнения работ по квалификации чистых помещений, стерилизаторов, технологического, испытательного, вспомогательного, лабораторного оборудования (далее Работы) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее - Заказчик).
1.2. Место выполнения Работ: 
1.2.1. Территория земельного участка Заказчика (кадастровый номер 77:17:0000000:11563), по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8.
1.2.2. В зданиях Заказчика:
- «Часть нежилого здания - основное строение», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23 (далее - Производственный корпус),
- «Часть нежилого здания - пристройка к основному строению», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 23А (далее – Пристройка к Производственному корпусу),
- «Нежилое здание - компрессорная (реакторный корпус)», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 9 (далее – Реакторный корпус),
- «Виварий № 4», расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 4,
- «Виварий № 5», расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 5,
- «Виварий № 6», расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 6,
- «Виварий № 8», расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, стр. 8,
- «Нежилое здание - лабораторный корпус», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филимонковский, п. Института Полиомиелита, д. 8, к. 17,
- «Строение 9», 
- «Нежилое здание – лаборатория бешенства», расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. поселение Московский, поселок Института Полиомиелита, дом 8, корпус 16.
1.3. Работы по квалификации чистых помещений, стерилизаторов, технологического, испытательного, вспомогательного, лабораторного оборудования, систем (далее-Объекты) выполняются Исполнителем в соответствии с Валидационным мастер-планом (далее - ВМП), разработанным и утвержденным силами Заказчика. ВМП предусмотрены перечень объектов квалификации, критические параметры, критерии приемлемости, сроки и порядок выполнения Работ по квалификации. Разработанный и утвержденный Заказчиком ВМП предоставляется Исполнителю в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора на выполнение работ.
1.4. Срок начала и окончания выполнения Работ по каждому объекту определяется 10 (десятью) рабочими днями в рамках месяца, указанного в графике ВМП. 
1.5. По согласованию с Заказчиком допускается выполнение Исполнителем Работ по квалификации объектов месяцем ранее обозначенного срока, с последующей коррекцией Заказчиком ВМП на следующий период квалификационных испытаний. 
1.6. Допускается выполнение Работ по квалификации вне ВМП по индивидуальным заявкам Заказчика. Полномочия по визированию заявки Заказчика возлагаются на руководителя направления по качеству и инновационным разработкам. Заявки направляются Исполнителю по электронной почте. Срок выполнения индивидуальных Работ – 7 (семь) календарных дней со дня следующего за днем подачи заявки.
1.7. Перечень объектов квалификации, сформированный согласно ВМП Заказчика, предоставлен в Таблицах №№ 2-6 настоящего Технического задания.
1.7.1. Параметры и перечень чистых помещений (далее – ЧП), подлежащих квалификации, указаны в Таблице № 2 настоящего Технического задания;
1.7.2. Перечень производственного технологического оборудования, подлежащего квалификации, указан в Таблице № 3 настоящего Технического задания;
1.7.3. Перечень стерилизаторов и эксплуатационных режимов, подлежащих квалификации, указан в Таблице № 4 настоящего Технического задания;
1.7.4. Перечень испытательного и вспомогательного лабораторного оборудования, подлежащего квалификации, указан в Таблице № 5 настоящего Технического задания.
1.7.5. Перечень ЧП, подлежащих проверке защитной эффективности фильтров, указан в Таблице № 6 настоящего Технического задания.
1.8. Работы оформляются Протоколом квалификации (далее Протокол). Форма и содержание Протоколов согласовываются Исполнителем с Заказчиком до квалификационных испытаний. Результаты испытаний, представленные Исполнителем, согласовываются с Заказчиком до окончательного оформления Протокола.
1.9. Отклонения в ходе квалификационных испытаний Объекта оформляются Исполнителем по согласованной с Заказчиком форме.
1.10. Все расходные материалы, инструменты, оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляются Исполнителем. 
1.11. Квалификация оборудования, чистых помещений, боксов микробиологической/биологической защиты проводится в соответствии с требованиями внутренней нормативной документации учреждения и внешней нормативной документацией, действующей на момент выполнения работ. 
2. Описание и объем выполняемых Работ
2.1. Наименование и объем выполняемых Работ:
2.1.1. Плановая квалификация объектов.
Проводится согласно правилам GMP, требованиям внутренней документации (далее - НД) Заказчика и нормативной документации (далее - НД), с выдачей соответствующих Протоколов. При проведении плановой реквалификации или квалификации по заявкам Заказчика предусмотрены следующие виды квалификации:
– квалификация функционирования;
– квалификация эксплуатации;
2.1.2. Квалификация оборудования осуществляется согласно Правилам надлежащей производственной практики. Квалификация оборудования проводится в соответствии с требованиями НД, с выдачей соответствующих Протоколов. Предусмотрены следующие виды квалификации:
– квалификация монтажа.  Выполняется для вновь построенного или впервые смонтированного объекта. На данной стадии проверяется соответствие монтажа оборудования требованиям документации производителя или требованиям Заказчика; комплектность оборудования; правильность его установки; комплектность и актуальность полученной документации от поставщика; соответствие используемых материалов; соответствие внешнего вида и адекватности маркировки оборудования. Оборудование, которое находилось в эксплуатации, но подверглось ремонту с перепланировкой помещений, изменению коммуникаций, перемещению в другие помещения, ремонтным работам с демонтажем/установкой номерных агрегатов оборудования, подлежит ревалидации монтажа.
– квалификация функционирования. При оценке функциональных качеств оборудования проводятся испытания для получения документальных доказательств правильности выполнения функций оборудования, работоспособности аварийных систем, систем управления, правильности работы оборудования и систем, правильности показаний измерительных приборов, соответствия параметров оборудования требованиям НД.
– квалификация эксплуатации. Проводится работа по оценке эксплуатационных качеств квалифицируемого оборудования. Результатом квалификации является заключение о возможности использования оборудования для производства продукции требуемого качества.
2.1.3. Квалификация ЧП проводится в соответствии с требованиями НД и НД Заказчика, с выдачей соответствующих Протоколов. Предусмотрены следующие виды квалификации ЧП:
– квалификация монтажа – оценка и документированное подтверждение того, что монтаж чистого помещения соответствует требованиям НД и технической документации.
– квалификация функционирования – оценка и документированное подтверждение того, что параметры, характеризующие функциональное назначение чистого помещения, находящегося в оснащенном состоянии, соответствуют требованиям НД и технической документации. 
– квалификация эксплуатации – оценка и документированное подтверждение того, что параметры, характеризующие работоспособность чистого помещения, находящегося в эксплуатируемом состоянии, соответствуют требованиям НД и технической документации. 
2.1.3.1. Объем выполняемых работ по квалификации чистых помещений определяется требованиями НД и ВМП Заказчика. 
2.1.3.2. При квалификации ЧП применяются следующие понятия:
ЧП - помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц и которое построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и в котором, по мере необходимости, контролируются другие параметры, например, температура, влажность и давление.
ЧП в оснащенном состоянии – состояние чистого помещения, в котором все инженерные системы и технологическое оборудование находятся в работающем состоянии, но персонал отсутствует.
ЧП в функционирующем состоянии – состояние чистого помещения, в котором все инженерные системы и технологическое оборудование функционируют в режимах, соответствующих требованиям регламента, в присутствии необходимого количества работающего персонала.
Чистая зона – определенное пространство, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц и которое построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри зоны, и в котором, по мере необходимости, контролируются другие параметры, например, температура, влажность и давление.
НЕРА (High Efficiency Particulate Air) фильтр, ULPA (Ultra Low Penetration Air filter) фильтры – высокоэффективные фильтры тонкой очистки воздуха от частиц. НЕРА и ULPA фильтры являются устройством, которое при помощи фильтрующего материала отделяют аэрозольные частицы воздуха и микроорганизмы от фильтруемого воздуха. 
Класс чистоты ЧП – это четко регламентированные требования по уровню содержания в воздухе различного рода примесей и частиц.
2.1.3.3. Целью квалификации ЧП является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика, в частности оценка следующего:
· наличия и комплектности документации на ЧП, и системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
· комплектность оборудования ЧП;
· подвод всех энергоносителей и технологических сред (электроэнергия, пар, вода, сжатый воздух, газы и пр.) в соответствии с проектом;
· правильность функционирования коммунального и вспомогательного оборудования;
· сроки калибровки (поверки) всех систем контроля, мониторинга, предупреждения и тревоги;
· качество монтажа;
· целостность установленных (финишных) фильтров;
· защитная эффективность вытяжных фильтров;
· соответствия параметров ЧП требованиям НД, таких как:
· концентрация взвешенных (аэрозольных) частиц в воздухе помещения.
· 	скорость воздушного потока.
· перепад давления между помещениями 
· 	температура.
· 	влажность.
· 	освещённость.
· определение направления воздушного потока, визуализация потоков воздуха.
· 	время восстановления.
· соответствия параметров микроклимата помещения СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
· соответствия параметров в помещении "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 28.12.2021).
· соответствия финишных фильтров тонкой очистки ГОСТ Р 71176-2023 «Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, HEPA и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка».
2.1.3.4. Квалификация ЧП проводится в соответствии с рекомендациями Заказчика по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц» 
· ГОСТ Р ИСО 14644-2-2020 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц»
· ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (в соответствии с действующим ГОСТ на момент заключения договора); 
· ГОСТ Р ИСО 14644-4-2025 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»;
· ГОСТ Р ИСО 14644-7-2007 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 7. Изолирующие устройства (укрытия с чистым воздухом, боксы перчаточные, изоляторы и мини-окружения)»;
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77.
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
·   СаНПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней.
2.1.3.5. Квалификацию ЧП проводят в объеме проверок и с периодичностью, определяемой ВМП (один раз в 6 месяцев и/или один раз в год) в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации помещений принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования. Минимальное количество проверяемых точек при квалификации ЧП принимается исходя из анализа критических условий и параметров, класса чистоты и площади помещения и требований НД. 
2.1.3.6. Оборудование, используемое для проведения квалификации оборудования Заказчика, должно иметь актуальную поверку, быть исправным, иметь необходимую комплектацию.
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· термоанемометр Testo 445 или аналог;  
· счетчик частиц Lighthouse SOLAIR 3100, Lighthouse SOLAIR 3200 или аналоги; 
· люксметр цифровой Testo 545 или аналог; 
· измеритель комбинированный Testo 176-P1 или аналог; 
· счетчик частиц Lighthouse Handheld 3016 или аналог;
· дифференциальный манометр Testo 512 или аналог;
· генератор частиц TOPAS или аналог;
· разбавитель TOPAS или аналог.
После проведения квалификации ЧП выдается протокол квалификации на бумажном носителе с заключением. 
2.1.4. Квалификация оборудования (холодильников, морозильников, ультраморозильников, сухожаровых шкафов, водяных бань, термостатов, инкубаторов) проводится согласно п. 2.1.1. или 2.1.2. Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов. 
Квалификация монтажа – оценка и документированное подтверждение соответствия качества монтажа/установки технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
Квалификация функционирования – оценка и документированное подтверждение соответствия работоспособности технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, оснащенных ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
Квалификация эксплуатации – оценка и документированное подтверждение соответствия надежности и эффективности эксплуатационных параметров технологического оборудования, инженерных систем, функционирующих ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
2.1.4.1. Целью квалификации объектов (холодильников, морозильников, ультраморозильников, сухожаровых шкафов, водяных бань, термостатов, инкубаторов) является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика, в частности оценка следующего:
· наличия необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция, сертификат соответствия) и оценка проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР);
· параметров электроэнергии (напряжение, частота), сопротивление заземления/изоляции в пределах норм;
· исправности всех электрических и механических функций;
· аварийной сигнализации и блокировок;
· соответствия температуры и влажности в помещениях условиям нормального функционирования оборудования;
· функционирования и калибровки регистраторов (датчиков температуры);
· удовлетворительных температурных параметров при полной загрузке;
· соответствия распределения температуры внутри камер требованиям Заказчика и спецификации изготовителя;
· восстановления функций объекта и критических параметров после отключения питающего напряжения и в частности:
· времени сохранения холода (тепла) при отключении камеры (коэффициент теплопотери);
· эффективности системы охлаждения (нагрева) (время восстановления рабочей температуры)
· время восстановления номинального температурного режима в камере объекта в загруженном состоянии (в режиме эксплуатации).
· соответствия влажности и состава газовой среды (термостаты и инкубаторы). 
2.1.4.2. Квалификация оборудования проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний (с Изменениями N 1, 2);
· ГОСТ 31828-2012 Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности. Методы испытаний;
· ГОСТ Р 54082-2010 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы обработки результатов аттестации камер.
· ГОСТ Р 52537-2006 Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования.
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
2.1.4.3. Квалификацию оборудования проводят с периодичностью один раз в год и/или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования. 
2.1.4.4. Измерительные приборы, используемые для проведения квалификации оборудования Заказчика, должны иметь актуальную поверку, быть исправными, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· измеритель комбинированный Testo 176-P1 или аналог; 
· тахометр Testo 470 или аналог;
· прибор для измерения температуры МИТ-8.10М1, РМТ 59 L или аналоги;
· измерители многофункциональные MadgeTech серии 140 или аналог;
· комплекс iBDL или аналог;
· термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9410/М1Н или аналог;
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог;
· измеритель сопротивления изоляции SEW-6210IN или аналог;
· прибор комбинированный ТКА-ПКМ/12 или аналог;
2.1.4.5. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением. 
2.1.5. Квалификация стерилизующего оборудования (парового и суховоздушного) проводится согласно п. 2.1.1. или 2.1.2. Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов. 
2.1.5.1. Целью квалификации стерилизующего оборудования является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика, в частности путем выполнения следующих работ:
· проверка наличия необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция, сертификат соответствия) и оценка проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР).
· идентификация изделия со спецификацией на его поставку (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности поставки (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности документации (при квалификации монтажа);
· проверка монтажа изделия в соответствии с проектом (при квалификации монтажа);
· калибровка критических средств измерения, установленных на изделии;
· проверка безопасности электрической системы;
· проверка безопасности механической системы, в т.ч тест на герметичность;
· проверка наличия технологических инструкций и инструкций по охране труда;
· проверка работоспособности операционных функций (программ стерилизации);
· проверка критических режимов процессов стерилизации объекта;
· подтверждение класса чистоты (воздушные стерилизаторы и туннели);
· оценка распределения температуры по объему камеры;
· проверка давления и скорости воздушного потока (воздушные стерилизаторы и туннели);
· проверки аварийной сигнализации и блокировок.
2.1.5.2. Квалификация стерилизаторов проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ 31598-2012 Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний.
· ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016 Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.
· ГОСТ Р ИСО 20857-2016 Стерилизация медицинской продукции. Горячий воздух. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
· ГОСТ Р 52537-2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования».
· ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе использующим пар для обработки медицинских материалов. 
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
2.1.5.3. Квалификацию объектов проводят с периодичностью один раз в год и/или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования.
2.1.5.4. Минимальное количество контрольных точек камеры объекта при квалификации стерилизатора принимается исходя из анализа критических условий, параметров работы объекта и «наихудшего случая» работы оборудования. Загрузка оборудования при квалификации проводится согласно утвержденным схемам Заказчика. 
2.1.5.5. Оборудование, используемое для проведения квалификации оборудования Заказчика, должно иметь актуальную поверку, быть исправным, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· измеритель температуры МИТ-8 или аналог; 
· измерительный многофункциональный MadgeTech серии 140 или аналог; 
· измеритель комбинированный Testo 176-Р1 или аналог; 
· измеритель сопротивления изоляции 6210 IN или аналог; 
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог;
· вакууметр VD84 - или аналог. 
2.1.5.6. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением. 
2.1.6. Квалификация ламинарных шкафов (боксов микробиологической/биологической защиты), ламинарных укрытий, передаточных шлюзов проводится согласно п. 2.1.2. или 2.1.3. Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов.
2.1.6.1. Целью квалификации ламинарных шкафов (боксов микробиологической/биологической защиты), ламинарных укрытий, передаточных шлюзов является подтверждение их соответствия требованиям НД Заказчика, в частности следующего:
· наличие необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция, сертификат соответствия) и оценка проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР);
· идентификация изделия со спецификацией на его поставку (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности поставки (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности документации (при квалификации монтажа);
· проверка монтажа изделия в соответствии с проектом (при квалификации монтажа);
· проверка электробезопасности устройства;
· измерение скорости и направление воздушных потоков бокса;
· измерение счетной концентрации аэрозольных частиц для классификации чистой зоны;
· проверка внешних соединений, швов и уплотнений на герметичность;
· оценка целостности фильтров;
· оценка защитной эффективности фильтров;
· измерение интенсивности освещения и мощности УФ излучения;
· проверка функционирования аварийной сигнализации и блокировок;
· проверка соответствия вышеописанных параметров установленным производителем и НД критериям приемлемости.
2.1.6.2. Квалификация ламинарных шкафов (боксов микробиологической/биологической защиты), ламинарных укрытий, передаточных шлюзов проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности».
· ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц» 
· ГОСТ Р ИСО 14644-2-2020 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц»
· ГОСТ Р ИСО 14644-3-2020 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний» (в соответствии с действующим ГОСТ на момент заключения договора); 
· ГОСТ Р ИСО 14644-7-2007 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 7. Изолирующие устройства (укрытия с чистым воздухом, боксы перчаточные, изоляторы и мини-окружения)»;
· "СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 28.12.2021).
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
2.1.6.3. Квалификацию ламинарных шкафов (боксов микробиологической/биологической защиты), ламинарных укрытий, передаточных шлюзов проводят с периодичностью один раз в полгода и/или в год или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования, количество проверяемых точек, принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования. 
2.1.6.4. Оборудование, используемое для проведения квалификации оборудования Заказчика, должно иметь актуальную поверку, быть исправным, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· термоанемометр Testo 445 или аналог;  
· счетчик частиц Lighthouse SOLAIR 3100, Lighthouse SOLAIR 3200 или аналоги; 
· люксметр цифровой Testo 545 или аналог; 
· измеритель комбинированный Testo 176-P1 или аналог; 
· счетчик частиц Lighthouse Handheld 3016 или аналог;
· дифференциальный манометр Testo 512 или аналог;
· генератор частиц TOPAS или аналог;
· разбавитель TOPAS или аналог.
· измеритель сопротивления изоляции 6210 IN или аналог.
· прибор комбинированный ТКА-ПКМ или аналог.
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог.
2.1.6.5. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением 
2.1.7. Квалификация лиофилизаторов проводится согласно п. 2.1.1. или 2.1.2. Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов. 
2.1.7.1. Целью квалификации лиофилизирующего оборудования является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика, в частности путем выполнения следующих работ:
· проверка необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция, сертификат соответствия и прочее) и оценка ее пригодности и достаточности для эксплуатации и проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР).
· идентификация изделия со спецификацией на его поставку (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности поставки (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности документации (при квалификации монтажа);
· проверка монтажа изделия в соответствии с проектом (при квалификации монтажа);
· калибровка критических средств измерения, установленных на изделии;
· проверка безопасности электрической системы;
·  проверка аварийной сигнализации и блокировок;
· проверка безопасности механической системы, в т.ч тест на герметичность;
· проверка наличия технологических инструкций и инструкций по охране труда;
· проверка работоспособности узлов, механизмов и операционных функций (в т.ч. CIP и SIP);
· проверка критических параметров в эксплуатационных режимах;
· проверка распределения температуры по полкам камеры;
· проверка уровня разрежения в камере.
2.1.7.2. Квалификация лиофилизаторов проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ 31598-2012 Стерилизаторы паровые большие. Общие технические требования и методы испытаний.
· ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016 Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.
· ГОСТ Р 52537-2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования».
· ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-041. Частные требования к лабораторным автоклавам, в том числе использующим пар для обработки медицинских материалов.
· ГОСТ Р ИСО 13408-3-2011. Асептическое производство медицинской продукции. Часть 3. Лиофилизация. 
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
· Санитарные правила и нормы СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". (утв. Постановлением №4 от 28.01.2021г.).
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
2.1.7.3. Квалификацию объектов проводят с периодичностью один раз в год и/или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования.
2.1.7.4. Минимальное количество контрольных точек камеры объекта при квалификации лиофилизатора принимается исходя из анализа критических условий, параметров работы объекта и «наихудшего случая» работы оборудования. Загрузка оборудования при квалификации проводится согласно утвержденным схемам Заказчика. 
2.1.7.5. Оборудование, используемое для проведения квалификации оборудования Заказчика, должно иметь актуальную поверку, быть исправным, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· измеритель температуры ИТ-2 или аналог; 
· измеритель температуры МИТ-8 или аналог; 
· измерительный многофункциональный MadgeTech серии 140 или аналог; 
· измеритель комбинированный Testo 176-Р1 или аналог; 
· измеритель сопротивления изоляции 6210 IN или аналог; 
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог;
· вакууметр VD84 - или аналог. 
2.1.7.6. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением. 
2.1.8. Квалификация центрифуг, миксеров, блендеров, вортексов, шейкеров, магнитных и механических мешалок и т.п. оборудования проводится согласно п. 2.1.2. или 2.1.3. Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов.
2.1.8.1. Целью квалификации подобного оборудования является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика при наличии соответствующих функций (опций), в частности, путем выполнения следующих работ:
· проверка необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия и прочее) и оценка ее пригодности и достаточности для эксплуатации, проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР);
· идентификация изделия со спецификацией на его поставку (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности поставки (при квалификации монтажа);
· проверка комплектности документации (при квалификации монтажа);
· проверка монтажа изделия в соответствии с проектом (при квалификации монтажа);
· калибровка критических средств измерения, установленных на изделии;
· проверка безопасности электрической системы;
·  проверка аварийной сигнализации и блокировок;
· проверка безопасности механической системы, в т.ч тест на герметичность;
· проверка наличия технологических инструкций и инструкций по охране труда;
· проверка работоспособности узлов, механизмов и операционных функций;
· проверка критических параметров в эксплуатационных режимах;
· проверка температуры в камере, на платформе и иных поверхностях или объемах в соответствии с требованиями НД Заказчика;
· проверка уровня разрежения в камере центрифуги.
2.1.8.2. Квалификация упомянутых объектов проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
·  ГОСТ 31836-2012 «Центрифуги промышленные. Требования безопасности. Методы испытаний».
· ГОСТ Р 52537-2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования».
· ГОСТ Р МЭК 61010-2-041-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
2.1.8.3. Квалификацию объектов проводят с периодичностью один раз в год и/или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования.
2.1.8.4. Минимальное количество контрольных точек камеры/платформы/ротора объекта при его квалификации принимается исходя из анализа критических условий, параметров работы объекта и «наихудшего случая» работы оборудования. Загрузка оборудования при квалификации проводится согласно утвержденным схемам Заказчика. 
2.1.8.5. Оборудование, используемое для проведения квалификации оборудования Заказчика, должно иметь актуальную поверку, быть исправным, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· измеритель температуры МИТ-8 или аналог; 
· измерительный многофункциональный MadgeTech серии 140 или аналог; 
· измеритель комбинированный Testo 176-Р1 или аналог; 
· измеритель сопротивления изоляции 6210 IN или аналог; 
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог;
· тахометр электронный цифровой Testo или аналог;
2.1.8.6. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением. 
2.1.9. Квалификация линий наполнения и укупорки или отдельных машин розлива/укупорки (ампульная машина розлива/запайки, машина розлива, ампульная разливочная машина, машина закатки) проводится согласно п. 2.1.1.; 2.1.3. или п.2.1.2. (для вновь поступившего оборудования) Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов. 
Квалификация монтажа – оценка и документированное подтверждение соответствия качества монтажа/установки технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
Квалификация функционирования – оценка и документированное подтверждение соответствия работоспособности технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, оснащенных ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
Квалификация эксплуатации – оценка и документированное подтверждение соответствия надежности и эффективности эксплуатационных параметров технологического оборудования, инженерных систем, функционирующих ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
2.1.9.1. Целью квалификации перечисленных выше по п.2.1.9 видов оборудования (линий наполнения и укупорки или отдельных машин розлива/укупорки) является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика, в частности оценка следующего:
· наличия необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция, сертификат соответствия) и оценка проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР);
· параметров электроэнергии (напряжение, частота), сопротивление заземления/изоляции в пределах норм;
· исправности всех электрических и механических функций;
· соответствия устройств и защитных ограждений интегрированной чистой зоны, и заданного класса чистоты её; 
· соответствия температуры и влажности в помещениях условиям нормального функционирования оборудования;
· функционирования и калибровки регистраторов (системы подачи технических сред);
· функционирование систем блокировки;
· функционирование систем подачи (раствора для наполнения, емкостей, средств укупорки);
· функционирование системы запайки/укупорки;
· функционирование датчиков подсчета ампул;
· оценка качества запайки/укупорки; 
· оценка стабильности дозы наполнения;
· оценка производительности.
2.1.9.2.	Квалификация оборудования проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний (с Изменениями N 1, 2);
· ГОСТ 31828-2012 Аппараты и установки сушильные и выпарные. Требования безопасности. Методы испытаний;
· ГОСТ Р 54082-2010 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы обработки результатов аттестации камер.
· ГОСТ Р 52537-2006 Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования.
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
· другие, не поименованные в настоящем перечне документы, но упомянутые в п.п.  2.1.5.2. и 2.1.6.2. настоящего Технического задания.
2.1.9.3. Квалификацию оборудования проводят с периодичностью один раз в год и/или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования. 
2.1.9.4. Измерительные приборы, используемые для проведения квалификации оборудования Заказчика, должны иметь актуальную поверку, быть исправными, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· измеритель комбинированный Testo 176-P1 или аналог; 
· тахометр Testo 470 или аналог;
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог;
· измеритель сопротивления изоляции SEW-6210IN или аналог;
· секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог.
· другие, не поименованные в настоящем перечне, но упомянутые в п.п. 2.1.5.5. и 2.1.6.4. настоящего Технического задания.
2.1.9.5. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением. 
2.1.10. Квалификация этикетировочно-маркировочного оборудования (этикетировочная машина, штамповочная машина, машина маркировки пачек, система маркировки пачек) и инспекционного оборудования (просмотровая машина, инспекционная машина, машина проверки герметичности ампул/флаконов) проводится согласно п. 2.1.1. или 2.1.2. Технического задания, с выдачей соответствующих Протоколов. 
Квалификация монтажа – оценка и документированное подтверждение соответствия качества монтажа/установки технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
Квалификация функционирования – оценка и документированное подтверждение соответствия работоспособности технологического и лабораторного оборудования, инженерных систем, оснащенных ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
Квалификация эксплуатации – оценка и документированное подтверждение соответствия надежности и эффективности эксплуатационных параметров технологического оборудования, инженерных систем, функционирующих ЧП и др. требованиям нормативной и технической документации.
2.1.10.1. Целью квалификации оборудования, упомянутого в п. 2.1.10. настоящего Технического задания, является подтверждение его соответствия требованиям НД Заказчика, в частности оценка следующего:
· наличия необходимой эксплуатационной документация (паспорт, инструкция, сертификат соответствия) и оценка проведения планового обслуживания и плановых ремонтов (ППО/ППР);
· параметров электроэнергии (напряжение, частота), сопротивление заземления/изоляции в пределах норм;
· работоспособности всех электрических и механических функций этикетировочно-маркировочного оборудования, в частности, следующих: подачи печатной продукции, наклеивания, нанесения печатных оттисков на печатную продукцию, счёта объектов, считывания кодов единичных пачек, агрегирование серий, печати отчетов;
· работоспособности всех электрических и механических функций инспекционного оборудования, в том числе: подачи контролируемых объектов, отбраковки по заявленным параметрам, сортировки брака, счета объектов, печати отчетов;   
· соответствия температуры и влажности в помещениях условиям нормального функционирования оборудования;
· функционирование систем аварийной сигнализации и блокировки;
2.1.10.2.	Квалификация оборудования проводится в соответствии с рекомендациями производителя по согласованной и утвержденной программе испытаний и в соответствии с НД:
· ГОСТ Р 52537-2006 Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования.
· МУ 64-04-001-2002 «Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения».
· Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77
· Приложение 15 GMP Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. N 65 "О внесении изменений в Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза".
2.1.10.3. Квалификацию оборудования проводят с периодичностью один раз в год и/или с указанной периодичностью Заказчика в плановом порядке. Объем испытаний при квалификации оборудования принимается исходя из НД Заказчика, анализа критических условий и параметров, и «наихудшего случая» работы оборудования. 
2.1.10.4. Измерительные приборы, используемые для проведения квалификации оборудования Заказчика, должны иметь актуальную поверку, быть исправными, иметь необходимую комплектацию. 
Оборудование для проведения квалификационных работ: 
· измеритель комбинированный Testo 176-P1 или аналог; 
· тахометр Testo 470 или аналог;
· мультиметр цифровой Оммега 113 или аналог;
· измеритель сопротивления изоляции SEW-6210IN или аналог;
· секундомер электронный «Интеграл С-01» или аналог
· другое, не поименованные в настоящем перечне, но упомянутое в п.п. 2.1.3 - 2.1.9. настоящего Технического задания.
2.1.10.5. После проведения квалификации оборудования выдается протокол квалификации на бумажном носителе с соответствующим заключением. 
2.1.11. Перечень Работ по квалификации оборудования и ЧП, указан в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование Работы
	Ед. изм.

	[bookmark: _GoBack]1.
	Проведение квалификации оборудования Sartorius BioWelder в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 84-88, 91 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ, Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	2
	Проведение квалификации оборудования Sartorius BioSealer в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№ 4 ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД, (№№ 55-56, 89-90 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	3
	Проведение квалификации системы перемешивания препаратов Sartorius Flexsafe®Pro Mixer на 50, 100, 200, 1000 литров, в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 58, 59, 72, 71, 73 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	4
	Проведение квалификации контроллера биореактора Sartorius Stedim Biostat STR2 + Биореактор Sartorius Stedim Biostat STR2 в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 50-53; 80-83 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	5
	Проведение квалификации биореакторной системы для культивирования клеточных культур 1000 л с вертикальным перемешиванием Biostar STR Generation 3 Single 1000 L 400V в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 67, 68 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	6
	Проведение квалификации хроматографических систем AKTA process 6 mm PP L socratic multi UV в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№ 77 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	7
	Проведение квалификации системы ультрафильтрации Sartoflow и Stedim Sfadvanced в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 70, 78,79 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	8
	Проведение квалификации хроматографических колонн GE Healthcare BPG 100/750/ BPG 100/950/ BPG 200/500 в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 43, 45, 47, 48, 49 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	9
	Проведение квалификации хроматографических колонн BPG 140/950 Cytiva в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№ 74 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	10
	Проведение квалификации хроматографических систем GE Healthcare AKTA pilot в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 75, 76 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	11
	Проведение квалификации биореакторных систем GE Healthcare Ready To Process WAVE 25 в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№ 27 УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, №№ 94, 95 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	12
	Проведение квалификации системы деконтаминации отходов. ACTINI CYCLOBATH decontamination system (BDS) (№ 54 ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	13
	Проведение квалификации термических деконтаминаторов стоков ТОС-М (№№ 28, 29, 30 УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	14
	Проведение квалификации этикетировочных машин и машин для маркировки в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 1, 22, 23, 24, 25, 30, 31 ОТДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ ПРЕПАРАТОВ; № 128 ОТДЕЛ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	15
	Проведение квалификации стерилизаторов в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов, Таблица № 4 Технического задания. 1 Режим – 1 Штука.
	Шт.

	16
	Проведение квалификации лиофильных и сублимационных сушек в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 1-8 ОТДЕЛЕНИЕ СУШКИ ПРЕПАРАТОВ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	17
	Проведение квалификации машин и линий для розлива и укупорки препаратов в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов (№№ 27. 28, 56-61, 69, 72 ОТДЕЛЕНИЕ РОЗЛИВА ПРЕПАРАТОВ Таблицы № 3 Технического задания)
	Шт.

	18
	Проведение квалификации объектов, обозначенных в таблицах № 3, № 5 за исключением оборудования указанного в п. 1-17 настоящей Таблицы в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов
	Шт.

	19
	Проведение квалификации чистых помещений (Таблицы № 2, 6 Технического задания) в соответствии с требованиями международных стандартов и согласно правилам GMP, с выдачей протоколов
	Кв.м



3. Требования к выполняемым Работам:
3.1. Качество проводимой квалификации Объектов Заказчика должно обеспечиваться:
3.1.1. Выполнением Работ с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего профессиональную подготовку и обучение (подтверждается наличием сертификатов, аттестатов и удостоверений).
3.1.2. Применением аттестованного технологического, испытательного оборудования и поверенного контрольно-измерительного оборудования.
3.1.3. Выполнением Работ в соответствии с установленными государственными нормативами силами аккредитованных испытательных лабораторий и в сроки, установленные ВМП.
3.2. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и правил внутреннего распорядка при выполнении Работ на территории Заказчика.
3.3. Исполнитель отвечает за выполнение Работ в соответствии с требованиями НД Заказчика по проведению квалификации объектов.
3.4. Исполнитель при выполнении Работ на территории Заказчика обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и персонала, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями охраны и ответственных за выполнение Работ представителей Заказчика.
3.5. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
3.6. Персонал Исполнителя должен иметь необходимый иммунитет к заболеваниям желтой лихорадки, клещевого энцефалита, бешенства, covid-19 и полиомиелита.
4. Требования к результатам выполнения Работ
4.1. После проведения квалификации оборудования, ЧП Исполнитель представляет протокол квалификации, подписанный представителями Исполнителя. 
4.2. Все Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой документации на Объект, санитарно-технических норм, правил техники безопасности и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Договора, а также в соответствии с нормативными правовыми документами, предусмотренными законодательством РФ для данного вида Работ.
4.3. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется регулярно, в течение каждого месяца; по факту выполнения Работ ежемесячно оформляется Акт сдачи-приемки выполненных Работ, подписываемый обеими Сторонами, предоставлением счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется). 
5. Гарантийные обязательства
5.1. В случае снятия Оборудования Заказчика с гарантии завода-изготовителя по вине Исполнителя - Исполнитель несет расходы по дальнейшему гарантийному обслуживанию Оборудования Заказчика в полном объеме до окончания гарантийного срока завода-изготовителя.

Таблица № 2
	Параметры и перечень чистых помещений (далее- ЧП,) подлежащих квалификации

	I. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КЛАССА «А» «В» «С» «D», КАТЕГОРИИ CNC, ПОДЛЕЖАЩИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

	№№
	Классификация помещений
	Расположение (наименование здания)
	№ помещений
	ед. измерения
	Площадь помещения 

	1
	ОТДЕЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ  

	1.1
	Всего помещения класса «В»
	31
	 
	
	 

	
	Боксы с заданным классом чистоты «В»
	Производственный корпус, 3-й этаж
	307
	м2
	3,2

	
	
	
	308
	м2
	14,5

	
	
	
	311
	м2
	5,1

	
	
	
	312
	м2
	9,3

	
	
	
	313
	м2
	17,6

	
	
	
	314
	м2
	8,2

	
	
	
	315
	м2
	31,9

	
	
	
	316
	м2
	25,6

	
	
	
	317
	м2
	5,8

	
	
	
	318
	м2
	20,3

	
	
	
	319
	м2
	17

	
	
	
	320
	м2
	7

	
	
	
	321
	м2
	18,3

	
	
	
	322
	м2
	22,8

	
	
	
	326
	м2
	5,3

	
	
	
	327
	м2
	2,2

	
	
	
	ВШМ 1
	м2
	0,68

	
	
	
	ВШМ 2
	м2
	0,8

	
	
	
	ВШО 3
	м2
	0,8

	
	
	
	ВШМ 4
	м2
	0,42

	
	
	
	ВШМ 5
	м2
	0,8

	
	
	
	ВШМ 6
	м2
	0,8

	
	
	
	ВШО 7
	м2
	0,3

	
	
	
	ВШМ 8
	м2
	0,42

	
	
	
	ВШО 9
	м2
	0,4

	
	
	
	ВШО 11
	м2
	0,62

	
	
	
	ВШМ 12
	м2
	0,42

	
	
	
	ВШМ 13
	м2
	0,42

	
	
	
	ВШМ 14
	м2
	0,42

	
	
	
	ВШМ 15
	м2
	0,36

	
	
	
	ВШМ 16
	м2
	0,42

	1.2
	Всего помещения класса «С»
	5
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «С»
	Производственный корпус, 3-й этаж
	307а
	м2
	2,59

	
	
	
	325
	м2
	8

	
	
	
	343
	м2
	6,8

	
	
	
	339
	м2
	22,2

	
	
	
	ВШ(о) 22
	м2
	0,67

	1.3
	Всего помещения класса «D»
	25
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Производственный корпус, 3-й этаж

	301
	м2
	4

	
	
	
	302
	м2
	3

	
	
	
	303
	м2
	2,9

	
	
	
	304
	м2
	16,5

	
	
	
	305
	м2
	3,3

	
	
	
	306
	м2
	51

	
	
	
	309
	м2
	34,2

	
	
	
	310
	м2
	8

	
	
	
	323
	м2
	9,9

	
	
	
	324а
	м2
	4,58

	
	
	
	336
	
	1,9

	
	
	
	337
	м2
	10,15

	
	
	
	338
	м2
	38,1

	
	
	
	344
	м2
	3,2

	
	
	
	394
	м2
	3,8

	
	
	
	ВШМ 17
	м2
	1,4

	
	
	
	ВШМ 18
	м2
	0,9

	
	
	
	ВШМ 19
	м2
	1,27

	
	
	
	Вш(о) 20
	м2
	0,5

	
	
	
	ВШМ 21
	м2
	1,1

	
	
	
	ВШМ 23
	м2
	0,3

	
	
	
	ВШМ 24
	м2
	0,66

	
	
	
	ВШМ 25
	м2
	1,2

	
	
	
	ВШП 340.1
	м2
	3

	
	
	
	3-М
	м2
	

	1.4
	Все помещения категории «CNC»
	16
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Производственный корпус 3-й этаж
	КС-1
	м2
	18,58

	
	
	
	КС-2
	м2
	15,63

	
	
	
	332.1
	м2
	8,97

	
	
	
	332.2
	м2
	7,15

	
	
	
	К 33 КС
	м2
	13,2

	
	
	
	324
	м2
	8,91

	
	
	
	332.3
	м2
	40,8

	
	
	
	334а
	м2
	4,93

	
	
	
	340
	м2
	2,3

	
	
	
	342
	м2
	9,3

	
	
	
	345
	м2
	2,64

	
	
	
	346
	м2
	9,8

	
	
	
	347
	м2
	2,64

	
	
	
	348
	м2
	4,1

	
	
	
	390
	м2
	15,9

	
	
	
	391
	м2
	14,7

	2
	ОТДЕЛЕНИЕ РОЗЛИВА ПРЕПАРАТОВ  

	2.1
	Всего помещения класса «А»
	10
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «А»
	Производственный корпус 2-ой этаж
	209-6А
	м2
	13,6

	
	
	
	209-А1
	м2
	20,3

	
	
	
	209-А2
	м2
	11,6

	
	
	
	246-А1
	м2
	8,4

	
	
	
	246-А2
	м2
	8,6

	
	
	
	222-А1
	м2
	6,5

	
	
	
	222-А2
	м2
	15,8

	
	
	
	206-А1
	м2
	11,61

	
	
	
	204-А
	м2
	9,64

	
	
	
	229-А
	м2
	24,1

	2.2
	Всего помещения класса «B»
	44
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Производственный корпус
2-ой этаж
	204
	м2
	3,5

	
	
	
	204 –ЧК
	м2
	1,92

	
	
	
	Коридор
	м2
	11,12

	
	
	
	ВШМ (204)
	м2
	0,72

	
	
	
	206
	м2
	3,4

	
	
	
	ВШП (шлюз 206)
	м2
	1,22

	
	
	
	ВШМ (206)
	м2
	0,27

	
	
	
	206-Н
	м2
	14,32

	
	
	
	246-П2 ВШП
	м2
	3,84

	
	
	
	246
	м2
	29,4

	
	
	
	210
	м2
	8,27

	
	
	
	209
	м2
	58,69

	
	
	
	209-6
	м2
	7

	
	
	
	209-4 ВШП
	м2
	2,90

	
	
	
	209-3 ВШП
	м2
	3,27

	
	
	
	209-2 ВШП
	м2
	4,20

	
	
	
	207
	м2
	15,46

	
	
	
	ВШМ 2
	м2
	3,34

	
	
	
	246-2 ВШМ
	м2
	0,72

	
	
	
	246-П3 ВШП
	м2
	2,39

	
	
	
	246 ВШМ
	м2
	0,52

	
	
	
	Санпропускник
	м2
	5,93

	
	
	
	222
	м2
	13,3

	
	
	
	222-2 ВШП
	м2
	2,51

	
	
	
	222-3 ВШП
	м2
	2,30

	
	
	
	221
	м2
	5,35

	
	
	
	216
	м2
	45,14

	
	
	
	216-4 ВШП
	м2
	2,46

	
	
	
	216-5 ВШП
	м2
	2,02

	
	
	
	201-2 ВШП
	м2
	1,26

	
	
	
	216-2 ВШМ
	
	2,29

	
	
	
	201
	м2
	22,29

	
	
	
	201/222-2 ВШМ
	м2
	2,93

	
	
	
	229
	м2
	10,7

	
	
	
	229-2 ВШП
	м2
	2,07

	
	
	
	229-3 ВШМ
	м2
	1,68

	
	
	Виварий № 8
	63
	м2
	0,74

	
	
	
	64
	м2
	0,74

	
	
	
	65
	м2
	1,74

	
	
	
	66
	м2
	2,2

	
	
	
	68
	м2
	2,4

	
	
	
	75
	м2
	48,9

	
	
	
	80
	м2
	0,6

	
	
	
	82
	м2
	0,8

	2.2
	Всего помещения класса «С»
	29
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «С»
	Производственный корпус
2-ой этаж
	ВШП 204,206,206-Н
	м2
	3,17

	
	
	
	202
	м2
	9,99

	
	
	
	202 ВШ
	м2
	5,07

	
	
	
	ВШМ 1
	м2
	3,60

	
	
	
	206 ВШО
	м2
	0,68

	
	
	
	ВШМ
	м2
	0,42

	
	
	
	204 ВШО
	м2
	0,55

	
	
	
	204 ВШ
	м2
	1,40

	
	
	
	229-1 ВШП
	м2
	1,99

	
	
	
	209-5 ВШП
	м2
	1,96

	
	
	
	ВШП 207 П2
	м2
	2,31

	
	
	
	209-1 ВШП
	м2
	4,36

	
	
	
	246-1 ВШМ
	м2
	1,35

	
	
	
	246 ВШО
	м2
	2,70

	
	
	
	246-П1 ВШП
	м2
	2,60

	
	
	
	222-1 ВШП
	м2
	2,70

	
	
	
	222-4 ВШП
	м2
	2,81

	
	
	
	201/222-1 ВШМ
	м2
	3,67

	
	
	
	201-1 ВШП
	м2
	1,30

	
	
	
	221-1 ВШМ
	м2
	0,63

	
	
	
	216-1 ВШМ
	м2
	2,97

	
	
	
	216-7
	м2
	3,16

	
	
	
	216-3 ВШП
	м2
	1,52

	
	
	
	216-6 ВШП
	м2
	1,54

	
	
	
	201-3 ВШ
	м2
	0,33

	
	
	Виварий № 8
	59
	м2
	3,72

	
	
	
	67
	м2
	1,81

	
	
	
	79
	м2
	0,6

	
	
	
	81
	м2
	2,2

	2.3
	Всего помещения класса «D»
	71
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Производственный корпус 2-ой этаж
	ВШП
	м2
	1,19

	
	
	
	ВШ-1
	м2
	2,8

	
	
	
	203
	м2
	11,37

	
	
	
	203 А
	м2
	21,37

	
	
	
	208-Р
	м2
	7,4

	
	
	
	КС-1
	м2
	21,78

	
	
	
	КС-2
	м2
	45,5

	
	
	
	ВШ-2
	м2
	13,4

	
	
	
	211
	м2
	47,09

	
	
	
	КС-3
	м2
	41,97

	
	
	
	КС-4
	м2
	28,6

	
	
	
	КС-5
	м2
	8,34

	
	
	
	КС-6
	м2
	6,26

	
	
	
	КС-7
	м2
	4,88

	
	
	
	КС-8
	м2
	26,64

	
	
	
	ВШ-КС (коридор 204)
	м2
	12,24

	
	
	
	ВШ-КС (коридор 209)
	м2
	5,55

	
	
	
	ВШ КС-7/КС-8
	м2
	4,01

	
	
	
	ВШ КС-7
	м2
	4,88

	
	
	
	К1/КС-1 ВШ
	м2
	4,98

	
	
	
	К1/КС-3 ВШ
	м2
	2,93

	
	
	
	ВШМ 211,212
	м2
	1,96

	
	
	
	212
	м2
	12,59

	
	
	
	213
	м2
	14,48

	
	
	
	214 ВШМ
	м2
	1,20

	
	
	
	215
	м2
	9,71

	
	
	
	215/216 ВШ
	м2
	3,12

	
	
	
	217/218 ВШП
	м2
	2,86

	
	
	
	218-1 ВШМ
	м2
	1,35

	
	
	
	218
	м2
	9,27

	
	
	
	220
	м2
	10,97

	
	
	
	220-1
	м2
	7,14

	
	
	
	224
	м2
	4,36

	
	
	
	225
	м2
	8,15

	
	
	
	226
	м2
	8,28

	
	
	
	226-1 ВШМ
	м2
	1,22

	
	
	
	227
	м2
	6,95

	
	
	
	ВШП 212-214 П1
	м2
	2,97

	
	
	
	ВШП 205-207 П1
	м2
	3,62

	
	
	
	228А
	м2
	9

	
	
	
	230-2 ВШМ
	м2
	1,7

	
	
	
	243
	м2
	12,3

	
	
	
	244 ВШП
	м2
	1,86

	
	
	
	260
	м2
	5,94

	
	
	
	261
	м2
	6,39

	
	
	
	214
	м2
	26,88

	
	
	
	214 ВШП
	м2
	1,83

	
	
	
	223
	м2
	29,14

	
	
	
	223-1 ВШП
	м2
	2,89

	
	
	
	223-2 ВШМ
	м2
	1,43

	
	
	
	245
	м2
	36,53

	
	
	
	245 ВШП
	м2
	2,14

	
	
	
	208
	м2
	39,13

	
	
	
	208 ВШП
	м2
	4,66

	
	
	
	217
	м2
	27,77

	
	
	
	217-1 ВШП
	м2
	2,16

	
	
	
	217-2 ВШМ
	м2
	1,58

	
	
	
	230-1 ВШП
	м2
	1,94

	
	
	
	230
	м2
	26,09

	
	
	
	230-3
	м2
	3,86

	
	
	
	230-4
	м2
	4,1

	
	
	Виварий № 8
	26
	м2
	2,85

	
	
	
	27
	м2
	5,84

	
	
	
	58
	м2
	6,75

	
	
	
	69
	м2
	7,88

	
	
	
	72
	м2
	5,43

	
	
	
	73
	м2
	4,0

	
	
	
	74
	м2
	30,9

	
	
	
	77
	м2
	8,89

	
	
	
	78
	м2
	3,51

	
	
	
	84
	м2
	0,65

	2.4
	Все помещения категории «CNC»
	16
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Производственный корпус, 2-ой этаж
	200
	м2
	13,56

	
	
	
	200А
	м2
	49,26

	
	
	
	205
	м2
	23,69

	
	
	
	204-ТЗ
	м2
	28,70

	
	
	
	222-5
	м2
	112,63

	
	
	
	К1
	м2
	26,84

	
	
	
	К2
	м2
	12,06

	
	
	
	К-3
	м2
	28,36

	
	
	
	К1/КС-3 ВШП-1
	м2
	2,31

	
	
	
	К1/КС-3 ВШП-2
	м2
	2,94

	
	
	Виварий № 8
	53
	м2
	13,41

	
	
	
	54
	м2
	13,1

	
	
	
	57
	м2
	3,68

	
	
	
	70
	м2
	5,91

	
	
	
	76
	м2
	1,27

	
	
	
	83
	м2
	3,49

	3
	ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

	3.1
	Всего помещений класса «В»
	9
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Производственный корпус, 2-ой этаж
	253-Г1
	м2
	1,3

	
	
	
	259-П2
	м2
	10,7

	
	
	
	254-Г1
	м2
	1,8

	
	
	
	254
	м2
	19,9

	
	
	
	254-М
	м2
	1,1

	
	
	
	253
	м2
	14,5

	
	
	
	259
	м2
	24,2

	
	
	
	252-М2
	м2
	2,4

	
	
	
	252-М1
	м2
	1,52

	3.2
	Всего помещений класса «С»
	12
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Производственный корпус, 2-ой этаж
	233
	м2
	29,4

	
	
	
	233-М
	м2
	2

	
	
	
	234-М
	м2
	1,5

	
	
	
	232Г
	м2
	1,5

	
	
	
	250
	м2
	5,8

	
	
	
	253-Г2
	м2
	1

	
	
	
	259-П1
	м2
	3,8

	
	
	
	254-Г2
	м2
	1,6

	
	
	
	251
	м2
	8,4

	
	
	
	251-М
	м2
	0,6

	
	
	
	251/252-П
	м2
	6,8

	
	
	
	252
	м2
	32,3

	3.3
	Всего помещения класса «D»
	17
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Производственный корпус, 2-ой этаж
	232
	м2
	28,6

	
	
	
	233-П1
	м2
	2,62

	
	
	
	234
	м2
	22

	
	
	
	235
	м2
	14,2

	
	
	
	235-М
	м2
	1

	
	
	
	КС-3
	м2
	25,2

	
	
	
	КС-2
	м2
	18,1

	
	
	
	КС-1
	м2
	13

	
	
	
	231
	м2
	6,1

	
	
	
	231-Г
	м2
	1,5

	
	
	
	255
	м2
	8,5

	
	
	
	256
	м2
	8

	
	
	
	257
	м2
	7,7

	
	
	
	249
	м2
	3,75

	
	
	
	248
	м2
	7,5

	
	
	
	258
	м2
	31,8

	
	
	
	КС-4
	м2
	21,24

	4
	ОТДЕЛЕНИЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ

	4.1
	Всего помещений класса «В»
	40
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Производственный корпус, 3-й этаж
	354
	м2
	4,6

	
	
	
	354,1
	м2
	0,4

	
	
	
	355
	м2
	5,6

	
	
	
	356
	м2
	31,6

	
	
	
	357
	м2
	6,4

	
	
	
	359
	м2
	9,4

	
	
	
	360
	м2
	5,12

	
	
	
	361
	м2
	6,7

	
	
	
	361,1
	м2
	0,74

	
	
	
	361,2
	м2
	1,2

	
	
	
	362
	м2
	2,8

	
	
	
	363
	м2
	24

	
	
	
	364
	м2
	16

	
	
	
	КЧ2
	м2
	56,5

	
	
	
	Х-З1
	м2
	1,7

	
	
	
	366,1
	м2
	0,3

	
	
	
	367
	м2
	12,1

	
	
	
	368
	м2
	23

	
	
	
	370
	м2
	23,3

	
	
	
	КЧ1
	м2
	9,6

	
	
	
	337
	м2
	3,6

	
	
	
	338
	м2
	14,8

	
	
	
	340
	м2
	16

	
	
	
	342
	м2
	3,5

	
	
	
	342,1
	м2
	1,7

	
	
	
	338,3
	м2
	0,71

	
	
	
	343
	м2
	5,3

	
	
	
	344
	м2
	22

	
	
	
	3-Т1
	м2
	32,5

	
	
	
	3-Т2
	м2
	30

	
	
	
	340.1
	м2
	0,4

	
	
	
	345
	м2
	7,7

	
	
	
	346
	м2
	10,6

	
	
	
	351
	м2
	3,4

	
	
	
	352
	м2
	47,2

	
	
	
	353
	м2
	5,2

	
	
	Виварий № 5
	36
	м2
	4,9

	
	
	
	37
	м2
	4,9

	
	
	
	32
	м2
	34

	
	
	
	ВШМ-Б
	м2
	0,64

	4.2
	Всего помещений класса «С»
	31
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Производственный корпус, 3-й этаж
	365
	м2
	8

	
	
	
	366
	м2
	12,8

	
	
	
	368,1
	м2
	1,76

	
	
	
	369
	м2
	13,12

	
	
	
	370,1
	м2
	4,32

	
	
	
	375,1
	м2
	0,33

	
	
	
	374,1
	м2
	7,8

	
	
	
	340,2
	м2
	0,3

	
	
	
	344,1
	м2
	0,5

	
	
	
	371
	м2
	5,52

	
	
	
	371,1
	м2
	2,5

	
	
	
	374,2
	м2
	0,4

	
	
	
	376,2
	м2
	7,6

	
	
	
	332,1
	м2
	0,3

	
	
	
	335,2
	м2
	4,5

	
	
	
	336,1
	м2
	8,2

	
	
	
	336,2
	м2
	0,5

	
	
	
	358
	м2
	8,8

	
	
	
	3-Т3
	м2
	8,4

	
	
	
	338,1
	м2
	2,2

	
	
	
	338,2
	м2
	3,1

	
	
	
	338,4
	м2
	0,3

	
	
	
	338,5
	м2
	0,56

	
	
	
	339
	м2
	2,9

	
	
	
	341
	м2
	2,9

	
	
	
	Х-33
	м2
	3

	
	
	Виварий № 5
	28
	м2
	1,4

	
	
	
	38
	м2
	17,3

	
	
	
	35
	м2
	6,5

	
	
	
	34
	м2
	11,5

	
	
	
	ВШМ-А
	м2
	0,7

	4.3
	Всего помещений класса «D»
	32
	
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Производственный корпус, 3-й этаж
	372
	м2
	4,9

	
	
	
	372-1
	м2
	3

	
	
	
	373
	м2
	12,37

	
	
	
	КЭ-1
	м2
	19,7

	
	
	
	КЭ-2
	м2
	10,5

	
	
	
	Х-32
	м2
	1,5

	
	
	
	374
	м2
	6,9

	
	
	
	375
	м2
	11,3

	
	
	
	375.2
	м2
	5,37

	
	
	
	376
	м2
	4,4

	
	
	
	376,1
	м2
	5,9

	
	
	
	КС-2
	м2
	15,6

	
	
	
	КС-3
	м2
	13,8

	
	
	
	КС-4
	м2
	12,4

	
	
	
	КС-5
	м2
	32

	
	
	
	КС-6
	м2
	100,8

	
	
	
	380
	м2
	7,5

	
	
	
	331
	м2
	5,28

	
	
	
	332
	м2
	14,8

	
	
	
	333
	м2
	33,1

	
	
	
	333,1
	м2
	14,1

	
	
	
	334
	м2
	5,6

	
	
	
	335
	м2
	4,19

	
	
	
	335,1
	м2
	5,99

	
	
	
	347
	м2
	13,3

	
	
	
	348
	м2
	13,5

	
	
	
	336
	м2
	6,2

	
	
	Виварий № 5
	7
	м2
	11,3

	
	
	
	21
	м2
	13,4

	
	
	
	22
	м2
	4,2

	
	
	
	23
	м2
	2,7

	
	
	
	27
	м2
	4,1

	4.4.
	Всего помещений категории «CNC»
	3
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Виварий № 5
	3
	м2
	8,2

	
	
	
	19
	м2
	4,4

	
	
	
	20
	м2
	14,8

	5
	ОТДЕЛЕНИЕ ЭНЦЕФАЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ 

	5.1
	Всего помещений класса «С»
	20
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Производственный корпус, 4-й этаж
	404
	м2
	35,3

	
	
	
	405
	м2
	10,12

	
	
	
	406
	м2
	33,36

	
	
	
	417
	м2
	17,97

	
	
	
	418
	м2
	17,39

	
	
	
	419
	м2
	16,1

	
	
	
	420а
	м2
	9,4

	
	
	
	420б
	м2
	9,1

	
	
	
	429
	м2
	28,7

	
	
	
	430
	м2
	16,94

	
	
	
	446
	м2
	19,8

	
	
	
	413
	м2
	21,99

	
	
	
	412
	м2
	17,4

	
	
	
	ВШ 412/413
	м2
	4,8

	
	
	
	444
	м2
	17,7

	
	
	
	455
	м2
	20,8

	
	
	
	456
	м2
	20,8

	
	
	
	463
	м2
	26,6

	
	
	
	464
	м2
	18,2

	
	
	
	465
	м2
	19,9

	5.2
	Всего помещений класса «D»
	40
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	 Производственный корпус, 4-й этаж
	ВШ 405/404/406
	м2
	11,1

	
	
	
	430а
	м2
	8,5

	
	
	
	409
	м2
	14,6

	
	
	
	410
	м2
	30,3

	
	
	
	К1
	м2
	61,6

	
	
	
	К2
	м2
	30,2

	
	
	
	К3
	м2
	28,6

	
	
	
	К4
	м2
	7,7

	
	
	
	К5
	м2
	14,2

	
	
	
	К7
	м2
	9,94

	
	
	
	К8
	м2
	8,14

	
	
	
	К9
	м2
	71,87

	
	
	
	К10
	м2
	10,47

	
	
	
	ВШ 416
	м2
	13,37

	
	
	
	415
	м2
	13,2

	
	
	
	ВШ 411
	м2
	8,93

	
	
	
	ВШ 419
	м2
	2,3

	
	
	
	ВШ 420
	м2
	7,9

	
	
	
	421
	м2
	33,8

	
	
	
	ВШ 421б
	м2
	8,18

	
	
	
	421а
	м2
	6,3

	
	
	
	422
	м2
	10,4

	
	
	
	423
	м2
	33,7

	
	
	
	426
	м2
	17,4

	
	
	
	429а
	м2
	9,97

	
	
	
	424
	м2
	14,65

	
	
	
	431
	м2
	13,75

	
	
	
	432
	м2
	44,62

	
	
	
	442
	м2
	17,13

	
	
	
	443
	м2
	17,36

	
	
	
	443а
	м2
	17,03

	
	
	
	443б
	м2
	8,66

	
	
	
	457
	м2
	8,25

	
	
	
	444а
	м2
	17,89

	
	
	
	455а
	м2
	4,36

	
	
	
	456а
	м2
	4,36

	
	
	
	463а
	м2
	2,78

	
	
	
	ВШ 465а
	м2
	9,68

	
	
	
	414
	м2
	16,5

	
	
	
	414а
	м2
	8,5

	6
	ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ 

	6.1
	Всего помещений класса «С»
	18
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Реакторный корпус
	9
	м2
	3,67

	
	
	
	9а
	м2
	5,2

	
	
	
	1г
	м2
	1,3

	
	
	
	19
	м2
	2,67

	
	
	
	18а
	м2
	3,01

	
	
	
	18
	м2
	5,43

	
	
	
	11
	м2
	27,88

	
	
	
	7
	м2
	10,39

	
	
	
	23
	м2
	17,5

	
	
	
	1
	м2
	18,07

	
	
	
	2
	м2
	28,32

	
	
	
	2д
	м2
	3,13

	
	
	
	2а
	м2
	3,19

	
	
	
	2г
	м2
	2,86

	
	
	
	10
	м2
	9,9

	
	
	
	ВШО 1
	м2
	0,4

	
	
	
	ВШМ 1
	м2
	0,6

	
	
	
	ВШО 23
	м2
	0,5

	6.2
	Всего помещений класса «D»
	10
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Реакторный корпус
	20б
	м2
	4,29

	
	
	
	5
	м2
	31,6

	
	
	
	5а
	м2
	2,53

	
	
	
	5б
	м2
	1,62

	
	
	
	8б
	м2
	4,82

	
	
	
	8
	м2
	12,9

	
	
	
	3
	м2
	16,92

	
	
	
	30
	м2
	9,52

	
	
	
	29
	м2
	3,55

	
	
	
	20а
	м2
	6,95

	7
	ОТДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

	7.1
	Всего помещений класса «В»
	14
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Виварий №5
	16
	м2
	13,22

	
	
	
	17
	м2
	10,81

	
	
	
	18
	м2
	4,34

	
	
	
	20
	м2
	14,8

	
	
	
	33
	м2
	3,76

	
	
	
	35
	м2
	13,08

	
	
	
	ВШМ 16-1
	м2
	1,16

	
	
	
	ВШМ 17-1
	м2
	1,16

	
	
	
	ВШМ 18-1
	м2
	1,16

	
	
	
	ВШО 20-1
	м2
	0,48

	
	
	
	ВШМ 20-2
	м2
	1,24

	
	
	
	ВШО 35-1
	м2
	0,36

	
	
	
	ВШМ 6
	м2
	0,58

	
	
	
	ВШО 1
	м2
	0,68

	7.2
	Всего помещений класса «С»
	34
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Виварий №4
	17
	м2
	5,6

	
	
	
	18
	м2
	10,7

	
	
	
	19
	м2
	7,6

	
	
	
	20
	м2
	9,37

	
	
	
	21
	м2
	19

	
	
	
	22
	м2
	12,1

	
	
	
	23
	м2
	10,7

	
	
	
	24
	м2
	5,8

	
	
	
	25
	м2
	12,7

	
	
	
	34
	м2
	20,9

	
	
	
	35
	м2
	29

	
	
	
	36
	м2
	14,6

	
	
	
	37
	м2
	6,2

	
	
	
	38
	м2
	15,8

	
	
	
	39
	м2
	9,8

	
	
	
	40
	м2
	10,6

	
	
	
	44
	м2
	6,5

	
	
	
	45
	м2
	10,5

	
	
	
	46
	м2
	1,7

	
	
	
	47
	м2
	9,9

	
	
	
	48
	м2
	9,3

	
	
	Виварий №5
	19
	м2
	36,67

	
	
	
	21
	м2
	6,86

	
	
	
	22
	м2
	17,93

	
	
	
	23
	м2
	15,89

	
	
	
	26
	м2
	4,0

	
	
	
	32
	м2
	6,65

	
	
	
	38
	м2
	6,52

	
	
	
	47
	м2
	13,29

	
	
	
	ВШО 35-2
	м2
	0,36

	
	
	
	ВШП 47-1
	м2
	3,34

	
	
	
	ВШМ 10
	м2
	0,7

	
	
	
	ВШМ 8
	м2
	0,7

	
	
	Производственный корпус
	129а
	м2
	4,1

	7.3
	Всего помещений класса «D»
	14
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Виварий №4
	15
	м2
	6,2

	
	
	
	16
	м2
	11,7

	
	
	
	26
	м2
	21,8

	
	
	
	27
	м2
	2,84

	
	
	
	33
	м2
	3,4

	
	
	
	41
	м2
	10,1

	
	
	
	42
	м2
	9,5

	
	
	
	49
	м2
	26

	
	
	Виварий №5
	25
	м2
	2,65

	
	
	
	44
	м2
	5,44

	
	
	
	ВШО 21-1
	м2
	1,21

	
	
	
	ВШО 35-3
	м2
	0,65

	
	
	Производственный корпус
	129б
	м2
	1,98

	
	
	
	393
	м2
	4,33

	7.4
	Всего помещений категории «СNC»
	14
	
	
	

	
	ЧП категории «СNC»
	Виварий №4
	12
	м2
	13,14

	
	
	
	13
	м2
	12,1

	
	
	
	14
	м2
	6,98

	
	
	
	31
	м2
	25,23

	
	
	Виварий №5
	12
	м2
	8,6

	
	
	
	13
	м2
	10,82

	
	
	
	15
	м2
	9,72

	
	
	
	25
	м2
	

	
	
	
	36
	м2
	5,77

	
	
	
	37
	м2
	2,65

	
	
	
	41
	м2
	5,06

	
	
	
	43
	м2
	2,58

	
	
	
	45
	м2
	3,9

	
	
	
	ВШ 13-1
	м2
	3,54

	8
	ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

	8.1
	Всего помещений класса «С»
	1
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Производственный корпус
	123
	м2
	7,1

	8.2
	Всего помещений класса «D»
	5
	 
	
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Производственный корпус
	120
	м2
	6,57

	
	
	
	121
	м2
	2,75

	
	
	
	122
	м2
	2,47

	
	
	
	Ш2
	м2
	1,27

	
	
	
	Ш1
	м2
	1,34

	8.2
	Всего помещений категории «СNC»
	2
	
	
	

	
	ЧП категории «СNC»
	Производственный корпус
	119
	м2
	4,95

	
	
	
	124
	м2
	4,14

	9
	УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОКЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

	9.1
	Всего помещений класса «В»
	3
	 
	 
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Виварий № 6
	9
	м2
	7,29

	
	
	
	11
	м2
	7,5

	
	
	
	13
	м2
	8,02

	9.2
	Всего помещений класса «С»
	5
	
	
	 

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Виварий № 6
	10
	м2
	3,54

	
	
	
	12
	м2
	2,86

	
	
	
	14
	м2
	8,59

	
	
	
	КЧ
	м2
	15

	
	
	
	8
	м2
	3,47

	9.3
	Всего помещений класса «D»
	1
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Виварий № 6
	15
	м2
	6,17

	10
	ОТДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

	10.1
	Всего помещений класса «В»
	12
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Виварий № 8
	37
	м2
	14,21

	
	
	
	39
	м2
	10

	
	
	
	43
	м2
	16,01

	
	
	
	36
	м2
	7,4

	
	
	
	41/1
	м2
	0,64

	
	
	
	42/1
	м2
	0,55

	
	
	
	37/1
	м2
	0,28

	
	
	
	ВШМ38
	м2
	0,48

	
	
	
	ВШМ40
	м2
	0,65

	
	
	
	ВШМ41
	м2
	0,64

	
	
	
	ВШМ42
	м2
	0,56

	
	
	
	ВШМ35
	м2
	0,6

	10.2
	Всего помещений класса «С»
	10
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Виварий № 8
	47
	м2
	11,9

	
	
	
	44
	м2
	13,05

	
	
	
	44/1
	м2
	2,44

	
	
	
	44/2
	м2
	1,29

	
	
	
	34
	м2
	6,25

	
	
	
	31
	м2
	22,1

	
	
	
	30
	м2
	3,67

	
	
	
	51
	м2
	6,1

	
	
	
	60 ВШ
	м2
	4,26

	
	
	
	62 ВШ
	м2
	2,56

	10.3
	Всего помещений класса «D»
	7
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Виварий № 8
	25
	м2
	6,76

	
	
	
	28
	м2
	3,48 

	
	
	
	29
	м2
	2,0

	
	
	
	29/1
	м2
	1,15

	
	
	
	45
	м2
	0,81

	
	
	
	48
	м2
	4,5

	
	
	
	49
	м2
	5,53

	10.4
	Всего помещений категории «CNC»
	5
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Виварий № 8
	21
	м2
	11,29

	
	
	
	22
	м2
	12,51

	
	
	
	23
	м2
	6,25

	
	
	
	46
	м2
	1,89

	
	
	
	50
	м2
	0,7

	11
	ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ


	11.1
	Всего помещений класса «В»
	16
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «В»
	Пристройка к Производственному корпусу
	272
	м2
	9,12

	
	
	
	272-а
	м2
	2

	
	
	
	273
	м2
	2,75

	
	
	
	273-1
	м2
	0,78

	
	
	
	276
	м2
	15,23

	
	
	
	276-2
	м2
	0,78

	
	
	
	276-3
	м2
	1,77

	
	
	
	277
	м2
	15,6

	
	
	
	277-1
	м2
	2,19

	
	
	
	277-3
	м2
	2,3

	
	
	
	278
	м2
	9,04

	
	
	
	278-1
	м2
	0,78

	
	
	
	279
	м2
	11,65

	
	
	
	279-1
	м2
	1,87

	
	
	
	279-2
	м2
	0,78

	
	
	
	279-3
	м2
	0,89

	11.2
	Всего помещений класса «С»
	23
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «С»
	Пристройка к Производственному корпусу
	270
	м2
	70,05

	
	
	
	276-1
	м2
	3,59

	
	
	
	270-а
	м2
	1,05

	
	
	
	270-2
	м2
	2,54

	
	
	
	270-4
	м2
	1,84

	
	
	
	272-1
	м2
	0,78

	
	
	
	274
	м2
	81,73

	
	
	
	274-2
	м2
	3,17

	
	
	
	274-4
	м2
	2,4

	
	
	
	274-5
	м2
	2,41

	
	
	
	274-6
	м2
	2,93

	
	
	
	275
	м2
	74,16

	
	
	
	275-2
	м2
	2,39

	
	
	
	275-4
	м2
	3,71

	
	
	
	275-5
	м2
	3,05

	
	
	
	275-6
	м2
	2,82

	
	
	
	276-4
	м2
	1,64

	
	
	
	277-2
	м2
	0,78

	
	
	
	277-4
	м2
	2,34

	
	
	
	283
	м2
	3,53

	
	
	
	285-1
	м2
	1,02

	
	
	
	284
	м2
	14,2

	
	
	
	285
	м2
	5,76

	11.3
	Всего помещений класса «D»
	11
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Пристройка к Производственному корпусу
	270-1
	м2
	2,48

	
	
	
	270-3
	м2
	2,7

	
	
	
	271
	м2
	25,4

	
	
	
	274-1
	м2
	4,6

	
	
	
	274-3
	м2
	3,12

	
	
	
	274-7
	м2
	2,91

	
	
	
	275-1
	м2
	8,14

	
	
	
	275-3
	м2
	2,1

	
	
	
	275-7
	м2
	2,63

	
	
	
	276-5
	м2
	3,12

	
	
	
	277-5
	м2
	2,26

	11.4
	Всего помещений категории «CNC»
	6
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Пристройка к Производственному корпусу
	280
	м2
	69

	
	
	
	281
	м2
	9,39

	
	
	
	281-1
	м2
	4,35

	
	
	
	287
	м2
	26,79

	
	
	
	288
	м2
	2,18

	
	
	
	289
	м2
	5,47

	12
	ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

	12.1
	Всего помещений класса «C»
	4
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «C»
	Производственный корпус
	470а
	м2
	4,3

	
	
	
	470
	м2
	30,4

	
	
	
	471а
	м2
	3,94

	
	
	
	471
	м2
	12,21

	12.2
	Всего помещений класса «D»
	2
	
	
	

	
	ЧП с заданным классом чистоты «D»
	Производственный корпус
	ВШМ 470б
	м2
	1,39

	
	
	
	ВШ 470/471
	м2
	3,29

	13
	ОТДЕЛЕНИЕ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

	13.1
	Всего помещений категории «CNC»
	17
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Строение № 8
	1
	м2
	10,31

	
	
	
	2
	м2
	5,42

	
	
	
	3
	м2
	4,31

	
	
	
	4
	м2
	22,72

	
	
	
	6
	м2
	11,9

	
	
	
	7
	м2
	5,62

	
	
	
	9
	м2
	29,92

	
	
	
	12
	м2
	26,23

	
	
	
	13
	м2
	29,96

	
	
	Строение № 5
	1
	м2
	4,86

	
	
	
	2
	м2
	6,79

	
	
	
	4
	м2
	15,71

	
	
	
	5
	м2
	12,45

	
	
	
	6
	м2
	8,72

	
	
	
	8
	м2
	9,6

	
	
	
	9
	м2
	5,86

	
	
	
	10
	м2
	12,89

	14
	ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СТЕКЛОТАРЫ

	14.1
	Всего помещений категории «CNC»
	3
	
	
	

	
	ЧП категории «CNC»
	Производственный корпус
	144
	м2
	29,6

	
	
	
	145
	м2
	28,29

	
	
	
	154
	м2
	16,48

	
	
	
	
	
	

	15
	Площадки, на которых запланированы реконструкции

	15.1.
	ЧП класс В, С, D, категории CNC
	Реакторный корпус, этаж 1
	-
	м2
	825,13

	
	
	Реакторный корпус, этаж 2
	-
	м2
	472,39









1

Таблица № 3
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ

	№ п/п
	Наименование объекта квалификации согласно бухгалтерскому учету
	Рег. номер
	Месторасположение объекта (наименование здания)
	Заводской номер объекта
	Инвентарный номер/код учета

	ОТДЕЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

	1. 
	Ультраморозильник (прилавок) «Revco», мод.ULT-2090-5-V31. (-62 ± 2) оС
	17-22
	Производственный корпус, 339
	713С-153065-Z
	00-009135

	2. 
	Холодильник-морозильник «Атлант» Мод. ХМ-5015-016. ((-5 ± 3) оС; (-20 ± 2) оС)
	17-49
	Производственный корпус, 343
	0131972823
	00-0012170

	3. 
	Морозильник горизонтальный MDF-794 (Япония) (Морозильник горизонтальный «SANYO». Модель: MDF-794)
	17-36
	Производственный корпус, 339
	11080093
	00-012230

	4. 
	Низкотемпературный холодильник «SANYO». Модель: МDF-U700VX 
(-72 ± 2) оС
	17-53
	Производственный корпус, 390
	13060011
	00-012338

	5. 
	Ультраморозильник «Panasonic». Модель: МDF-DC700VX-PE
	17-15
	Производственный корпус, 339
	16120029
	10124000043

	6. 
	Ультраморозильник «Panasonic». Модель: МDF-DC700VX-PE
	17-21
	Производственный корпус, 339
	16120032
	10124000044

	7. 
	Морозильник с системой автоматического контроля и регистрации температуры «Haier DW-86L338», (-62± 2) оС
	17-67
	Производственный корпус, 390
	BE06R6E1T00B2C4J0025
	00-012493

	8. 
	Холодильник-морозильник «Атлант».
Мод. ХМ-6026-031 ((5 ± 3) оС; (-20 ± 2) оС)
	17-76
	Производственный корпус, 314
	0938451728
	10136000962

	9. 
	Холодильник-морозильник «Атлант». Мод. ХМ-6026-031 ((5 ± 3) оС; (-20 ± 2) оС)
	17-77
	Производственный корпус, 316
	0938451745
	10136000963

	10. 
	Камера морозильная низкотемпературная. Горизонтальный низкотемперат.морозильник Sanyo MDF-DC700VХ-PE. Производитель PHC Europe B.V.)
	17-88
	Производственный корпус, 390
	19100038
	10124000200

	11. 
	Камера морозильная низкотемпературная. Горизонтальный низкотемперат.морозильник Sanyo MDF-DC700VХ-PE. Производитель PHC Europe B.V.)
	17-89
	Производственный корпус, 390
	19110047
	10124000199

	12. 
	Термостат «Memmert», мод. ICP -800 (+22,5 ± 2,5) оС
	17-17
	Производственный корпус, 391
	К810.0082
	00-012152

	13. 
	Термостат «Memmert», мод. INР -800 (+ 32,5 ± 2,5) оС
	17-34
	Производственный корпус, 391
	Е811.0082
	00-012153

	14. 
	Инкубатор, охлаждающий с технологией Пельтье IPP750 (Инкубатор с охлаждением «Memmert» IPP-750)
	17-72
	Производственный корпус, 390
	818.0127
	10124000077

	15. 
	Инкубатор, охлаждающий с технологией Пельтье IPP750 (Инкубатор с охлаждением «Memmert» IPP-750)
	17-73
	Производственный корпус, 390
	818.0128
	10124000078

	16. 
	Инкубатор СО2. Модель: МСО-5АС
	17-52
	Производственный корпус, 343
	10090204
	00-012154

	17. 
	Инкубатор автоматический тип 5200 SS (Испания) (Инкубатор автоматический «Masalles 5200 SS»
	17-54
	Производственный корпус, 338
	А-R 201302008
	00-012291

	18. 
	Инкубатор автоматический тип 5200 SS (Испания) (Инкубатор автоматический «Masalles 5200 SS»)
	17-55
	Производственный корпус, 319
	А-R 201302007
	00-012294

	19. 
	Термостат «Memmert», мод. INЕ-500 (+32,5± 2,5) оС)
	17-48
	Производственный корпус, 390
	Е506.0920
	00-011839

	20. 
	Термостат «Memmert», мод. ICP-500 (+22,5± 2,5) оС
	17-31
	Производственный корпус, 390
	К5060041
	00-011840

	21. 
	Инкубатор для куриных яиц автоматический
«Masalles 5200-I-SS»
	17-65
	Производственный корпус, 322
	A-R-201706028-1
	10124000018

	22. 
	Инкубатор для куриных яиц автоматический
«Masalles 5200-I-SS»
	17-66
	Производственный корпус, 322
	A-R-201706029-1
	10124000031

	23. 
	Инкубатор для куриных яиц автоматический, модель 5200-I-SS
(Инкубатор для куриных яиц автоматический марка «Masalles 5200- I-SS»)
	17-75
	Производственный корпус, 338
	A-R2712030-2
	10124000051

	24. 
	Термостат «Memmert»
Модель: IPP 750
	17-90
	Производственный корпус, 391
	V820.0038
	10124000201

	25. 
	Термостат «Memmert»
Модель: IPP 750
	17-91
	Производственный корпус, 391
	V820.0039
	10124000202

	26. 
	Инкубатор «Masalles».
Модель: 5200-IHLC
	17-92
	Производственный корпус, 338
	А-R39200415-0720
	10124000223

	27. 
	Инкубатор «Masalles»
Модель: 5200-IHLC
	17-93
	Производственный корпус, 319
	А-R38200415-0720
	10124000224

	28. 
	Инкубатор «Masalles»
Модель: 5200-IHLC
	17-96
	Производственный корпус, 322
	А-R40200415-0720
	10124000225

	29. 
	Центрифуга Cryofuge 6000i GMP (Центрифуга «Heraeus Cryofuge 6000i»)
	17-25
	Производственный корпус, 312
	41174398
	00-012142

	30. 
	Центрифуга Cryofuge 6000i GMP
(Центрифуга «Heraeus Cryofuge 6000i»)
	17-35
	Производственный корпус, 312
	41178138
	00-012143

	31. 
	Центрифуга «Heraeus Cryofuge 6000i»
	17-50
	Производственный корпус, 312
	41378422
	00-012245

	32. 
	Центрифуга универсальная напольная с охлаждением, предназначенная для разделения неоднородных биологических жидкостей, в комплектации согласно Технического задания -Cryofuge 6000i, GMP, Thermo Electron LED GmbH (Центрифуга универсальная напольная с охлаждением «Cryofuge 6000i»)
	17-44
	Производственный корпус, 312
	42088708
	10124000015

	33. 
	Центрифуга универсальная напольная с охлаждением, предназначенная для разделения неоднородных биологических жидкостей, в комплектации согласно Технического задания -Cryofuge 6000i, GMP, Thermo Electron LED GmbH) (Центрифуга универсальная напольная с охлаждением «Cryofuge 6000i»)
	17-46
	Производственный корпус, 314
	42088709
	10124000016

	34. 
	Измельчитель-гомогенизатор «Waring»
Модель: LB 20 ES
	17-23
	Производственный корпус, 3 этаж
	120405-6
	10134001618

	35. 
	Измельчитель-гомогенизатор «Waring»
Модель: LB 20 ES
	17-45
	Производственный корпус, 3 этаж
	120405-3
	10134001616

	36. 
	Измельчитель-гомогенизатор "Waring Blender LB10", модель: 38BL54
	17-61
	Производственный корпус, 3 этаж
	160614/4
	10136000145

	37. 
	Измельчитель-гомогенизатор "Waring Blender LB10", модель: 38BL54
	17-58
	Производственный корпус, 3 этаж
	160614/2
	10136000148

	38. 
	Измельчитель-гомогенизатор "Waring Blender LB10", модель: 38BL54
	17-59
	Производственный корпус, 3 этаж
	160614/3
	10136000146

	39. 
	Измельчитель-гомогенизатор "Waring Blender LB10", модель: 38BL54
	17-62
	Производственный корпус, 3 этаж
	160614/5
	10136000147

	40. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-78
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907425
	10134002393

	41. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-79
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907423
	10134002394

	42. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-80
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907426
	10134002395

	43. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-81
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907419
	10134002396

	44. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-82
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907418
	10134002397

	45. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-83
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907433
	10134002398

	46. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-84
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907428
	10134002399

	47. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-85
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907420
	10134002400

	48. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-86
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907422
	10134002401

	49. 
	Блендер лабораторный «Waring», модель: LB20ES
	17-87
	Производственный корпус, 3 этаж
	1907439
	10134002402

	50. 
	Морозильник биомедицинский низкотемпературный «HAIER DW-86L728»
	17-95
	Производственный корпус, 339
	BE0GY GG1T0 0QGP2 N0010
	И10124000342

	51. 
	Ламинар США (Бокс микробиологической (биологической) безопасности «Kojair» )
	17-33
	Производственный корпус, 343
	16328
	00-009534

	52. 
	Бокс микробиологической (биологической) безопасности «Kojair»
	17-39
	Производственный корпус, 309
	13925
	10134001612

	53. 
	Ламинарное укрытие.
Модель: DFE 58-7/ Класс А/В.
	17-08
	Производственный корпус, 321
	б/н
	00-010361

	54. 
	Ламинарное укрытие.  Модель: DFE 58-7
Класс А/В.
	17-09
	Производственный корпус, 321
	9665-2
	00-010361

	55. 
	Ламинарное укрытие (DFE 68-7 SS ID (100) с мягкими стенами, класс чистоты 100
	17-74
	Производственный корпус, 313
	14415
	10124000092

	56. 
	Ламинарное укрытие.
Модель: DFE 58-7
	17-11
	Производственный корпус, 320
	9665-2
	00-010362

	57. 
	Ламинарное укрытие (Ламинарное укрытие. Модель: DFE 28-7. Класс А/В.)
	17-12
	Производственный корпус, 317
	б/н
	00-010360

	58. 
	Ламинарный шкаф Purifier Logic (Бокс микробиологической (биологической) безопасности. Модель: «Logic». Класс А/В.)
	17-16
	Производственный корпус, 315
	120356430
	00-012238

	59. 
	Ламинарный шкаф Purifier Logic (Бокс микробиологической (биологической) безопасности. Модель: «Logic». Класс А/В.)
	17-28
	Производственный корпус, 315
	120356155
	00-012234

	60. 
	Ламинарный шкаф Purifier Logic (Бокс микробиологической (биологической) безопасности. Модель: «Logic». Класс А/В.)
	17-29
	Производственный корпус, 315
	120356156
	00-012236

	61. 
	Ламинарный шкаф Purifier Logic (Бокс микробиологической (биологической) безопасности. Модель: «Logic» Класс А/В.)
	17-30
	Производственный корпус, 315
	120356157
	00-012235

	62. 
	Ламинарный шкаф Purifier Logic (Бокс микробиологической (биологической) безопасности. Модель: «Logic». Класс А/В.)
	17-32
	Производственный корпус, 315
	120356158
	00-012237

	63. 
	Шкаф ламинарный биологической защиты ΙΙ класса безопасности NU-481-400E, NuAire (США) (Бокс микробиологической (биологической) безопасности «Nuair» NU-481-400E )
	17-04
	Производственный корпус, 318
	175828082516
	10124000013

	64. 
	Шкаф ламинарный биологической защиты ΙΙ класса безопасности NU-481-400E, NuAire (США) (Бокс микробиологической (биологической) безопасности «NUAIRE» NU-481-400E )
	17-38
	Производственный корпус, 318
	175831082516
	10124000012

	65. 
	Шкаф ламинарный биологической защиты ΙΙ класса безопасности NU-481-400E, NuAire (США) (Бокс микробиологической (биологической) безопасности «NUAIRE» NU-481-400E )
	17-05
	Производственный корпус, 318
	175830082516
	10124000011

	66. 
	Шкаф ламинарный биологической защиты ΙΙ класса безопасности NU-481-400E, NuAire (США) (Бокс микробиологической (биологической) безопасности «NUAIRE» NU-481-400E )
	17-06
	Производственный корпус, 318
	175829082516
	10124000010

	ОТДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

	1. 
	Ламинарный шкаф Nuaire NU-425-600 (Бокс биологической безопасности «Nuaire» модель NU-425-600Е)
	06-066
	Виварий №4,
пом. 25
	99097060105
	00-011090

	2. 
	Ламинарный шкаф Nuaire NU-425-600 (Бокс биологической безопасности «Nuaire» модель NU425-600Е)
	06-022
	Виварий №4,
пом. 45
	99172060605
	00-011091

	3. 
	Бокс биологической безопасности «Nuaire» Модель NU-123-SPEC
	06-030
	Виварий №4,
пом. 36
	71887 АЕР
	00-009421

	4. 
	Бокс биологической безопасности «Kojair» Модель КR-210
	06-054
	Нежилое здание - лабораторный корпус,
пом. 102а
	15263
	00-009561

	5. 
	Бокс биологической безопасности «Kojair» Модель КR-160 Safety
	06-059
	Виварий №4,
пом. 22
	16344
	00-010414

	6. 
	Ламинарный бокс II класса безопасности NU-437-600E (Бокс биологической безопасности «Nuaire» Модель NU-437-600E)
	06-114
	Виварий №4,
пом. 16
	158501081513
	00-012345

	7. 
	Бокс биологической безопасности «Kojair» Модель: KR-125 Basic
	06-177
	Производственный корпус
пом. 129
	55205000
	00-011582

	8. 
	Ламинарный бокс Kojair KR-125 Safety
	06-255
	Нежилое здание - лабораторный корпус
пом. 104а
	16330
	00-010408

	9. 
	Ламинар KJR-125 Safety (Бокс биологической безопасности KJR-125 Safety)
	06-256
	Виварий №5,
пом. 35
	16331
	00-010409

	10. 
	Ламинарный бокс Kojair KR-125 Safety
	06-257
	Нежилое здание - лабораторный корпус
пом. 101а
	16311
	00-010405

	11. 
	Ламинарный бокс Kojair KR-125 Safety
	06-259
	Виварий № 6
пом.19
	16329
	00-009450

	12. 
	Бокс микробиологической безопасности, БМБ-II, "Ламинар-С"1,5 Vis-a-vis, тип А2 (кат. № 1R-B.004-15.0)
	06-245
	Виварий №5,
пом. 20
	242.150.00.0043
	10124000385

	13. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8(SAVVY SL)
	06-246
	Виварий №4,
пом. 38
	223.180.99.0117
	10124000386

	14. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8(NEOTERIC)
	06-247
	Виварий №4,
пом. 18
	221.180.00.0388
	10124000388

	15. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8(NEOTERIC)
	06-248
	Виварий №5,
пом. 17
	221.180.00.0387
	10124000387

	16. 
	Шкаф ламинарно-потоковой КС Ш Kojair
(Бокс микробиологической (биологической) безопасности «Kojair» модель КС III)
	06-260
	Нежилое здание - лабораторный корпус
пом. 428
	024232
	00-012167

	17. 
	Бокс микробиологической (биологической) безопасности БМБ-II- "Ламинар-С" 0,9 (NEOTERIC)
	06-191
	Нежилое здание - лабораторный корпус
пом. 106
	221.090.00.0618
	10124000382

	18. 
	Бокс микробиологической (биологической) безопасности БМБ-II- "Ламинар-С" 1,8 (NEOTERIC)
	06-192
	Виварий №5,
пом. 20
	221.180.00.0361
	10124000381

	ОТДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

	1.
	Охлаждающий компрессорный инкубатор, Memmert ICP 750
	134-01
	Производственный корпус,
пом. 470
	F825.0018
	10124000595

	2.
	Охлаждающий компрессорный инкубатор, Memmert ICP 750
	134-02
	Производственный корпус,
пом. 470
	F825.0019
	10124000596

	3.
	Термостат "Memmert" ICP 800
	134-03
	Производственный корпус,
пом. 470
	К810.0034
	00-012099

	4.
	Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур (Бокс антибактериальной воздушной среды Модель БАВнп-01)
	134-04
	Производственный корпус,
пом. 471
	412.180.00.008
	БП-012817

	5.
	Охлаждающий компрессорный инкубатор, Memmert ICP 750
	134-05
	Производственный корпус,
пом. 470
	F825.0049
	10124000531

	6.
	Охлаждающий компрессорный инкубатор, Memmert ICP 750
	134-06
	Производственный корпус,
пом. 470
	F825.0051
	10124000532

	7.
	Охлаждающий компрессорный инкубатор, Memmert ICP 750
	134-07
	Производственный корпус,
пом. 470
	F825.0052
	10124000533

	УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

	1. 
	Ламинарное укрытие c мягким пологом типа
Модель: DFE-58-7
	61-11
	Нежилое здание - лабораторный корпус, 417
	б/н
	00-012220

	2. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	61-12
	Нежилое здание - лабораторный корпус, 422
	б/н
	00-009452

	3. 
	Бокс микробиологической безопасности, Ламинарные системы, мод. 1R-B.001-18
	61-106
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 134
	221.180000524
	И10124000359

	4. 
	Бокс микробиологической безопасности, Ламинарные системы, мод. 1R-B.001-18
	61-107
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131/2
	221.180000529
	И10124000360

	5. 
	Ламинарный шкаф || класса защиты, SC2-4A1, Esco Micro Pte Ltd
(Бокс микробиологической (биологической) безопасности Esco мод. SC2-4A1-RUS)
	61-60
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	2022-181614
	10124000399

	6. 
	Ламинарное укрытие, Ламинарные системы, мод. КОЧ-ЧЗ № 545
	61-66
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 135
	LS 2.545.00.002
	И10124000393

	7. 
	Бокс биологической безопасности 2 класса SC2- 4А1, Esco Micro Pte Ltd, Кат. № SC2-4А1 (Бокс микробиологической (биологической) безопасности Esco мод. SC2-4A1-RUS)
	61-62
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	2023-197874
	И10124000333

	8. 
	Инкубатор CO2 Wiggens мод. WCI-260
	61-40
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 418
	W746220102
	10124000398

	9. 
	Инкубатор CO2 Wiggens мод. WCI-260
	61-41
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 135
	W746220101
	10124000397

	10. 
	Баня водяная Biosan, мод. BS-010406-AAA
	61-48
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	01040622120389
	И10134002718

	11. 
	Шейкер-инкубатор Eppendorf, мод. M1299-0096
	61-50
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	SI40LO402603
	И10124000209

	12. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур, INCUDRIVE 90, в комплекте с bottle-lifter Schuett-Biotec GmbH
	61-75
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 134
	20002
	10124000237

	13. 
	CO2 шейкер-инкубатор с охлаждением Crystal Technology&industries, мод. IS-6CW
	61-76
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131/2
	4622005
	И10124000418

	14. 
	Инкубатор-CO2 с охлаждением WCI-850P, Wiggens
	61-116
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131/2
	W831240101
	И10124000420

	15. 
	Холодильник Haier, мод. HYC-260
	61-08
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 133
	BE02SDE1T00B2C5N0009
	00-012436

	16. 
	Морозильник Низкотемпературный Haier, мод. DW-86L486E
	61-52
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	BE0FR 1EAW0 0QGNB 70011
	И10124000201

	17. 
	Холодильник-морозильник Haier, мод. HYCD-469
	61-54
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	BE0U3 2E000 0QJNC E0001
	И10124000207

	18. 
	Холодильник фармацевтический POZIS, мод. ХФ-400-3
	61-78
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 126
	214CV20014471
	И10134002952

	19. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS, мод. ХЛ-340
	61-79
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	217WV20009294
	И10134002953

	20. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS, мод. ХЛ-340
	61-83
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 126
	217WV20009165
	И1013400002887

	21. 
	Морозильник низкотемпературный Haier, мод. DW-86L486
	61-84
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131
	BE0FR 1EAW0 0QGNC A0003
	И10124000381

	22. 
	Лабораторный морозильник Alphavita Bioscientific, мод. MDF-U549VHI
	61-87
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 240
	2380002
	И10134003027

	23. 
	Холодильник-морозильник, мод. Midea/MCD-40L350
	61-118
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131/3
	511-335Q0714-A225-0810001
	И10134005098

	24. 
	Холодильник двухкамерный +4С Labor 2T 280 Fiocchetti, Италия
	61-119
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 126
	40007
	00-012426

	25. 
	Центрифуга настольная, RWD Life Science, мод. M1324
	61-93
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131/3
	I0087102-001
	И10134002956

	26. 
	Многофункциональная центрифуга Gyrozen, мод. GZ-1580R
	61-98
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 238
	KGZ423523080161
	И10124000386

	27. 
	Биореактор волнового типа WAVE 25, GE Healthcare, Швеция
	61-120
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 134
	2493269
	10124000097

	28. 
	Термический деконтаминатор стоков, ТОС-М
	61-121
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 129
	РПГУ.1200.001-009
	И10124000521

	29. 
	Термический деконтаминатор стоков, ТОС-М
	61-122
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 131
	РПГУ.1200.001-011
	И10124000523

	30. 
	Термический деконтаминатор стоков, ТОС-М
	61-123
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 134
	РПГУ.1200.001-010
	И10124000522

	УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОКЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

	1. 
	Ламинарный шкаф 4"в комплекте с универсальной подставкой NUAIR class 2 (Бокс биологической безопасности NUAIR class 2)
	133-16
	Виварий № 6,
пом.9
	91963071204
	00-010930

	2. 
	Ламинарный шкаф Nuaire (Бокс биологической безопасности NUAIR class 2)
	133-17
	Виварий № 6, пом.11
	81957012703
	00-010696

	3. 
	Холодильник-морозильник 2-х кам. «АТЛАНТ» ХМ 6323-100
	133-020
	Виварий № 6, пом. 9
	0321294280
	10136001796

	4. 
	Морозильник NORD CХ 337-010
	133-024
	Виварий № 6, пом. 17
	6327
	10136001797

	5. 
	Морозильник «STINOL»; Т (-20±2) °С
	133-004
	Виварий № 6, пом. 19
	104421038277
	10136000410

	6. 
	Холодильник «АТЛАНТ» МХ 367
	133-022
	Виварий № 6, пом. 5
	3103304424
	00-ОШ_08088

	7. 
	Термостат электрический АИС
	133-010
	Виварий № 6, пом. 11
	107
	00-ОШ_01287

	8. 
	Термостат «Memmert» IN 750
	133-001
	Виварий № 6, пом. 19
	08130154
	00-012335

	9. 
	Инкубатор СО2 (Инкубатор СО2 "Sanyo" MCO-5АС)
	133-002
	Виварий № 6, пом. 16
	08040067
	00-012039

	10. 
	Холодильник двухкамерный "Атлант Мод. ХМ-6025-031"
	133-027
	Виварий № 6, пом. 19
	0906800926
	10136000750

	11. 
	Холодильник Атлант XM 6025-031
	133-026
	Виварий № 6, пом. 11
	0914956556
	10136000751

	12. 
	Центрифуга AVANTI J-26S XP
	133-029
	Виварий № 6, пом. 14
	JSS21A007
	10124000296

	13. 
	Контейнер рефрижераторный 40 футов (арендованный)
	133-033
	Улица
	СВМU-9188080
	-

	14. 
	Центрифуга лабораторная, Eppendorf 5425 с ротором FA-24x2
	133-034
	Виварий № 6, пом. 14
	5405MP427586
	И10124000377

	15. 
	Центрифуга лабораторная, Eppendorf 5425 с ротором FA-24x2
	133-035
	Виварий № 6, пом. 14
	5405MP127588
	И10124000378

	16. 
	Морозильник лабораторный низкотемпературный, DW-86L728, Qingdao Haier Biomedical
	133-036
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	BE0GYGG1T00QGQ2K0001
	И10124000376

	17. 
	Станция ламинарная универсальная, ПРОМЕТЕЙ
	133-005
	Виварий № 6, пом. 56
	Pr-00014-44
	И10124000484

	18. 
	Станция ламинарная универсальная, ПРОМЕТЕЙ
	133-006
	Виварий № 6, пом. 60
	Pr-00015-45
	И10124000485

	19. 
	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "Pozis"
	133-037
	Виварий № 6, пом. 19
	217CV20010781
	И10134005166

	20. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС"
	133-038
	Виварий № 6, пом. 13
	214CV20016609
	И10134005167

	ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Бокс биологической безопасности Kojair KBS-125
	14-08
	Реакторный корпус
	13926
	00-009411

	2. 
	Бокс биологической безопасности двухсторонний NUAIR NU123-SPEC
	14-09
	Реакторный корпус
	76032АFM
	00-009474

	3. 
	Ламинарный бокс NUAIR class 2 Мод. NU-430-400E
(Бокс биологической безопасности NUAIR class 2 Мод. NU-430-400E)
	14-15
	Производственный корпус
	118883110507
	00-011870

	4. 
	Ламинарное укрытие ATMOS TECH, модель FT2448-AL-PF(2)
	14-36
	Реакторный корпус
	135855-1
	10124000005

	5. 
	Защитное укрытие с вертикальным ламинарным потоком Модель АТ2000142100
	14-35
	Реакторный корпус
	12445-3
	00-012510

	6. 
	Холодильник бытовой "Атлант" 5015-016
	14-32
	Реакторный корпус
	0047154351
	10136001836

	7. 
	Морозильник медицинский ультранизкотемпературный МШ-800/86 объём камеры 800л
	14-33
	Реакторный корпус
	BEOEZTE1TOOB2CВD0002
	00-012486

	8. 
	Инкубатор для роллеров стандартный Roll-in
	14-28
	Реакторный корпус
	01023513
	00-012301

	9. 
	Ламинарное укрытие с мягкими стенами, модуль подвижной DFE 1012-7, 
Atmos Tech (США)
	14-36
	Реакторный корпус
	135855-1
	10124000005

	10. 
	Бокс микробиологической безопасности, БАВнп-01- «Ламинар С» -1,5-VIS-A-VIS
	14-31
	Реакторный корпус
	422.150.00.0028
	10124000503

	11. 
	Бокс микробиологической безопасности II класса Haier HR-40-IIA2
	14-43
	Реакторный корпус
	BE02V PE0N0 0QHR1 B001
	10124000505

	12. 
	Бокс микробиологической безопасности II класса Haier HR-40-IIA2
	14-44
	Реакторный корпус
	BE02V PE0N0 0QHR1 B002
	10124000504

	13. 
	Биомедицинский морозильник Haier Biomedical DW-25L92
	14-42
	Реакторный корпус
	BE02M 3E000 0QEQ4 N0006
	10134004583

	14. 
	Холодильник "Атлант" 5015-016
	14-11
	Реакторный корпус
	0047154357
	10136001835

	15. 
	Ламинарное укрытие ATMOS-TECH
	14-21
	Реакторный корпус
	б/н
	00-010495

	16. 
	Холодильная камера
	14-23
	Реакторный корпус
	351
	00-011873

	17. 
	Инкубатор для роллеров стандартный Roll-in
	14-29
	Реакторный корпус
	01023613
	00-012300

	18. 
	Инкубатор (термостат) для роллера Roll- in на 52 бутыли
	14-06
	Реакторный корпус
	01043010
	00-012107

	19. 
	Инкубатор (термостат) для роллера Roll- in на 52 бутыли
	14-07
	Реакторный корпус
	10020210
	00-012108

	20. 
	Инкубатор Roll in для роллера
	14-12
	Реакторный корпус
	10020010
	00-012116

	21. 
	Инкубатор Roll in для роллера
	14-13
	Реакторный корпус
	01042910
	00-012117

	22. 
	Инкубатор Roll in для роллера
	14-19
	Реакторный корпус
	10020110
	00-012119

	23. 
	Инкубатор Roll in для роллера
	14-20
	Реакторный корпус
	10020310
	00-012118

	24. 
	Инкубатор Roll-in
	14-24
	Реакторный корпус
	03001311
	00-012156

	25. 
	Инкубатор Roll-in
	14-25
	Реакторный корпус
	03001611
	00-012157

	26. 
	Инкубатор Roll-in
	14-26
	Реакторный корпус
	03001511
	00-012159

	27. 
	Инкубатор Roll-in
	14-27
	Реакторный корпус
	03001411
	00-012158

	28. 
	Термостат EB280 ELEKTRON RECVCAG (инкубатор) фирма JOUAN Франция
	14-10
	Реакторный корпус
	39709622
	00-009456

	29. 
	Термостат EB280 ELEKTRON RECVCAG (инкубатор) фирма JOUAN Франция
	14-18
	Реакторный корпус
	39709509
	00-009457

	30. 
	Воздушный инкубатор ShelLab двухкамерный
	14-14
	Реакторный корпус
	б/н
	00-009634

	31. 
	Морозильник медицинский ультранизкотемпературный МШ-800/86 объём камеры 800л
	14-34
	Реакторный корпус
	BEOEZTE1TOOB2CВD0003
	00-012516

	ОТДЕЛЕНИЕ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

	1. 
	Термостатированная комната № 1
	22-33
	Виварий № 8, пом. 1
	б/н
	б/н

	2. 
	Инкубатор "Стимул 4000"
	22-34
	Виварий № 8, пом. 4
	2161
	10134002130

	3. 
	Инкубатор "Masalles" Мод.5200-I-SS
	22-31
	Виварий № 8, пом. 13
	A-R2712031-2

	10124000050

	4. 
	Инкубатор "Masalles" Мод.5200-I-SS
	22-32
	Виварий № 8, пом. 3
	A-R2712032-2
	10124000049

	5. 
	Инкубатор «Стимул 4000» №5
	22-22
	Виварий № 8, пом. 12
	285
	00-012181

	6. 
	Инкубатор (Инкубатор Стимул 4000)

	22-23
	Виварий № 8, пом. 12
	6644
	00-012144

	7. 
	Инкубатор «Стимул 4000» №6 (2016 год выпуска)
	22-25
	Виварий № 8, пом. 9
	1572
	БП-012838

	8. 
	Инкубатор «Стимул 4000» №7 (2016 год выпуска)
	22-27
	Виварий № 8, пом. 9
	1654
	БП-012867

	9. 
	Инкубатор «Стимул 4000» №8 (2016 год выпуска)
	22-28
	Виварий № 8, пом. 9
	1653
	БП-012839

	10. 
	Инкубатор "Стимул-4000" №9 (2016 год выпуска)
	22-29
	Виварий № 8, пом. 8
	1655
	БП-012868

	11. 
	Инкубатор Стимул 4000-М1
	22-39
	Виварий № 8, пом. 12
	3498
	10134009096

	12. 
	Инкубатор Стимул 4000-М1
	22-40
	Виварий № 8, пом. 13
	3499
	10134009095

	ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

	1. 
	Ламинарное укрытие
Модель DFE 58-7
	19-22
	Производственный корпус, Пом.233
	13188-1
	00-012379

	2. 
	Ламинарное укрытие
Модель DFE 28-7
	19-34
	Производственный корпус, Пом.253
	14602-5
	10124000113

	3. 
	Инкубатор микробиологический с механической конвенцией для инкубации готовых питательных сред «Binder»
	19-35
	Производственный корпус, Пом.163
	20210000004654
	10124000322

	4. 
	Прибор для запайки термопластичных силиконовых шлангов «BioSealer TC, Sartorius Stedim Biotech»
	19-36
	Производственный корпус, Пом.253, 254
	BSTC 3245
	10124000426

	5. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С» Модель: КОЧ-ЧЗ № 571
	19-39
	Производственный корпус, Пом. 257
	2.571.00.0001
	10124000622

	6. 
	Шкаф ламинарный с горизонтальным потоком воздуха ASW-QR-III-1270
	19-15
	Производственный корпус, Пом.253
	12101569
	10124000333

	7. 
	Шкаф ламинарный с горизонтальным потоком воздуха LGH-58-F8
	19-16
	Производственный корпус, Пом. 254
	2021-169701
	10124000325

	8. 
	Шкаф ламинарный с горизонтальным потоком воздуха LGH-58-F8
	19-17
	Производственный корпус, Пом. 254
	2021-169702
	10124000326

	9. 
	Шкаф холодильный ср. температурный ШХ-1.0
	19-13
	Производственный корпус, Пом. 235
	005337
	00-011851

	10. 
	Холодильник «Атлант»
(Холодильник бытовой «Атлант» Модель ХМ-6022-000)
	19-21
	Производственный корпус, Пом. 250
	0747192779
	00-011926

	11. 
	Шкаф холодильный ср.температурный ШХ-1.0 (Холодильная камера «POLAIR»)
	19-14
	Производственный корпус, Пом. 232
	005338
	00-011859

	12. 
	Стационарная холодильная камера
	19-20
	Производственный корпус, пом. 237
	б/н
	00-012009

	ОТДЕЛЕНИЕ РОЗЛИВА ПРЕПАРАТОВ

	1. 
	Ламинарное укрытие DFE28-7/2 modif. Класс А/В.
	20-07
	Производственный корпус, 206
	б/н
	10134001642

	2. 
	Ламинарное укрытие DF48-7/GS/DD/ST
	20-05
	Производственный корпус, 206Н
	б/н
	10134001643

	3. 
	Ламинарное укрытие ампульной машины «Bosch»
	20-12
	Производственный корпус, 206
	12111120
	00-010724

	4. 
	Ламинарное укрытие DF112-7/GS/DD/ST
	20-01
	Производственный корпус, 208
	б/н
	10134001644

	5. 
	Ламинарное укрытие типа VFM-64/GS/ST/SP
	20-11
	Производственный корпус, 204
	б/н
	10134001645

	6. 
	Автоматическая машина мойки ампул и флаконов «Bosch» RRU 2053
	20-14
	Производственный корпус, 214
	707590 MS 7014Cr
	00-012016

	7. 
	Автоматическая машина наполнения/запайки ампул и флаконов «Bosch» ALF 4060
	20-31
	Производственный корпус, 209
	710918 MS 0111C
	00-012102

	8. 
	Полуавтоматическая машина визуальной инспекции «Seidenader» V90-AVSB/60-LR
	20-43
	Производственный корпус, 211
	45211А
	00-012239

	9. 
	Автоматическая машина
наполнения/запайки ампул «Bosch» ALF 4060
	20-83
	Производственный корпус, 229
	725866
	10124000003

	10. 
	Автоматическая машина
наполнения и укупорки флаконов «Bosch» MLF 5088
	20-84
	Производственный корпус, 246
	724369
	10124000076

	11. 
	Автоматическая машина мойки флаконов «Bosch» RRU 3085
	20-86
	Производственный корпус, 245
	725075
	10124000034

	12. 
	Машина закатки флаконов «Bausch-Strobel» RVB 12000
	20-87
	Производственный корпус, 207
	VWF 451 84200
	10124000076

	13. 
	Автоматическая машина мойки ампул «Bosch» RRU 2053
	20-88
	Производственный корпус, 208
	725865
	10124000036

	14. 
	Машина инспекции ампул и флаконов на герметичность Convel OCTC
	20-95
	Производственный корпус, 211
	2064003
	10124000068

	15. 
	Автоматическая машина закатки флаконов VRK 4120 (В)
	20-102
	Производственный корпус, 246
	63835200 MS 9250 C
	10124000071

	16. 
	Контейнер рефрижераторный 40 футов
	20-02
	Улица
	LCLU 6593603
	-

	17. 
	Контейнер-рефрижератор (Изотермический контейнер с холодильно-обогревательной установкой) 40 футов, 1 ААА
	20-15
	Улица
	QCRC 614528
	10124000462

	18. 
	Контейнер рефрижераторный (Изотермический контейнер с холодильно-обогревательной установкой (оборудованием)), 40 футов, 1 ААА (CIMC)
	20-16
	Улица
	QCRC 614447
	10124000463

	19. 
	Контейнер рефрижераторный (Изотермический контейнер с холодильно-обогревательной установкой (оборудованием)), 40 футов, 1 ААА (CIMC)
	20-17
	Улица
	QCRC 614502
	10124000464

	20. 
	Контейнер рефрижераторный (Изотермический контейнер с холодильно-обогревательной установкой (оборудованием)), 40 футов, 1 ААА (CIMC)
	20-18
	Улица
	QCRC 614501
	10124000465

	21. 
	Контейнер рефрижераторный (Изотермический контейнер с холодильно-обогревательной установкой (оборудованием)), 40 футов, 1 ААА (CIMC)
	20-19
	Улица
	QCRC 614543
	10124000466

	22. 
	Шкаф холодильный Ариада Рапсодия R 1520M (глухие двери). №10349491
	20-124
	Производственный корпус, коридор
	строение 23 2 этаж коридор К-3
	10134009029

	23. 
	Контейнер рефрижераторный 40 футовый Carrier
	20-125
	Улица
	QCSC061184
	00-012328

	24. 
	Холодильная машина СВМ-500
	20-126
	Производственный корпус, коридор
	75558CBM500VEF
	00-010451

	25. 
	Холодильная машина СВМ-500
	20-127
	Производственный корпус, коридор
	78256CBM500VEF
	00-010452

	26. 
	Ламинарное укрытие ампульной машины «Bosch». Мод. ALF 4м  040
	20-29
	Производственный корпус, 204
	790039 MS 0111С
	00-009671

	27. 
	Ампульная машина розлива/запайки «Bosch». Мод. ALF 4040
	20-10
	Производственный корпус, 204
	
	

	28. 
	Ампульная машина наполнения/
запайки «Bosch» ALК 2020
	20-06
	Производственный корпус, 206
	801332 MS 0100C
	00-010724

	29. 
	Ламинарное укрытие с мягким пологом DFE 88-7 фирмы Atmos-Tech (тройное- 12 фильтров)
	20-46
	Производственный корпус, 209
	001.001.2198
	00-012187

	30. 
	Ламинарное укрытие машины розлива «Bosch»
	20-90
	Производственный корпус, 209
	710918 MS 0111C
	00-012187

	31. 
	Ламинар передвижной (горизонтальная ламинарная тележка)
«LAMSYSTEMS»
	20-120
	Производственный корпус, 222
	490.120.04.0014
	10124000470

	32. 
	Ламинар передвижной (горизонтальная ламинарная тележка)
«LAMSYSTEMS»
	20-121
	Производственный корпус, 209
	490.120.04.0015
	10124000471

	33. 
	Каркасный изолятор (тип 3)
	20-32
	Производственный корпус
	2800016158515
	BU-000022
(договор 24-КО от 20.12.2024)

	34. 
	Каркасный изолятор (тип 4)
	20-33
	Производственный корпус
	2800016158522
	BU-000023
(договор 24-КО от 20.12.2024)

	35. 
	Каркасный изолятор (тип 3)
	20-34
	Производственный корпус
	2800016158130
	BU-000029
(договор 24-КО от 20.12.2024)

	36. 
	Каркасный изолятор (тип 3)
	20-36
	Производственный корпус
	2800016158147
	BU-000030
(договор 24-КО от 20.12.2024)

	37. 
	Каркасный изолятор (тип 4)
	20-37
	Производственный корпус
	2800016158154
	BU-000024
(договор 24-КО от 20.12.2024)

	38. 
	Каркасный изолятор (тип 4)
	20-38
	Производственный корпус
	2800016158161
	BU-000025
(договор 24-КО от 20.12.2024)

	39. 
	Локальная чистая зона 3W CB-800/2200/2000
	20-39
	Производственный корпус, 202
	W202507001А
	10124000606

	40. 
	Локальная чистая зона 3W CB-800/2000/2000
	20-40
	Производственный корпус, 225
	W202507001В
	10124000607

	41. 
	Локальная чистая зона 3W CB-1000/1200/2200
	20-41
	Производственный корпус, 213
	W202507001С
	10124000608

	42. 
	Ламинарное укрытие
	20-128
	Виварий № 8, пом. 75
	б/н
	10124000277

	43. 
	Ламинарное укрытие
	20-129
	Виварий № 8, пом. 75
	б/н
	10124000278

	44. 
	Ламинарное укрытие
	20-130
	Виварий № 8, пом. 75
	б/н
	10124000295

	45. 
	Ламинар передвижной (горизонтальная ламинарная тележка) «FEDEGARI
	20-81
	Производственный корпус, 209
	BC 0065AV
	00-012325

	46. 
	Ламинар передвижной (горизонтальная ламинарная тележка) «FEDEGARI
	20-82
	Производственный корпус, 209
	BC 0066AV
	00-012327

	47. 
	Ламинар передвижной (горизонтальная ламинарная тележка) «FEDEGARI
	20-80
	Производственный корпус, 209
	BC 0064AV
	00-012326

	48. 
	Ламинарное укрытие машины розлива ALF 4060
	20-89
	Производственный корпус, 229
	725866
	10124000003

	49. 
	Ламинар передвижной (горизонтальная ламинарная тележка) «FEDEGARI
	20-79
	Производственный корпус, 209
	BC 0063AV
	00-012324

	50. 
	Ламинарный модуль для машины розлива и укупорки MLF5088CS с исполнением RABS
	20-23
	Производственный корпус, 246
	724369
	10124000076

	51. 
	Машина для визуальной инспекции ампул и флаконов и контроля лиофильных флаконов на гермитичность в комплектации согласно Технического задания, CONVEL SRL
(Автоматическая машина визуальной инспекции Сonvel OСС3)
	20-112
	Производственный корпус, 211
	2060905
	10124000221

	52. 
	Автоматическая инспекционная
машина «Bosch» AIM 296
	20-116
	Производственный корпус, 104
	D5130
	БП-012813

	53. 
	Контейнер-рефрижератор Carrier PrimeLine ML-3 (год выпуска 2016) 20±2
	20-96
	Улица
	TTNU8434640
	10124000067

	54. 
	Холодильный шкаф АРИАДА 
Мод. R1520M, 5 ± 3 °С
	20-97
	Производственный корпус, коридор
	SH008928
	10134002033

	55. 
	Холодильный шкаф АРИАДА 
Мод. R1520M, 5 ± 3 °С
	20-98
	Производственный корпус, коридор
	SH009471
	10134002037

	56. 
	ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A. Машина мойки RWM400
	20-103
	Производственный корпус, 223
	19928
	10124000279

	57. 
	ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина для наполнения и закрытия ампул R980/MA-GK
	20-104
	Производственный корпус, 222
	19930
	10124000279

	58. 
	Машина закатки флаконов алюминиевым колпачком и колпачком типа FLIP-OFF.», в состав которого входит «Машина закатки» (ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы ампулы модель K-410/A Машина укупорки и закатки флаконов FLR201/B)
	20-105
	Производственный корпус, 201
	20569
	10124000257

	59. 
	ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Машина мойки RWM120
	20-106
	Виварий № 8, пом. 74
	18727
	10124000098

	60. 
	ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Машина розлива и укупорки FLL 201/G (Машина наполнения и закрытия флаконов FLL 201/G)
	20-107
	Виварий № 8, пом. 75
	18852
	10124000098

	61. 
	ROTA VT GmbH & Co. KG Линия для розлива препаратов во флаконы модель K-212 F Машина закатки флаконов FLR 201/B
	20-108
	Виварий № 8, пом. 75
	18856
	10124000098

	62. 
	Контейнер рефрижераторный 40 футов
	20-114
	Территория земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563
	LCLU 8325765
	-

	63. 
	Контейнер рефрижераторный 40 футов
	20-115
	Территория земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563
	AXIU 6084052
	-

	64. 
	Контейнер рефрижераторный 40 футов
	20-117
	Территория земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563
	LCLU 6584540
	-

	65. 
	Камера холодильная, 5±3°С
	20-118
	Производственный корпус, 107
	б/н
	00-011807

	66. 
	Шкаф холодильный Ариада Рапсодия R1520M
	20-119
	Производственный корпус, коридор
	Sh037071-2024-04-27_1
	10134004573

	67. 
	Машина мойки ампул AQCLS20/7
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	68. 
	Стерилизационный тоннель KSZ620/60B
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	69. 
	Машина розлива AGFH16/12
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	70. 
	Машина мойки AQCLS20/7
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	71. 
	Стерилизационный тоннель KSZ620/75B
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	72. 
	Машина розлива AGFH20/14
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	73. 
	Локальная чистая зона (ламинарное укрытие для подготовки материалов к стерилизации)
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	74. 
	Пульсирующий вакуумный стериизатор OSR-MD-0.6S (600L)
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	75. 
	Пульсирующий вакуумный стериизатор OSR-MD-1.2(1200L)
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	76. 
	Автоклав GL110R
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	77. 
	Автоклав GL110R
	-
	Производственный корпус
	-
	-

	ОТДЕЛЕНИЕ СУШКИ ПРЕПАРАТОВ

	1. 
	Сушка сублимационная BOC ADWARDS Lyofast-5»
	23-51
	Производственный корпус, 205/209
	МВЕ5330
	00-011803

	2. 
	Лиофильная установка Finn-Aqua GT40 1228
	23-49
	Производственный корпус, 206
	126229
	00-009464

	3. 
	Сушка лиофильная Lyovac FCM 40 1278/G99050
	23-48
	Производственный корпус, 204
	76820
	00-009539

	4. 
	Сушка сублимационная TG-50
	23-50
	Производственный корпус
	324391
	00-009044

	5. 
	Сушка лиофильная GEA 1 Lyophil GmbH L40SL 150-D
	23-52
	Производственный корпус, 205/209-7
	1525
	00-012248

	6. 
	Сушка лиофильнаяGEA2 Lyophil GmbH L40SL 150-D
	23-53
	Производственный корпус, 205/209-7
	1545
	00-012311

	7. 
	Машина для сублимационной сушки вакцин, Производитель: ilShin Bio Вase Co, Ltd.»
	23-54
	Производственный корпус, 222-5
	SH3522
	10124000215

	8. 
	Машина для сублимационной сушки вакцин, Производитель: ilShin Bio Base Co, Ltd.»
	23-55
	Производственный корпус, 222-5
	SH3523
	10124000216

	ОТДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ ПРЕПАРАТОВ

	1. 
	«Система для маркировки лекарственных средств Qubi Pro A1»
(Установка полуавтоматическая послойной агрегации «Qubi Pro A1»)
	24-075
	Производственный корпус, 1-й этаж пом. 157
	000124
	10124000159

	2. 
	Контейнер рефрижераторный Carrier PrimeLine ML-3
	24-061
	Улица
	RRSU 9504390
	10124000058

	3. 
	Контейнер-рефрижератор RAHC-011
	24-068
	Улица
	MCI R 307600
	б/н

	4. 
	Рефрижератор уличный (контейнер) CARRIER 69-NT 40 551 (microlink3)
	24-049
	улица
	QM14-08092
	00-012611

	5. 
	Контейнер-рефрижератор 1ААА-S-067GESU 926317
	24-069
	Улица
	QCRC 051361
	б/н

	6. 
	Контейнер-рефрижератор MQRS-40HS-191A GESU 911586
	24-070
	Улица
	QM03-07905
	б/н

	7. 
	Камера морозильная №1 -20±2°C
	24-055
	Производственный корпус, подвал
	б/н
	БП-012849

	8. 
	Камера морозильная №3 -20±2°C
	24-056
	Производственный корпус, подвал
	б/н
	БП-012850

	9. 
	Камера морозильная №4 -20±2°C
	24-057
	Производственный корпус, подвал
	б/н
	БП-012858

	10. 
	Камера морозильная №5 -20±2°C
	24-058
	Производственный корпус, подвал
	б/н
	БП-012859

	11. 
	Холодильное оборудование
	24-161
	Производственный корпус, 161
	б/н
	10134001825

	12. 
	Контейнер-рефрижератор 1ААА-S-067
	24-071
	Улица
	OCRC 121943
	б/н

	13. 
	Контейнер-рефрижератор 1ААА
	24-072
	Улица
	OCRC 097125
	б/н

	14. 
	Контейнер-рефрижератор 1ААА
	24-073
	Улица
	SCRS 142800
	б/н

	15. 
	Холодильная камера -20±2°C
	24-040
	Производственный корпус, 3-й этаж, пом. 3М1
	б/н
	00-011453

	16. 
	Контейнер-рефрижератор 1 ААА-S-014
	24-066
	Улица
	SCRC 134536
	б/н

	17. 
	Контейнер-рефрижератор 1 ААА-S-042
	24-065
	Улица
	SCRC 089730
	б/н

	18. 
	Контейнер рефрижераторный Carrier PrimeLine ML-3 -20±2°C
	24-060
	Улица
	TTNU 8445388
	10124000046

	19. 
	Камера холодильная +5±3°С
	24-026
	Производственный корпус, 1-й этаж пом. 132
	б/н
	00-011988

	20. 
	Морозильник с системой автоматического контроля и регистрации температуры DW-4040L508 Haier, Китай
	24-048
	Производственный корпус, коридор
	BE05T7E1T00B2C9S0015
	00-012478

	21. 
	Камера холодильная +5±3°С
	24-035
	Производственный корпус, подвал
	б/н
	00-000103
(в составе здания «Производственный корпус»)

	22. 
	Этикетировочная машина для ампул и флаконов ESA 1010 «BAUSCH STROBEL»
	24-074
	Производственный корпус, 1-ый этаж пом. 157
	31006
	10124000299

	23. 
	Этикетировочная машина Bosch ERS 2010
	24-062
	Производственный корпус, 1-ый этаж пом. 158
	784997 МS1604 C
	БП-012852

	24. 
	Машина маркировки пачек UDA FORMAXX Type C Series 03
	24-063
	Производственный корпус, 1-ый этаж пом. 158
	MTFC00-050334
	10124000041

	25. 
	Машина маркировки пачек «UDA FORMAXX»
	24-076
	Производственный корпус, 1-ый этаж пом. 156
	MTFС00-050420
	10124000253

	26. 
	Рефрижераторный контейнер Carrier PrimeLine ML-3, 40 фут НС
	24-079
	Улица
	QL 430238
	10124000019

	27. 
	Камера холодильная
	24-130
	Производственный корпус, 1-ый этаж
	Б/Н
	00-012061

	28. 
	Камера холодильная
	24-131
	Производственный корпус, 1-ый этаж
	Б/Н
	00-011972

	29. 
	Холодильная камера
	24-114
	Производственный корпус, 1-ый этаж
	Б/Н
	00-012096

	30. 
	Машина автоматическая для кодирования индивидуальной упаковки UDA FORMAXX в составе объекта
«Оборудование ПАК системы для маркировки лекарственных средств»
	24-077
	Производственный корпус, 1-ый этаж пом. 156
	MTFС00-050461
	10124000338

	31. 
	Этикетировочная машина для ампул и флаконов ESA 1010
	24-078
	Производственный корпус, 1-ый этаж пом. 165
	31885
	10124000371

	ОТДЕЛЕНИЕ ЭНЦЕФАЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Ламинарный бокс  NU-475-600 Е (Бокс биологической безопасности «Nuaire» NU-475-600 Е)
	16-001
	Производственный корпус, Бокс № 417
	15210308020202
	00-012269

	2. 
	Ламинарный бокс  NU-475-600 Е (Бокс биологической безопасности «Nuaire» NU-475-600 Е)
	16-013
	Производственный корпус, Бокс № 417
	152104080212
	00-012270

	3. 
	Ламинарный бокс NU-430-600 Е (Бокс биологической безопасности «Nuaire» Модель NU-430-600 E)
	16-003
	Производственный корпус, Бокс № 418
	152145080612
	00-012271

	4. 
	Ламинарный шкаф NU-425-600E в комплекте (Бокс биологической безопасности «Nuaire» Модель NU-425-600 E)
	16-005
	Производственный корпус, Бокс № 443
	1287082201
	00-010043

	5. 
	Ламинарный бокс NU-440-400E (Бокс биологической безопасности «Nuaire» NU-440-400 Е)
	16-007
	Производственный корпус, Бокс № 418
	152101080212
	00-012268

	6. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 48-7
	16-008
	Производственный корпус, Бокс № 404
	131129ОВО
	00-009454

	7. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 48-7
	16-009
	Производственный корпус, Бокс № 406
	111129ОВО
	00-009453

	8. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	16-011
	Производственный корпус, Бокс № 429
	б/н
	00-009452

	9. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	16-021
	Производственный корпус, Бокс № 446
	б/н
	00-010525

	10. 
	Шкаф вытяжной медицинский стальн.каркас с венил.стенк.DFE28-7,ф.TECHARE SISTEMSINS США (Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7)
	16-049
	Производственный корпус, Бокс № 430
	б/н
	00-009402

	11. 
	Шкаф вытяжной медицинский стальн.каркас с венил.стенк.DFE28-7,ф.TECHARE SISTEMSINS США (Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7)
	16-090
	Производственный корпус, Бокс № 430
	б/н
	00-009401

	12. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 48-7 По бух. учету (Шкаф вытяжной медицинский стальн.каркас с венил.стенк.DFE28-7,ф.TECHARE SISTEMSINS США)
	16-058
	Производственный корпус, Бокс № 429
	9973
	00-009632

	13. 
	Стерилизатор KBS-125 (ламинар), ф-ма KOSHIR Финляндия (Бокс биологической безопасности «Kojar» Модель KBS-210 Specific)
	16-029
	Производственный корпус, Бокс № 412
	14155
	00-009410

	14. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 58-7
	16-102
	Производственный корпус, Пом. № 413
	14602-7
	10124000112

	15. 
	Стерилизатор KBS-125 (ламинар), ф-ма KOSHIR Финляндия (Бокс биологической безопасности «Kojair» Модель KBS-210 Specific)
	16-023
	Производственный корпус, Пом. № 412
	14154
	00-009409

	16. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	16-010
	Производственный корпус, пом.404
	9665-2
	00-012068

	17. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 58-7
	16-022
	Производственный корпус, пом. 465
	б/н
	00-012261

	18. 
	Ламинарный бокс NU-440-600E ( Бокс микробиологической (биологической) безопасности «NUAIRE» Модель NU-440-600 Е)
	16-033
	Производственный корпус, пом. 444
	148168121911
	00-012225

	19. 
	Ламинарный шкаф NU-425-600E в комплекте (Бокс микробиологической (биологической) безопасности «NUAIRE» Модель NU-425-600 Е)
	16-034
	Производственный корпус, пом. 444
	11286082201
	00-010041

	20. 
	Ламинарный шкаф NU-425-600E в комплекте)
(Бокс микробиологической (биологической) безопасности «NUAIRE» Модель NU-425-600 Е)

	16-035
	Производственный корпус, пом. 444
	11288082201
	00-010042

	21. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 58-7
	16-024
	Производственный корпус, пом. 463
	б/н
	00-012263

	22. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 58-7
	16-026
	Производственный корпус, пом. 464
	б/н
	00-012262

	23. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 58-7
	16-027
	Производственный корпус, пом. 455
	14602-3
	10124000111

	24. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 28-7
	16-025
	Производственный корпус, пом. 465
	б/н
	00-009631

	25. 
	Ламинарное укрытие Модель DFE 52-7
	16-072
	Производственный корпус, пом. 456
	б/н
	00-010359

	26. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур, INCUDRIVE 90, в комплекте с bottle-lifter Schuett-Biotec GmbH
	16-037
	Производственный корпус, пом. 464
	20001
	10124000232

	27. 
	Ламинарное укрытие
«DFE 88-7/SS»
	16-028
	Производственный корпус, пом. 406
	14602-2
	10124000106

	28. 
	Ламинарное укрытие.
Модель DFE 58-7
	16-032
	Производственный корпус, пом. 456
	12961-4
	00-012265

	29. 
	Ламинарное укрытие.
Модель DFE 58-7
	16-052
	Производственный корпус, пом. 419
	б/н
	00-010407

	30. 
	Морозильник для хранения образцов MDF-DU702VX, Panasonic
(Низкотемпературный морозильник TwinGuard)
	16-106
	Производственный корпус, коридор
	19060183
	10124000170

	31. 
	Холодильник "Атлант" 1704-01-023 (Бытовой холодильник «Атлант» 6024)
	16-012
	Производственный корпус, пом. 405
	036579401
	00-009611

	32. 
	Холодильник-витрина «Атлант» ХТ 1001
	16-050
	Производственный корпус, пом. 430
	0304873874
	10134003063

	33. 
	Холодильная камера +5 (+2-+8С)
	16-079
	Производственный корпус, пом. 434
	б/н
	б/н

	34. 
	Инкубатор микробиологический Memmert IFE 800 с принудительной вентиляцией
(Термостат «Memmert» IFE-800)
	16-016
	Производственный корпус, пом. 411
	E 812.0031
	00-012224

	35. 
	Термальная камера +37°С
	16-067
	Производственный корпус, пом. 415
	б/н
	б/н

	36. 
	Термальная камера +37°С
	16-076
	Производственный корпус, пом. 414а
	б/н
	б/н

	37. 
	Термальная камера +37±1°С
	16-041
	Производственный корпус, пом. 421
	б/н
	б/н

	38. 
	Термальная камера +32±1°С
	16-042
	Производственный корпус, пом. 422
	б/н
	б/н

	39. 
	Центрифуга напольная Heraens 4 KR с охлаждением
(Центрифуга "Thermo Scientific"-4KR)
	16-017
	Производственный корпус, 419
	41176685
	00-012289

	40. 
	Центрифуга напольная Heraens Multifuge 4 KR с охлаждением
(Центрифуга "Thermo Scientific"-4KR)
	16-018
	Производственный корпус, 419
	41313279
	00-012288

	41. 
	Центрифуга напольная с охлаждением Heraens Multifuge 4 KR(Германия)
(Центрифуга "Thermo Scientific"-4KR)
	16-031
	Производственный корпус, 419
	41436064
	00-012216

	42. 
	Ультрацентрифуга Heraeus Kendro Cryofuge, мод. 8500-i
	16-057
	Производственный корпус, 446
	284594
	00-009559

	43. 
	Центрифуга Multifuge 4 kR (Центрифуга "Thermo Scientific"-4KR)
	16-036
	Производственный корпус, 419
	41313698
	00-012147

	44. 
	Центрифуга напольная с охлаждением Heraens Multifuge 4 KR (Германия) (Центрифуга "Thermo Scientific"-4KR)
	16-055
	Производственный корпус, 419
	41465202
	00-012217

	45. 
	Холодильник «Атлант», ХМ-4026-000
	16-091
	Производственный корпус, пом. 420
	0747706048
	10136000522

	46. 
	Холодильная камера +5 (+2-+8С)
	16-075
	Производственный корпус, пом. 424
	б/н
	б/н

	47. 
	Холодильная камера
	16-112
	Производственный корпус, пом. 448
	б/н
	-

	48. 
	Камера термальная +32±1°С
	16-087
	Производственный корпус, пом. 426
	б/н
	б/н

	49. 
	Инкубатор охлаждающий в комплектации согласно Тех. заданию Memmert, ICP750 (Инкубатор Memmert ICP 750)
	16-088
	Производственный корпус, к1
	F817.0044
	10124000039

	50. 
	Инкубатор охлаждающий в комплектации согласно Тех. заданию Memmert, ICP750 (Инкубатор Memmert ICP 750)
	16-089
	Производственный корпус, пом. 426
	F817.0043
	10124000040

	51. 
	Морозильный шкаф модель Elite ult 2586-50 вертикального типа
(Низкотемпературный морозильник «Revco»)
	16-020
	Производственный корпус, коридор
	W15K497894-WK
	00-009622

	52. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 Pozis
	16-111
	Производственный корпус, пом. 446
	213CV20027461
	10134002531

	53. 
	Холодильник «Атлант»,
мод. 1704-01-023
	16-081
	Производственный корпус, пом. 458в
	036579401
	00-009611

	54. 
	Низкотемпературный холодильник Sanyo,
мод. MDF-U-4186S
	16-080
	Производственный корпус, пом. 420а
	13120053
	00-012529

	55. 
	Контейнер-рефрижератор
	16-114
	Улица
	KCTU 8706157
	00-ОШ_18372

	56. 
	Холодильник двухкамерный Бирюса, мод. Б-820NF
	16-125
	Производственный корпус, пом. ВШ 411
	077870014928
	10134004038

	57. 
	Холодильник двухкамерный Бирюса, мод. Б-820NF
	16-126
	Производственный корпус, пом. 430а
	077870014919
	10134004039

	58. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS, мод. ХЛ-340
	16-127
	Производственный корпус, пом. 465
	217WV20007977
	10134004036

	59. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS, мод. ХЛ-340
	16-128
	Производственный корпус, пом. 444
	217WV20008042
	10134004037

	60. 
	Камера морозильная Haier, мод. DW-86L628
	16-135
	Производственный корпус, пом. ВШП 420
	BE06Q OEAYO JQGP9 70003
	И10124000334

	61. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS, мод. ХЛ-340-1
	16-014
	Производственный корпус, пом. ВШП 420
	263WV20000873
	10134004589

	62. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS, мод. ХЛ-340-1
	16-015
	Производственный корпус, пом. 430а
	263WV20000879
	10134004590

	63. 
	Холодильник фармацевтический, ХФ-400-4 "ПОЗИС", температурный режим +5±3°С
	16-144
	Производственный корпус, пом. 430
	264CV20002008
	10134009093

	64. 
	Холодильник фармацевтический, ХФ-400-4 "ПОЗИС", температурный режим +5±3°С
	16-145
	Производственный корпус, пом. 430
	264CV20001965
	10134009094

	65. 
	Морозильник биомедицинский низкотемпературный, ММШ-350, "POZIS, температурный режим: ниже -15°С
	16-146
	Производственный корпус, коридор
	426CV20000790
	10134009091

	66. 
	Морозильник биомедицинский низкотемпературный, ММШ-350, "POZIS, температурный режим: ниже -15°С
	16-147
	Производственный корпус, коридор
	426CV20000807
	10134009092

	67. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур, INCUDRIVE 90, в комплекте с bottle-lifter Schuett-Biotec GmbH
	16-117
	Производственный корпус, пом. 455
	20005
	10124000234

	68. 
	Термостат Memmert,
мод. ICP 800
	16-064
	Производственный корпус, пом. 420б
	K 812.0002
	00-012223

	69. 
	Термостат микробиологический Binder, мод. BF 260 E3.1
	16-115
	Производственный корпус, К8
	20190000011050
	10124000141

	70. 
	Термостат микробиологический Binder, мод. BF 720 E3.1
	16-116
	Производственный корпус, К1
	20190000011045
	10124000136

	71. 
	Термостат микробиологический Binder, мод. BF 720 E3.1
	16-129
	Производственный корпус, пом. 405
	20190000011046
	10124000137

	72. 
	Термостат микробиологический Binder, мод. BF 260 E3.1
	16-130
	Производственный корпус, пом. 443
	20190000011048
	10124000139

	73. 
	Термостатированная комната
	16-121
	Производственный корпус, пом. 457
	б/н
	-

	74. 
	Термостатированная комната
	16-122
	Производственный корпус, пом. 442
	б/н
	-

	75. 
	Термостатированная комната
	16-123
	Производственный корпус, пом. 443а
	б/н
	-

	76. 
	Термостатированная комната
	16-124
	Производственный корпус, пом. 443б
	б/н
	-

	77. 
	Центрифуга Eppendorf, модель Centrifuge 5920 R
	16-092
	Производственный корпус, пом. 20б
	5948NG904889
	10124000458

	78. 
	Измельчитель-гомогенизатор Waring мод. LB10
	16-082
	Производственный корпус, пом. 417
	151007
	10136000138

	79. 
	Измельчитель-гомогенизатор Waring мод. LB10
	16-083
	Производственный корпус, пом. 417
	160614/1
	10136000139

	80. 
	Измельчитель-гомогенизатор Waring мод. LB10
	16-084
	Производственный корпус, пом. 417
	160614/3
	10136000140

	81. 
	Измельчитель-гомогенизатор Waring мод. LB10
	16-085
	Производственный корпус, пом. 417
	160614/2
	10136000141

	82. 
	Измельчитель-гомогенизатор Waring мод. LB10
	16-086
	Производственный корпус, пом. 417
	160614/4
	10136000142

	83. 
	Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2, БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC B2)
	16-150
	Производственный корпус, пом. 412
	232.180.00.0067
	10124000656

	84. 
	Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2, БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC B2)
	16-151
	Производственный корпус, пом. 412
	232.180.00.0070
	10124000655

	85. 
	Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2, БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC B2)
	16-152
	Производственный корпус, пом. 420а
	232.180.00.0068
	10124000657

	86. 
	Ламинарное укрытие, мод. БАВнп-01-«Ламинар-С»-1,5
	16-153
	Производственный корпус, пом. 419
	422.150.00.0031
	10124000651

	87. 
	Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2, БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC B2)
	16-154
	Производственный корпус, пом. 417
	232.180.00.0065
	10124000654

	88. 
	Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2, БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC B2)
	16-155
	Производственный корпус, пом. 417
	232.180.00.0066
	10124000652

	89. 
	Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2, БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC B2)
	16-156
	Производственный корпус, пом. 418
	232.180.00.0069
	10124000653

	90. 
	Ламинарное укрытие «DFE 28-7»
	16-157
	Производственный корпус, пом. 464
	б/н
	00-009680

	91. 
	Ламинарное укрытие «DFE 28-7»
	16-158
	Производственный корпус
	б/н
	00-009681

	92. 
	Ламинарное укрытие «DFE 28-7»
	16-159
	Производственный корпус
	б/н
	00-011942

	93. 
	Ламинарное укрытие «DFE 28-7»
	16-161
	Производственный корпус
	б/н
	00-009533

	94. 
	Морозильный шкаф Revco модель Elite ULN-1386-5V (Низкотемпературный морозильник Revco)
	16-019
	Производственный корпус, коридор
	б/н
	00-009679

	ОТДЕЛЕНИЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	15-01
	Производственный корпус, Пом. 352
	б/н
	00-009202

	2. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	15-02
	Производственный корпус, Пом. 310
	б/н
	00-010039

	3. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 58-7-4
	15-05
	Производственный корпус, Пом. №364
	б/н
	00-009531

	4. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 58-7-4
	15-06
	Производственный корпус, Пом. №368
	б/н
	00-009455

	5. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7-2
	15-07
	Производственный корпус, Пом. №368
	б/н
	00-010406

	6. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7-1
	15-08
	Производственный корпус, Пом. №369
	б/н
	00-009535

	7. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7-1
	15-12
	Производственный корпус, Пом. №370
	б/н
	00-010038

	8. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 58-7-3
	15-14
	Производственный корпус, Пом. №310
	б/н
	00-012221
00-009682

	9. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 28-7
	15-15
	Производственный корпус, Пом. №368
	б/н
	00-009473

	10. 
	Ламинарное укрытие. Модель DFE 58-7 (от 2013 г.)
	15-81
	Производственный корпус, Пом. 352
	б/н
	00-009683

	11. 
	Ламинарное укрытие.
Модель DFE 66-7
	15-51
	Виварий 5, Пом. 32
	12961-6
	00-012267

	12. 
	Ламинарное укрытие.
Модель DFE 66-7
	15-56
	Виварий 5, Пом. 32
	12961-7
	00-012264

	13. 
	Ламинарное укрытие.
Модель DFE 58-7
	15-54
	Виварий 5, Пом. 32
	12964-5
	00-012266

	14. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-112
	Производственный корпус, Пом. 338
	2.572.00.0001
	10124000609

	15. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-113
	Производственный корпус, Пом. 340
	2.572.00.0002
	10124000610

	16. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-114
	Производственный корпус, Пом. 356(2)
	2.572.00.0003
	10124000611

	17. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-115
	Производственный корпус, Пом. 356(1)
	2.572.00.0004
	10124000612

	18. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-116
	Производственный корпус, Пом. 363
	2.572.00.0005
	10124000613

	19. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-117
	Производственный корпус, Пом. 333
	2.572.00.0006
	10124000614

	20. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 572
	15-118
	Производственный корпус, Пом. 370
	2.572.00.0007
	10124000615

	21. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 571
	15-119
	Производственный корпус, Пом. 344(1)
	2.571.00.0002
	10124000620

	22. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 571
	15-120
	Производственный корпус, Пом. 344(2)
	2.571.00.0003
	10124000621

	23. 
	Бытовой холодильник «Атлант» ХМ-6022
	15-97
	Производственный корпус, Пом. 309.2
	0748199860
	00-ОШ_07842

	24. 
	Морозильник горизонтального типа «SANYO». Модель MDF-794 (Низкотемпературный морозильник «Sanyo», мод MDF-793)
	15-35
	Производственный корпус, Пом. 375
	08110110
	00-012092

	25. 
	Низкотемпературный морозильник SANYO, мод. MDF-794
	15-34
	Производственный корпус, Пом. 375
	08110110
	00-012092

	26. 
	Камера холодильная
	15-76
	Производственный корпус, Пом. 3-Х2
	б/н
	00-011452

	27. 
	Морозильник Haier, мод. DW-86L728
	15-57
	Производственный корпус, Пом. 366
	BE0EZTE1T00B2CBD0001
	00-012515

	28. 
	Морозильник Haier, мод. DW-86L728
	15-82
	Производственный корпус, Пом. 366
	E0EZTE1T00B2CBD0004
	00-012517

	29. 
	Низкотемпературный морозильник Revco, мод. ULT2090-5-D31
	15-32
	Производственный корпус, Пом. КС-6
	W11L546823-WL
	00-010040

	30. 
	Камера термальная
	15-37
	Производственный корпус, Пом. 3-Т1
	б/н
	-

	31. 
	Камера термальная
	15-77
	Производственный корпус, Пом. 3-Т2
	б/н
	-

	32. 
	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ
	15-36
	Производственный корпус, Пом. 364
	51900139
	10134002534

	33. 
	Термостат с охлаждением BJ-500L
	15-40
	Производственный корпус, Пом. КС-6
	ВВ250204886
	10124000543

	34. 
	Термостат с охлаждением BJ-500L
	15-41
	Производственный корпус, Пом. КС-6
	ВВ250204887
	10124000544

	35. 
	Морозильник горизонтальный низкотемпературный Sanyo Pва 2136 (Ультра-низкотемпературный морозильник Sanyo MDF-C2152VAN)
	15-21
	Производственный корпус, КС-6
	11030037
	00-012490

	36. 
	Морозильник горизонтальный низкотемпературный Sanyo Pва 2136 (Ультра-низкотемпературный морозильник Sanyo MDF-C2152VAN)
	15-22
	Производственный корпус, Пом. 375
	11030035
	00-012491

	37. 
	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" (5±3; -20±2)
	15-106
	Производственный корпус, КС-6
	217СV20002581
	БП-012875

	38. 
	Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS"
	15-108
	Производственный корпус, пом. 310
	217WV20000104
	10136000394

	39. 
	Высокоскоростная центрифуга Lynx 4000 Thermo Scientific
	15-83
	Производственный корпус, 309.2
	41961618
	10134000013

	40. 
	Установка инактивации вируса УФ- облучением №1
	15-70
	Производственный корпус, 368
	001
	00-009479

	41. 
	Установка инактивации вируса УФ- облучением №6
	15-72
	Производственный корпус, 368
	003
	00-009527

	42. 
	Установка инактивации вируса УФ- облучением
	15-73
	Производственный корпус, 368
	004
	00-009526

	43. 
	Установка инактивации вируса УФ- облучением
	15-74
	Производственный корпус, 368
	007
	00-011985

	44. 
	Установка инактивации вируса УФ- облучением
	15-75
	Производственный корпус, 368
	009
	00-011986

	45. 
	Установка инактивации вируса УФ
	15-80
	Производственный корпус, 368
	0901УФ2013
	00-012333

	46. 
	Установка инактивации вируса УФ
	15-71
	Производственный корпус, 368
	0902УФ2013
	00-012334

	47. 
	Установка инактивации вируса УФ- облучением
	15-24
	Производственный корпус, 368
	002
	00-009480

	48. 
	Центрифуга Multifuge 4 KR
	15-52
	Производственный корпус, 363
	41428226
	00-012255

	49. 
	Центрифуга Multifuge 4 KR
	15-84
	Производственный корпус, 357
	41388571
	00-012254

	50. 
	Центрифуга Sorval RC-ЭВР Plus (Германия)
	15-19
	Производственный корпус, 310
	41288779
	00-012215

	51. 
	Центрифуга (SORVALL 3BP)
	15-33
	Производственный корпус, 346
	Y26S-657014-ZS
	00-011952

	52. 
	Центрифуга Heraeus Multifuge 4 KR
	15-85
	Производственный корпус, 338.2
	42570826
	10124000166

	53. 
	Универсальная высокоскоростная центрифуга с охлаждением Lynx 4000, Thermo Fisher Scientific
	15-86
	Производственный корпус, 346
	43403493
	10124000546

	54. 
	Камера термальная +32,5±2,5°С
	15-39
	Производственный корпус, 3-Т3
	б/н
	00-000103(В составе здания «Производственный корпус»)

	55. 
	Морозильная камера
	15-300
	Производственный корпус, подвал
	б/н
	00-000103(В составе здания «Производственный корпус»)

	ОТДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

	1. 
	Ламинар
(Бокс биологической безопасности KJR-125 Safety)
	95-008
	Виварий № 8 пом. 44
	16309
	00-010410

	2. 
	Холодильник POZIS ХЛ-340
	95-005
	Виварий № 8 пом. 31
	217WV20000946
	10134002096

	3. 
	Холодильник фармацевтический ХФ 400-2 «Pozis»
	95-006
	Виварий № 8 пом. 31
	213CV20027088
	10134002526

	4. 
	Система хроматографическая автоматизированная низкого давления AKTA pure 150 M, GE Healthcare
	95-004
	Виварий № 8 пом. 37
	2288671
	10124000053

	5. 
	Холодильник фармацевтический POZIS ХФ-400-2
	95-014
	Виварий № 8 пом. 31
	213CV20038623
	10134003807

	6. 
	Баня водяная Lauda Hydru H8
	95-016
	Виварий № 8 пом. 36
	1910529
	10134004017

	7. 
	Шкаф ламинарный 2-й класс микробиологической защиты с тройной системой HEPA фильтров, MaxiSafe 2030i, Thermo, 51032717 (Бокс микробиологической безопасности Thermo Fisher Scientific MaxiSafe 2030i)
	95-010
	Виварий № 8 пом. 37
	42749707
	10124000282

	8. 
	Бокс микробиологической безопасности Thermo Fisher Scientific Maxisafe 2030i
	95-011
	Виварий № 8 пом. 39
	42749707
	10124000283

	9. 
	Бокс микробиологической безопасности Thermo Fisher Scientific Maxisafe 2030i
	95-012
	Виварий № 8 пом. 43
	42749708
	10124000284

	10. 
	Ламинарное укрытие для обеспечения класса чистоты 5 ИСО в объёме чистой зоны
	95-018
	Виварий № 8 пом. 43
	2.540.00.0001
	10124000436

	11. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	95-017
	Виварий № 8 пом. 31
	213CV20027373
	10134002524

	12. 
	Микробиологический инкубатор/термостат WH-400, Wiggens
	95-021
	Виварий № 8 пом. 51
	W833240101
	10124000435

	13. 
	Микробиологический инкубатор/термостат с охлаждением WH-40С, Wiggens
	95-022
	Виварий № 8 пом. 51
	W832240302
	10124000486

	14. 
	Система для ультрафильтрации, Millipore S.A.S Модель Labscale™ Kits System 230 V
	95-007
	Виварий № 8, пом. 37
	P0DB0565005
	10124000217

	15. 
	Термостат ТС-1/80 СПУ, режим 35 С (35±1 °C)
	95-002
	Виварий № 8 пом. 39
	36454
	00-012466

	16. 
	Центрифуга с охлаждением Eppendorf 5910R G
	95-013
	Виварий № 8, пом. 43
	5942KG404533
	10124000298

	17. 
	Холодильник POZIS RK FNF-170
	95-015
	Виварий № 8, пом. 31
	575AV10016410
	10136002926

	ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НАУКА)

	1. 
	Ламинарный шкаф Juan MSC 12 (Бокс микробиологической (биологической) безопасности Jouan модель MSC 12)
	79-25
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 431.1
	30102026
	10134001848

	2. 
	Холодильник-морозильник «Атлант»
	79-22
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 428
	0440734266
	И01380614

	3. 
	Бокс (шкаф) биологической безопасности, класс II (тип А2), ширина рабочей поверхности 150 см, БМБ-II – "Ламинар-С" - 1,5 Vis-a-vis, Ламинарные системы
	79-37
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 431
	-
	И10124000490

	4. 
	СО2 Инкубатор
	79-38
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 426
	-
	И10124000502

	5. 
	СО2 Инкубатор
	79-36
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 431
	S91000241104001
	И10124000503

	6. 
	Ламинар БАВп-01 (Бокс микробиологической (биологической) безопасности БАВп-01- «Ламинар-С»)
	79-27
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 129
	212235
	00-ОШ_04412

	7. 
	Бокс микробиологической (биологической) безопасности БАВп-01- «Ламинар-С» -1,2
	79-28
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 418
	221.120.00.1555
	10134001833

	8. 
	Ламинарный-потоковый шкаф 3 класс защиты» (Бокс микробиологической (биологической) безопасности, модель: Ламинарный бокс)
	79-31
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 421
	б/н
	И1101040918

	9. 
	Бокс (шкаф) биологической безопасности, класс II (тип А2), ширина рабочей поверхности 150 см, БМБ-II – "Ламинар-С" - 1,5 Vis-a-vis, Ламинарные системы
	79-32
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 428
	242.150.00.0044
	И10124000166

	10. 
	Бокс (шкаф) биологической безопасности, класс II (тип А2), ширина рабочей поверхности 150 см, БМБ-II – "Ламинар-С" - 1,5 Vis-a-vis, Ламинарные системы
	79-33
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 429
	242.150.00.0045
	И10124000167

	11. 
	Бокс (шкаф) биологической безопасности, класс II (тип А2), ширина рабочей поверхности 150 см, БМБ-II – "Ламинар-С" - 1,5 Vis-a-vis, Ламинарные системы
	79-34
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 426
	242.150.00.0046
	И10124000168

	12. 
	Бокс (шкаф) биологической безопасности, класс II (тип А2), ширина рабочей поверхности 150 см, БМБ-II – "Ламинар-С" - 1,5 Vis-a-vis, Ламинарные системы
	79-35
	Нежилое здание - лабораторный корпус, Пом. 430
	242.120.00.0063
	И10124000158

	ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ЛИХОРАДОК

	1. 
	Бокс микробиологической (биологической) безопасности BioGard Hood Baker
	77-01
	Нежилое здание – лаборатория бешенства, пом.13б
	V4022105
	10134001832

	2. 
	Бокс ламинарный ELB (Бокс микробиологической (биологической) безопасности HOLTEN LaminAir Type ELB2448)
	77-02
	Нежилое здание – лаборатория бешенства, пом.13а
	78525
	И01350327

	3. 
	Ламинарный шкаф Kojair Type KBS-125 Safety (Бокс микробиологической (биологической) безопасности Kojair Type KBS-125 Safety)
	77-03
	Нежилое здание – лаборатория бешенства, пом.6
	13927
	10134001846

	4. 
	PCR-бокс (защитная камера с УФ-лампой)» (PCR-бокс BioSan (защитная камера с УФ-лампой)
	77-04
	Нежилое здание – лаборатория бешенства, пом.13б
	810411004
	И01350628

	5. 
	Бокс микробиологической (биологической) безопасности Kojair 3 класса защиты
BioWizard 3
	77-05
	Нежилое здание – лаборатория бешенства, пом.13б
	54903000
	И1101040917

	6. 
	Ламинарный шкаф БОВ-001 2 класса Установка очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС (вариант «СЛШ»)
	77-06
	Нежилое здание – лаборатория бешенства, пом.16
	0805
	И1101040804

	ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Бокс биологической безопасности, Labconco 3441023
	109-001
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	090198745 B
	00-012415

	2. 
	Бокс биологической безопасности, Labconco 3441023
	109-002
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	090198744 B
	00-012500

	3. 
	Бокс биобезопасности Purifier Logic, тип BL-II
	109-004
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	090198761 B
	00-012467

	4. 
	Бокс биобезопасности Purifier Logic, тип BL-II
	109-006
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	090198762 B
	00-012425

	5. 
	Бокс биобезопасности класс BL-II
	109-009
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 277
	2011-62394
	00-012453

	6. 
	Бокс биобезопасности класс BL-II
	109-010
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 276
	2011-62397
	00-012455

	7. 
	Бокс биобезопасности класс BL-II
	109-011
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	2011-62395
	00-012424

	8. 
	Ламинарное укрытие с мягкими стенками для очистки воздуха, серия «DFE»
	109-012
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	14747-1
	10124000142

	9. 
	Ламинарное укрытие с мягкими стенками для очистки воздуха, серия «DFE»
	109-013
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	14747-2
	10124000143

	10. 
	Ламинарное укрытие с мягкими стенками для очистки воздуха, серия «DFE»
	109-014
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	14747-3
	10124000144

	11. 
	Ламинарное укрытие с мягкими стенками для очистки воздуха, серия «DFE»
	109-015
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	14747-4
	10124000145

	12. 
	Ламинарное укрытие с мягкими стенами, класс чистоты 100, модель DFE 28-7 (100), AtmosTech
	109-099
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 279
	15263-1
	10124000297

	13. 
	Ламинарный бокс с вертикальным потоком воздуха КВАЗАР
	109-119
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 281
	Kv0249-1133
	10134005017

	14. 
	Инкубатор микробиологический Binder BF 260 E3.1 Art.№ 9110-0319
	109-018
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 276
	20190000011049
	10124000140

	15. 
	CO2-инкубатор Binder CB 53
	109-074
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	20190000015511
	10124000129

	16. 
	Инкубатор для роллерных установок «Wheaton» DWK Life Sciences Inc./Роллерная система «Wheaton» R2P 2.0, DWK Life Sciences Inc.
	109-022
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	09003919/ H19-060
	10124000135

	17. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур (роллерный шкаф) INCUDRIVE 90
	109-115
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	20017
	10124000233

	18. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90
	109-117
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	20014
	10124000235

	19. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	109-058
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 280
	213CV20027306
	10134002530

	20. 
	Центрифуга лабораторная, модель LC-04В «Armed»
	109-103
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	б/н
	10134004219

	21. 
	Мульти-ротатор Biosan Multi BioRS-24 BS-010117-AAG
	109-104
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 279
	01011722040232
	10134004220

	22. 
	Морозильник биомедицинский глубокой заморозки Haier DW-40L92
	109-105
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	BE02M 6E000 0QEP5 F0009
	10134004265

	23. 
	Морозильник низкотемпературный Haier DW- 86L628
	109-106
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 287
	BE06Q 0EAY0 0QGP3 F0001
	10124000420

	24. 
	Морозильник низкотемпературный Haier DW- 86L628
	109-107
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 287
	BE06Q 0EAY0 0QGP1 20001
	10124000421

	25. 
	Инкубатор микробиологический Binder BF 260 E3.1 Art.№ 9110-0319
	109-016
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 276
	20190000011047
	10124000138

	26. 
	Морозильник низкотемпературный вертикальный Eppendorf. CryoCube F570h-86 № F570320001
	109-047
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 287
	F570IP030261
	10124000153

	27. 
	Морозильник низкотемпературный вертикальный Eppendorf. CryoCube F570h-86 № F570320001
	109-048
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 287
	F570IP130267
	10124000154

	28. 
	Морозильник низкотемпературный вертикальный Eppendorf. CryoCube F570h-86 № F570320001
	109-049
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	F570IP330262
	10124000155

	29. 
	Морозильник низкотемпературный вертикальный Eppendorf. CryoCube F570h-86 № F570320001
	109-050
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	F570IP830266
	10124000156

	30. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	109-052
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 285
	213CV20026500
	10134002522

	31. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	109-053
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 285
	213CV20027540
	10134002523

	32. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	109-054
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 285
	213CV20027369
	10134002525

	33. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	109-055
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 280
	213CV20027371
	10134002527

	34. 
	Холодильник фармацевтический Pozis ХФ-400-2
	109-056
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 277
	213CV20027444
	10134002528

	35. 
	Баня водяная
	109-075
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	1040618040069
	10134002010

	36. 
	Термостат воздушный ТС 1/80 СПУ
	109-076
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	32234
	00-012448

	37. 
	Термостат dry block Biosan, ТDВ-120
	109-070
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	1040120081101
	10134002802

	38. 
	Мини-шейкер Biosan, MR-1
	109-078
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	1015218050223
	10134002036

	39. 
	Прибор контроля целостности мембранных фильтрационных систем Техночек 3 Рlus
	109-116
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	143
	10124000440

	40. 
	Рефрижераторный контейнер
	109-101
	Улица
	9375466
	-

	41. 
	Центрифуга Eppendorf
	109-080
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 284
	540410637860
	10124000128

	42. 
	Модульный комплекс "Чистых помещений" (Холодильная камера)
	109-081
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 286
	б/н
	10124000264

	43. 
	Хроматографическая колонна GE Healthcare BPG 100/750
	109-032
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2544053
	10124000118

	44. 
	Хроматографическая колонна 100/950 из боросиликатного стекла и металлические элементы колонны из нержавеющей стали марки 316 L для выделения и очистки целевых белков из многокомпонентных смесей
	109-033
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2572580
	10124000173

	45. 
	Хроматографическая колонна GE Healthcare BPG 100/950
	109-034
	Пристройка к Производственному корпусу. пом.275
	2577169
	10124000172

	46. 
	Хроматографическая колонна 100/950 из боросиликатного стекла и металлические элементы колонны из нержавеющей стали марки 316 L для выделения и очистки целевых белков из многокомпонентных смесей
	109-035
	Пристройка к Производственному корпусу. пом.275
	2577158
	10124000171

	47. 
	Хроматографическая колонна GE Healthcare BPG 100/950
	109-036
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2543527
	10124000119

	48. 
	Хроматографическая колонна GE Healthcare BPG 200/500
	109-037
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2580021
	10124000176

	49. 
	Хроматографическая колонна GE Healthcare BPG 200/500
	109-039
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2580044
	10124000174

	50. 
	Контроллер биореактора Sartorius Stedim Biostat STR2 1000023674
	109-028
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600129
	10124000214

	51. 
	Биореактор Sartorius Stedim Biostat STR2 1000033326
	109-029
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600130
	

	52. 
	Контроллер биореактора Sartorius Stedim Biostat STR2 1000023674
	109-030
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600131
	10124000213

	53. 
	Биореактор Sartorius Stedim Biostat STR2 1000033326
	109-031
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600132
	

	54. 
	Система деконтаминации отходов. ACTINI CYCLOBATH decontamination system (BDS)
	109-046
	Помещение системы контаминации биологических стоков
	3296
	10124000256

	55. 
	Прибор для запайки термопластичных силиконовых шлангов, Sartorius Stedim Biotech BioSealer TC
	109-067
	Пристройка к Производственному корпусу
	BSTC302
	10124000203

	56. 
	Прибор для запайки термопластичных силиконовых шлангов, Sartorius Stedim Biotech BioSealer TC
	109-068
	Пристройка к Производственному корпусу
	BSTC307
	10124000204

	57. 
	Прибор для запайки термопластичных силиконовых шлангов. Sartorius StedimSwitzerlang AG, Швейцария
	109-069
	Пристройка к Производственному корпусу пом. 274
	BSTC123
	10124000205

	58. 
	Система перемешивания препарата на 50л с рубашкой охлаждения, на колесной базе с возможностью транспортировки между помещениями Flexsafe®Pro Mixer
	109-082
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 279
	HU7787/20/
BDR0720004111
	10124000288

	59. 
	Система для перемешивания (миксер) препарата на 200л с охлаждающей рубашкой, на колесной базе с возможностью транспортировки между помещениями.Flexsafe®Pro Mixer.»
	109-083
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	HU7787/20/
BDR0720004111
	10124000281

	60. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYC-390F
	109-084
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	BE06M 9EAQ0 0QEM3 70004
	10124000306

	61. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYC-390F
	109-085
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	BE06M 9EAQ0 0QEM3 70005
	10124000307

	62. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYC-390F
	109-086
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	BE06M 9EAQ0 0QEM3 70006
	10124000308

	63. 
	Инкубатор с компрессорным охладителем Memmert ICP750
	109-087
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 277
	F821.0010
	10124000289

	64. 
	Инкубатор с компрессорным охладителем Memmert ICP750
	109-088
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 277
	F821.0012
	10124000292

	65. 
	Инкубатор с компрессорным охладителем Memmert ICP750
	109-089
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	F821.0009
	10124000290

	66. 
	Инкубатор с компрессорным охладителем Memmert ICP750
	109-090
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	F821.0011
	10124000291

	67. 
	Биореакторная система для культивирования клеточных культур 1000 л с вертикальным перемешиванием Biostar STR Generation 3 Single 1000 L 400V
	109-091
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	4139600229
	10124000343

	68. 
	Биореакторная система для культивирования клеточных культур 1000 л с вертикальным перемешиванием Biostar STR Generation 3 Single 1000 L 400V
	109-092
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	4139600227/
4139600228
	10124000342

	69. 
	Медицинский низкотемпературный морозильник Haier DW- 40L508
	109-093
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	BE05T 2EAVО ОQJM6 90019
	10124000344

	70. 
	Система ультрафильтрации Sartoflow Beta
	109-094
	Пристройка к Производственному корпусу, пом. 275
	20120-121383-01
	00-012439

	71. 
	Система перемешивания препарата на 1000 л с рубашкой охлаждения, на колесной базе с возможностью транспортировки между помещениями в комплекции. Sartorius
	109-095
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 274
	HU8335/21/BDR072005871
	10124000352

	72. 
	Система перемешивания препарата на 100 л с рубашкой охлаждения, на колесной базе с возможностью транспортировки между помещениями в комплекции. Flexsafe®Pro Mixer
	109-096
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	BDR0721000289
	10124000340

	73. 
	Система перемешивания препарата на 200л с рубашкой охлаждения, на колесной базе с возможностью транспортировки между помещениями Flexsafe®Pro Mixer
	109-097
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	HU7133/20
BDR0721001217
	10124000281

	74. 
	Хроматографическая колонна BPG 140/950 Cytiva
	109-098
	Пристройка к Производственному корпусу, п. 286
	2775728
	10124000346

	75. 
	Хроматографическая система GE Healthcare AKTA pilot 600
	109-040
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2549183
	10124000117

	76. 
	Хроматографическая система GE Healthcare AKTA pilot 600
	109-041
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	2576801
	10124000181

	77. 
	Хроматографическая система AKTA process 6 mm PP L socratic multi UV
	109-100
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	29347530
	10124000074

	78. 
	Система ультрафильтрации Stedim Sfadvanced BB-8775100
	109-042
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	4141300121
	10124000329

	79. 
	Система ультрафильтрации Stedim Sfadvanced BB-8775100
	109-043
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	4138000261
	10124000122

	80. 
	Контроллер биореактора Sartorius Stedim Biostat STR2 1000023674
	109-024
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600125
	10124000211

	81. 
	Биореактор Sartorius Stedim Biostat STR2 1000033326
	109-025
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600126
	

	82. 
	Контроллер биореактора Sartorius Stedim Biostat STR2 1000023674
	109-026
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600127
	10124000212

	83. 
	Биореактор Sartorius Stedim Biostat STR2 1000033326
	109-027
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	4138600128
	

	84. 
	Устройство для асептического соединения Sartorius Stedim Biotech BioWelder TC
	109-071
	Пристройка к Производственному корпусу
	BWTC3114
	10124000100

	85. 
	Устройство для асептического соединения Sartorius Stedim Biotech BioWelder TC
	109-072
	Пристройка к Производственному корпусу
	BWTC3116
	10124000102

	86. 
	Устройство для асептического соединения Sartorius Stedim Biotech BioWelder TC
	109-073
	Пристройка к Производственному корпусу
	BWTC3117
	10124000103

	87. 
	Устройство для асептического соединения Sartorius Stedim Biotech BioWelder TC
	109-110
	Пристройка к Производственному корпусу
	BWTC8419
	10124000428

	88. 
	Устройство для асептического соединения Sartorius Stedim Biotech BioWelder TC
	109-111
	Пристройка к Производственному корпусу
	BWTC8420
	10124000429

	89. 
	Прибор для запайки/отсоединения термопластичных силиконовых шлангов Sartorius Stedim, BioSealer TC, 16391-000
	109-108
	Пристройка к Производственному корпусу
	BSTC 3242
	10124000422

	90. 
	Прибор для запайки/отсоединения термопластичных силиконовых шлангов Sartorius Stedim, BioSealer TC, 16391-000
	109-109
	Пристройка к Производственному корпусу
	BSTC 3237
	10124000423

	91. 
	Прибор автоматический для стерильного соединения термосвариваемых трубок, BioWelder®Total Containment, Sartorius,16389 в комплекте.
	109-112
	Пристройка к Производственному корпусу
	BSTC 3105
	10124000208

	92. 
	Циркуляционный термостат с водяным охлаждением, LAUDA IN 1330 TW
	109-113
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 279
	S210008082
	10124000354

	93. 
	Циркуляционный термостат с водяным охлаждением, LAUDA IN 1330 TW
	109-114
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 275
	S210007855
	10124000355

	94. 
	Биореакторная система GE Healthcare ReadyToProcess WAVE 25
	109-044
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	2493264
	10124000095

	95. 
	Биореакторная система GE Healthcare ReadyToProcess WAVE 25
	109-045
	Пристройка к Производственному корпусу. пом. 270
	2493265
	10124000096

	ОТДЕЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СТЕКЛОТАРЫ

	96. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 25-03
	21-01
	Производственный корпус
	5610
	10134001627

	97. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 25-03
	21-02
	Производственный корпус
	3512
	10134001628

	98. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 26-01
	21-03
	Производственный корпус
	5577
	10134001629

	99. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 26-01
	21-04
	Производственный корпус
	5569
	10134001630

	100. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 25-03
	21-06
	Производственный корпус
	3889
	10134001632

	101. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 25-03
	21-07
	Производственный корпус
	3863
	10134001633

	102. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 25-03
	21-08
	Производственный корпус
	3887
	10134001634

	103. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 26-01
	21-09
	Производственный корпус
	5578
	10134001635

	104. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 26-01
	21-12
	Производственный корпус
	5574
	10134001638

	105. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 26-01
	21-14
	Производственный корпус
	5571
	10134001640

	106. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 26-01
	21-15
	Производственный корпус
	5576
	10134001641

	107. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 28-01
	21-17
	Производственный корпус
	5683
	00-008683

	108. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 28-01
	21-18
	Производственный корпус
	5685
	00-008684

	109. 
	Автомат для мойки посуды «Gilowy» модель 28-01
	21-19
	Производственный корпус
	5682
	00-008685

	110. 
	Машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки «Steelko»
	21-20
	Производственный корпус
	1808510КР013
	И10124000079

	111. 
	Машина для мойки и дезинфекции Riebesam Модель: 28-03 
	21-21
	Производственный корпус
	7118
	10124000369

	112. 
	Машина для мойки и дезинфекции Riebesam Модель: 28-04
	21-22
	Производственный корпус
	7119
	10124000370

	113. 
	Установка для электрохимического синтеза нейтрального анолита СТЭЛ 10Н-120-01
	21-23
	Производственный корпус
	113880
	10134004320

	114. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С» Модель: КОЧ-ЧЗ № 573
	21-24
	Производственный корпус
	2.573.00.0002
	10124000617

	115. 
	Ламинарное укрытие КОЧ «Ламинар-С»
Модель: КОЧ-ЧЗ № 573
	21-25
	Производственный корпус
	2.573.00.0001
	10124000616

	ОТДЕЛ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

	116. 
	Шкаф холодильный среднетемп.ШХ-1.0 
	39-01
	Строение 12, 
пом. № 1511-3
	001944
	00-011203

	117. 
	Шкаф холодильный среднетемп.ШХ-1.0
	39-02
	Строение 12, 
пом. № 1511-3
	002208
	00-011204

	118. 
	Холодильник низкотемпер. для хранения крови Sanyo, модель MDF-U537
	39-03
	Производственный корпус
	70612030
	00-011893

	119. 
	Морозильник "Атлант" 184-80
	39-05
	Строение 12, 
пом. № 1511-3
	0543846199
	00-011182

	120. 
	Морозильник с системой автоматического контроля и регистрации температуры Haier, модель DW-40L508 1000*700*1800 мм 
	39-06
	Производственный корпус
	ВЕ05Т7Е1Т00В2С9R0012
	00-012479

	121. 
	Морозильник с системой автоматического контроля и регистрации температуры Haier, модель DW-40L508 1000*700*1800 мм
	39-07
	Производственный корпус
	ВЕ05Т7Е1Т00В2С9Т0003
	00-012480

	122. 
	Холодильник -3-+10С,1100л,2 двери из нержав.стали, SRR-49FD-MEDE, Sanyo 
	39-08
	Строение 12,
пом. № 1511-3
	KJ00000305М
	И1101041789

	123. 
	Камера холодильная Polair KXH-4,41, 4.41 м3, без моноблока: 1360*1960*2200 мм, с дополнительным оборудованием 
	39-09
	Строение 12,
пом. № 1511-3
	295283
	10134002575

	124. 
	Камера холодильная Polair KXH-6,61, 6.61 м3, без моноблока: 1960*1960*2200 мм, Россия (528152)
	39-10
	Строение 12,
пом. № 1511-3
	300791
	10134002576

	125. 
	Морозильная камера, 490 л, Qingdao Haier Biomedical, DW-40L508
	39-12
	Производственный корпус
	BE05T2EAVO0QJN9P0022
	10124000404

	126. 
	Холодильник Атлант, модель МХМ 2712-86
	39-13
	Строение 12,
пом. № 1511-5
	3112331631
	И1101041833

	127. 
	Мобильное спиртохранилище. Модель: БКС-12
	39-14
	Строение 12
	БКС-1224004
	10122000021

	128. 
	Система для маркировки лекарственных средств Qubi Pro A1
	27-075
	Строение 12,
пом. № 1511-3
	000125
	10124000160

	СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

	129. 
	Камера морозильная низкотемпературная (условным обозначением №126)
	10-126
	Производственный корпус
	Б/Н
	10124000312

	130. 
	Холодильная камера КХМ-14
	10-03
	Производственный корпус
	77263
	00-010074

	131. 
	Установка компрессорная с поршневым компрессором
	10-113
	Производственный корпус
	Б/Н
	10134001121

	132. 
	Установка компрессорная с поршневым компрессором
	10-128
	Производственный корпус
	Б/Н
	10134001122

	133. 
	Помещение термостатированное
	10-02
	Производственный корпус
	Б/Н
	00-011968

	134. 
	Морозильная камера 
	10-127
	Производственный корпус
	4170730423
	10124000437

	135. 
	Камера холодильная
	10-112
	Производственный корпус
	Б/Н
	10124000311

	136. 
	Холодильная камера № 110
	10-134
	Производственный корпус
	250213-03
	10122000023

	137. 
	Холодильная камера № 111
	10-135
	Производственный корпус
	250213-01
	10122000023

	138. 
	Холодильная камера № 112
	10-136
	Производственный корпус
	250213-02
	10122000023

	139. 
	Морозильная камера № 113
	10-137
	Производственный корпус
	250228-01
	10122000023

	140. 
	Контейнер-рефрижератор Carrier Prime Line ML-3 (год выпуска 2016)
	10-138
	Производственный корпус
	TTNU 8434640
	10124000067
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Таблица № 4

	ПЕРЕЧЕНЬ СТЕРИЛИЗАТОРОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КВАЛИФИКАЦИИ

	№
п/п
	Наименование объекта квалификации
	Регистрационный номер
	Месторасположение объекта (наименование здания)
	Заводской номер объекта
	Режимы стерилизации
	Инвентарный номер/код учета

	ОТДЕЛЕНИЕ ВАКЦИНЫ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

	1. 
	Стерилизатор паровой (деконтаминационный) Finn-Aqua 6618-N-D-B Decf-BPS-S7
	17-03
	Производственный корпус, 304/306
	СОА43397
	133±1°С, 60 мин
	00-012241

	2. 
	Проходной воздушный стерилизатор «Lytzen». Модель: H1F/1300 A/S объем камеры - 1088 литров. Температура стерилизации до 250о С
	17-01
	Производственный корпус, 309/308
	А 20011158
	(180±1)°С, 75 мин.
	00-010416

	3. 
	Стерилизатор паровой (стерилизационный) «FINN-AQUA 6615-N-D-С Decf-BPS-S7»
	17-02
	Производственный корпус, 309/308
	COA43398
	(121±1)°С, 45 мин
	00-012240

	4. 
	
	
	
	
	(127±1)°С, 60 мин
	

	5. 
	Стерилизатор паровой (деконтаминационный) Finn-Aqua 669-N-D-B
	17-37
	Производственный корпус, 346/348
	СОА43399
	133±1°С, 60 мин
	00-012242

	ОТДЕЛЕНИЕ РОЗЛИВА ПРЕПАРАТОВ
	

	1. 
	Стерилизатор паровой «Finn-Aqua» модель: 6915-N-D-C-Decf-BPS-S7
	20-47
	Производственный корпус. Пом. 215
	СОА43445
	121±2°С, 45 мин
	00-012274

	2. 
	
	
	
	
	121±2°С, 15 мин
	

	3. 
	
	
	
	
	127±2°С, 60 мин
	

	4. 
	
	
	
	
	127±2°С, 90 мин
	

	5. 
	Стерилизационный туннель «Bosch» Тип HQL 3340
	20-85
	Производственный корпус. 245
	725076
	300 ± 2°С
	10124000035

	6. 
	Стерилизационный туннель «Bosch» Модель: HQL2220
	20-20
	Производственный корпус. 214
	710917 MS
4500C
	300 ± 2°С
	00-012016

	7. 
	Стерилизатор паровой «Finn Аqua» Мод. 6615-N-D-G-BPS-S7
	20-08
	Производственный корпус. 213
	COA42177
	121 ± 2°С, 45 мин
121 ± 2°С, 15 мин
127 ± 2°С, 60 мин
127 ± 2°С, 90 мин
132 ± 2°С, 90 мин
	00-012145

	8. 
	Стерилизатор паровой «Finn Аqua» Мод: 6615-N-D-B-DECF-S7-BPS
(деконтаминационный)
	20-09
	Производственный корпус. 213
	COA43276
	132±2°С, 60 мин
	00-012070

	9. 
	Стерилизатор воздушный «Lytzen», мод. H2F
	20-03
	Производственный корпус. 208/206-Н
	A951145
	190 ± 2 °С 70 мин
	00-011545

	10. 
	Стерилизатор паровой GEC 6617 «Getinge»
	20-04
	Производственный корпус. 208/206-Н
	5500248-011-01
	121±2°С, 45 мин
	00-011565

	11. 
	
	
	
	
	121±2°С, 15 мин
	

	12. 
	
	
	
	
	127±2°С, 60 мин
	

	13. 
	
	
	
	
	127±2°С, 90 мин
	

	14. 
	
	
	
	
	132±2°С, 90 мин
	

	15. 
	Стерилизатор паровой «Finn Аqua» проходной.Мод.6615-N-D-G-B-DESF-S7
	20-28
	Производственный корпус. 261
	COA43324
	132±2°С, 60 мин
	00-012195

	16. 
	Стерилизационный тоннель RT400/900
в составе линии для розлива препаратов во флаконы, модель K-212/F ROTA Verpackungstechnick GmbH
	20-109
	Виварий 8, пом.74
	18728
	300 ± 2°С
	10124000098

	17. 
	Стерилизатор Sanyo
132 ± 2°С, 60 мин
Автоклав, 48л.вертик. автомат. MLS-3020 U, темп. 105-126°С, вкл.3 корзины MLS RBB, Sanyo (название из перечня УДИ)
	20-122
	Виварий 8, пом.81
	290441
	132 ± 2°С, 60 мин
	И5101240274

	18. 
	Стерилизатор паровой Tuttnauer 6671130 2V-SP (СП-20-08) (на балансе Синюгина А.А.)
	20-123
	Виварий 8, пом.77
	22020516
	121 ± 2°С, 45 мин
127 ± 2°С, 60 мин
127 ± 2°С, 90 мин
	И10124000515

	19. 
	Стерилизационный тоннель RT550/900 в составе линии для розлива препаратов в ампулы 1, 3, 5 и 10 мл модель K-410A (Rota Verpackungstechnik GmbH & Co KG
	20-110
	Производственный корпус. 223
	19929
	300 ± 2°С
	10124000279

	20. 
	Стерилизатор Steelco VS 8/2 деконтаминационный
	20-111
	Производственный корпус. 220
	12179
	132 ± 2°С, 60 мин
	И10124000086

	21. 
	Стерилизатор паровой STERIVAP F0000997506
	20-113
	Производственный корпус. 220
	5170834
	121 ± 2°С, 45 мин
121 ± 2°С, 15 мин
127 ± 2°С, 60 мин
127 ± 2°С, 90 мин
132 ± 2°С, 90 мин
	1012000065

	ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД

	1. 
	Проходной паровой стерилизатор ГПД-560
	19-07
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	27

	133±1°С, 60 мин
	00-001707

	2. 
	
	
	
	
	133±1°С, 90 мин
	

	3. 
	Стерилизатор воздушный «Lytzen», мод. H1F/1300
	19-01
	Производственный корпус. 258
	A20061160
	185±2 °С, 120 мин.
	00-011845

	4. 
	Стерилизатор паровой «STERIS Finn-Aqua 6918-D-GMP-S7»
	19-02
	Производственный корпус. 258
	COA42675
	(118±1) °С, 50 мин;
(121±1) °С, 15 мин;
(121±1) °С, 45 мин;
(127±1) °С, 60 мин;
(110±1) °С, 30 мин;
(114±1) °С, 40 мин;
(120±1) °С, 45 мин;
(120±1) °С, 60 мин.
	00-011831

	5. 
	Стерилизатор паровой “STERIS Finn-Aqua 699-D-G-GMP-S7»
	19-03
	Производственный корпус. 234
	COA42504
	(120±1) °С, 20 мин;
(121±1) °С, 15 мин;
(127±1) °С, 60 мин;
(110±1) °С, 30 мин;
(114±1) °С, 40 мин;
(120±1) °С, 60 мин;
(118±1) °С, 50 мин;
(121±1) °С, 45 мин.
	00-009612

	6. 
	Стерилизатор паровой «STERIS Finn-Aqua. Тип: 91224-GDT»
	19-04
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	40550
	(114±1) °С, 40 мин;
(118±1) °С, 50 мин;
(120±1) °С, 30 мин;
(120±1) °С, 45 мин;
(121±1) °С, 15 мин;
(121±1) °С, 45 мин;
(127±1) °С, 60 мин;
(127±1) °С, 75 мин;
(127±1) °С, 120 мин.
	00-009486

	7. 
	Печь лабораторная универсальная «Memmert GmbH»
	19-32
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	08020171
	185±5 °С, 120 мин
	00-010498

	8. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-24
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08856
	185±5 °С, 120 мин
	00-012549

	9. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-25
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08853
	185±5 °С, 120 мин
	00-012548

	10. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-26
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08858
	185±5 °С, 120 мин
	00-012547

	11. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-27
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08855
	185±5 °С, 120 мин
	00-012546

	12. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-28
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08852
	56±2 °С (непрерывно)
	00-012545

	13. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-29
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08869
	185±5 °С, 120 мин
	00-012543

	14. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-30
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08857
	185±5 °С, 120 мин
	00-012544

	15. 
	Шкаф сухожаровый «Binder», модель: FED 720
	19-31
	Производственный корпус. Стерилизационная 1 этаж
	14-08907
	185±5 °С, 120 мин
	00-012550

	ОТДЕЛЕНИЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Паровой стерилизатор Finn-Aqua, мод. 61215-D-C-GMP-S7
	15-60
	Производственный корпус. 333
	41157
	121±2°С 45 мин
127±2°С, 75 мин
	00-009564

	2. 
	Паровой стерилизатор Finn-Aqua, мод. 61515-D-GMP-S7
	15-61
	Производственный корпус. 333
	40373
	132±2°С, 90 мин
127±2°С, 75 мин
121±2°С, 45 мин
	00-009563

	3. 
	Паровой стерилизатор Finn-Aqua, мод. 6612-D-B-GMP-S7 (Стерилизатор E6)
	15-62
	Производственный корпус. 348
	42002
	132±2°С, 75 мин
	00-010656

	4. 
	Паровой стерилизатор Finn-Aqua, мод. 6612-D-B-GMP-Siemens (Стерилизатор E6)
	15-63
	Производственный корпус. 348
	42003
	121±2°С, 45 мин
	00-010657

	5. 
	
	
	
	
	132±2°С, 75 мин
	

	6. 
	Паровой стерилизатор мод. ВК-75 ПТ
	15-53
	Производственный корпус. 334
	8
	121±2°С, 45 мин
	00-009560

	7. 
	Стерилизатор воздушный Lytzen H1F/1300
	15-68
	Производственный корпус. 332
	А20031011
	190±10°С, 180 мин
	00-010655

	8. 
	Суховоздушный стерилизатор (шкаф) Binder FED 720
	15-109
	Производственный корпус. 332
	20220000015197
	190±10°С, 180 мин.
	10124000414

	9. 
	Суховоздушный стерилизатор (шкаф) Binder FED 720
	15-110
	Производственный корпус. 332
	20220000015198
	190±10°С, 180 мин.
	10124000413

	10. 
	Суховоздушный стерилизатор (шкаф) Binder FED 720
	15-26
	Производственный корпус. 332
	20220000015199
	190±10°С, 180 мин.
	10124000412

	11. 
	Суховоздушный стерилизатор (Шкаф сушильный ШСВ-1000-01)
	15-111
	Производственный корпус. 333
	532-24
	190±10°С, 180 мин.
	10124000468

	ОТДЕЛЕНИЕ ЭНЦЕФАЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Стерилизатор сухожаровой "Memmert" тип- SF 750
	16-047
	Производственный корпус. 409
	В 815.0367
	190±10°С, 90 мин
	БП-012763

	2. 
	Стерилизатор воздушный Memmert, мод. SF 750
	16-048
	Производственный корпус. 431
	B 815.0368
	180±10°С, 90 мин
	БП-012762

	3. 
	Стерилизатор паровой Steam Sterilizer, мод. 6618-N-D-C-BРS-S7
	16-046
	Производственный корпус. 432
	СОА43519
	120±2°С, 60 мин
	00-012317

	4. 
	
	
	
	
	121±1°С, 45 мин
	

	5. 
	
	
	
	
	132±2°С, 75 мин
	

	6. 
	Стерилизатор паровой Finn-Aqua, мод.  6615-D-C-GMP-S7
	16-071
	Производственный корпус. 432
	СОА41498
	120±2°С, 60 мин
	00-009983

	7. 
	
	
	
	
	121±1°С, 45 мин
	

	8. 
	
	
	
	
	132±2°С, 75 мин
	

	9. 
	Стерилизатор паровой ВК-75
	16-073
	Производственный корпус. 423
	5582
	120°С, 40 мин
	00-005018

	10. 
	Стерилизатор паровой ВК-75
	16-074
	Производственный корпус. 423
	3969
	126°С, 120 мин
	00-008948

	11. 
	Стерилизатор паровой (проходной) ГПДС-560
	16-070
	Производственный корпус. 410/423
	5
	132±2°С, 60 мин
	00-011886

	12. 
	Стерилизатор паровой ГПД-560-2
	16-113
	Производственный корпус. 423
	26
	132±2°С, 75 мин
	И1101040968

	13. 
	
	
	
	
	120±2°С, 60 мин
	

	14. 
	Проходной паровой стерилизатор ГПДС-560
	16-069
	Производственный корпус. 410/423
	61
	132±2°С, 60 мин
	00-011885

	15. 
	Суховоздушный стерилизатор (шкаф) Binder FED 720
	16-133
	Производственный корпус. 431
	20220000015200
	180±10°С, 90 мин.
	1012400000414

	16. 
	Стерилизатор паровой ГПД-560-1
	16-134
	Производственный корпус. 432
	1
	132±2°С, 75 мин
	1101041145

	17. 
	Суховоздушный стерилизатор Thermo Scientific, модель OMH 750-3P
	16-136
	Производственный корпус. 409
	43452885
	180±10°С, 60 мин
	10124000590

	18. 
	Суховоздушный стерилизатор Thermo Scientific, модель OMH 750-3P
	16-137
	Производственный корпус. 409
	43452886
	180±10°С, 60 мин
	10124000591

	19. 
	Стерилизатор паровой ГПДС-560 
	16-101
	Производственный корпус. 410/423
	6
	132±2°С, 60 мин
	И01350597

	20. 
	Стерилизатор паровой ГПД-560-2
	16-103
	Производственный корпус. 423
	19
	132±2°С, 75 мин
	И1101041316

	21. 
	
	
	
	
	120±2°С, 60 мин
	

	22. 
	Стерилизатор паровой Tuttnauer, мод. 66/20-EP (Модель 66120-EP)
	16-110
	Производственный корпус. 432
	16121704
	120±2°С, 60 мин
	10124000228

	
	
	
	
	
	120±2°С, 45 мин
	

	
	
	
	
	
	121±1°С, 45 мин
	

	
	
	
	
	
	132±2°С, 75 мин
	

	ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Стерилизатор паровой ВК-75
	14-01
	Производственный корпус
	1554
	120±2°С, 60 мин
	00-007752

	2. 
	Сухожаровый стерилизатор Memmert SLM 800
	14-02
	Производственный корпус
	F894.0018
	180±2°С, 120 мин
	00-009112

	3. 
	Стерилизатор паровой проходной в комплекте Finn-Aqua 6612-D-B-BPS-S7
	14-03
	Производственный корпус
	COA42428
	132±2°С, 60 мин
	00-011869

	4. 
	Стерилизатор паровой Finn-Aqua 6612-D-B-BIO-S7 (Автоклав проходной)
	14-04
	Производственный корпус
	COA42301
	120±2 °С, 60 мин
121±1 °С, 45 мин
127±2 °С, 90 мин
132±2 °С, 90 мин
	00-010976

	5. 
	Печь сухожаровая стерилизационная ПС-380П
	14-05
	Производственный корпус
	012
	180±3°С,60 мин
	00-010977                     

	6. 
	Сухожаровый стерилизатор Memmert SF750
	14-30
	Производственный корпус 5(D)
	В813.0026
	180±2°С, 120 мин
	00-012308

	ОТДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

	1. 
	Проходной стерилизатор паровой «Finn-Aqua 6615-N-D-C
	95-020
	Виварий № 8, пом. 34
	СОА43297
	132±2 °C, 90 мин
	00-012166

	2. 
	
	
	
	
	132±2 °C, 90 мин
	

	3. 
	
	
	
	
	121±2 °C, 45 мин
	

	4. 
	Автоклав автоматический вертикальный Tuttnauer
Модель 2840ELV-WR
	95-009
	Виварий 8, пом.44
	19110512
	121±2°С, 15 мин
	10124000276

	5. 
	
	
	
	
	121±2°С, 30 мин
	

	6. 
	
	
	
	
	121±2°С, 45 мин
	

	ОТДЕЛЕНИЕ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ

	1. 
	Стерилизатор паровой ГПДС-560 
	22-01
	Виварий № 6,
Пом. 41
	5/1
	132±2°С, 80 мин
	00-011937

	2. 
	Стерилизатор паровой ГПДС 560 № 2
	22-02
	Виварий № 6,
Пом. 41
	1/2
	132±2°С, 80 мин
	00-011936

	3. 
	Стерилизатор паровой ГПДС № 1
	22-06
	Виварий № 6,
Пом. 23
	1
	132±2°С, 80 мин
	00-010412

	4. 
	Стерилизатор паровой VS 8/2 с принадлежностями, STEELCO S.P.A
	22-35
	Виварий № 6. Пом. 38
	12232
	132±2°С, 80 мин
	И10124000085

	5. 
	Стерилизатор паровой VS 8/2 с принадлежностями, STEELCO S.P.A.
	22-36
	Виварий № 6, пом 37
	12176
	132±2°С, 80 мин
	И10124000083

	6. 
	Стерилизатор воздушный «Memmert" SLM 800
	22-38
	Виварий № 6, пом 30
	06064
	80±2 °C 60 мин;
180±2 °C 90 мин
	00-009111

	7. 
	Стерилизатор паровой Мод АУТ
	22-66
	Виварий № 6, пом 15
	661233
	132±2°С, 80 мин
	00-002301

	8. 
	Стерилизатор паровой Мод АВТ 18
	22-18
	Виварий № 6, пом 52
	18
	132±2°С, 80 мин
	00-001564

	УПРАВЛЕНИЕ ПО ДОКЛИНИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

	1. 
	Паровой стерилизатор ГПДС-560
	133-025
	Виварий 6        Пом № 15
	4
	132±2°С, 75 мин
	00-010382

	ОТДЕЛЕНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ

	1. 
	Стерилизатор Steelco VS 8/2 стерилизационный
	109-063
	Пристройка к Производственному корпусу, пом. 271
	12948
	121±1 °C 40 мин
	10124000148

	2. 
	
	
	
	
	127±2 °C 90 мин
	

	3. 
	Стерилизатор Steelco VS 8/2 деконтаминационный
Стерилизационный
	109-065
	Пристройка к Производственному корпусу, пом. 289
	12950
	132±2 °C 60 мин
	10124000146

	4. 
	Шкаф сушильный проходной Memmert UF750TS
	109-066
	Пристройка к Производственному корпусу, пом. 271
	B 819.0641
	180±2 °C 120 мин
	10124000164

	5. 
	Стерилизатор Steelco VS 8/2 деконтаминационный
	109-062
	Пристройка к Производственному корпусу, пом. пом. 271
	12947
	132±2 °C, 60 мин
	10124000147

	6. 
	Стерилизатор Steelco VS 8/2 деконтаминационный
	109-064
	Пристройка к Производственному корпусу, пом. 271
	12949
	132±2 °C, 60 мин
	10124000149

	УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

	1.
	Стерилизатор вертикальный паровой для стерилизации жидкостей, агаризованных сред и твердых материалов, GR110DF, Zealway
	61-117
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 133
	GL240821004-B
	132±2 °C, 30 мин
121±2 °C, 30 мин
	И10124000419

	ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (НАУКА)

	1. 
	Стерилизатор VSB/2VD
	79-18
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 425-427
	2233
	132±2 °C, 60 мин
	И10124000084

	2.
	Стерилизатор SANYO MLS
	79-19
	Нежилое здание - лабораторный корпус, пом. 425
	3751
	130±2 °C, 60 мин
	И5101240637
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Таблица № 5.

	ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО КВАЛИФИКАЦИИ

	№ п/п
	Испытательное/ вспомогательное оборудование
	Рег.№
	Зав. №
	Месторасположение объекта (наименование здания)
	№ помещения
	Инвентарный номер/код учета

	ОТДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

	1. 
	Термальная камера 36-38°С
	06-001
	б/н
	виварий №4
	п. 42
	(В составе здания «виварий №4»

	2. 
	Термальная камера 20-25°С
	06-002
	б/н
	виварий №4
	п.15
	(В составе здания «виварий №4»

	3. 
	Термальная камера 30-35°С
	06-003
	б/н
	виварий №4
	п.16
	(В составе здания «виварий №4»

	4. 
	Центрифуга "Eppendorf" 5702
	06-004
	AR929832
	виварий №5
	п.35
	00-012231

	5. 
	Холодильник-морозильник "Sanyo" MPR-215F
	06-005
	13110189
	виварий №4
	п.45
	00-012530

	6. 
	Холодильник Sanyo MPR-311D(H)
	06-008
	14120175
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.102А
	БП-012689

	7. 
	Инкубатор "Sanyo" СО2
МСО-18М
	06-010
	09100170
	виварий №4
	п.41
	00-012073

	8. 
	Контейнер рефрижератор
	06-011
	600160-1
	Земельный участок Заказчика (кадастровый номер 77:17:0000000:11563)
	-
	00-012612

	9. 
	Морозильник "Sanyo"
MDF-U537D
	06-012
	14110052
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.108
	БП-012690

	10. 
	Контейнер рефрижераторный
	06-013
	LCLU 6785165
	Земельный участок Заказчика (кадастровый номер 77:17:0000000:11563)
	-
	00-ОШ_11898

	11. 
	Морозильник "Sanyo"
MDF-U4186S
	06-014
	13110050
	виварий №4
	п.49
	00-012528

	12. 
	Морозильник "Sanyo"
MDF-U537D
	06-015
	13110020
	виварий №4
	п.10
	00-012527

	13. 
	Морозильник "Revco"
ULT 1450-5-V31
	06-016
	R-26L-527467-SL
	виварий №4
	п.49
	00-009672

	14. 
	Морозильник "Sanyo"
MDF-U731M
	06-017
	13079829
	виварий №4
	п.49
	00-012554

	15. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-4 "ПОЗИС"
	06-018
	264CV20000905
	виварий №4
	п.48
	10134004028

	16. 
	Шейкер MS3 basic
	06-019
	03.408654
	Производственный корпус
	п.394
	10134003191

	17. 
	Холодильник "Sanyo"
MPR-1411
	06-024
	14060004
	виварий №5
	п.23
	00-012556

	18. 
	Холодильник "Ardo" МР38SHX
	06-033
	20073803868
	виварий №4
	п.20
	00-011922

	19. 
	Холодильник комбинированный лабораторный POZIS ХЛ-340
	06-037
	217WV20000522
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.104А
	10134002039

	20. 
	Холодильник-морозильник "Stinol" 256Q
	06-041
	105410898983
	виварий №4
	п.18
	00-011180

	21. 
	Центрифуга Multifuge 4KR
	06-043
	41465201
	виварий №4
	п.37
	00-012287

	22. 
	Термостат водяной ТВ 3-25
	06-048
	125
	виварий №4
	п.21
	00-ОШ_01294

	23. 
	Термостат Брува 8
	06-050
	378
	виварий №4
	п.17
	00-009678

	24. 
	Шейкер MS3 basic
	06-052
	03.388643
	Производственный корпус
	п.392
	00-012534

	25. 
	Холодильник "Атлант" ХМ-2823-80
	06-053
	611212688
	виварий №4
	п.18
	00-011552

	26. 
	Холодильник "Sanyo" MPR-1411R
	06-056
	10120403
	виварий №4
	п.10
	10134001623

	27. 
	Морозильник "Sanyo"
MDF-U731M
	06-057
	13079831
	виварий №4
	п.49
	00-012555

	28. 
	Термошейкер "Bioson" PST-60HL-4
	06-058
	01012818050130
	виварий №4
	п.12
	10134001939

	29. 
	Баня песочная Combiplac Sand
	06-061
	656633
	Производственный корпус
	п.396
	10134003279

	30. 
	Холодильник-морозильник Stinol 256Q
	06-062
	105130216790
	виварий №4
	п.45
	00-010998

	31. 
	Центрифуга рефрижераторная Centra CL3R
	06-063
	37560942
	Производственный корпус
	п.392
	00-011093

	32. 
	Морозильник "Stinol" 131Q
	06-068
	105390848793
	Производственный корпус
	п.390
	00-011181

	33. 
	Прибор для электрофореза ПЭФ-3
	06-070
	1351
	Производственный корпус,
	п.396
	00-ОШ_01297

	34. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС"
	06-071
	214TV20003611
	виварий №4
	п.10
	10134002040

	35. 
	Шкаф сухожаровой (сушильный) Shellab CE5G
	06-073
	4045005
	Производственный корпус
	п.392
	00-011094

	36. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС"
	06-074
	214TV20003614
	виварий №4
	п.13
	10134002038

	37. 
	Холодильная камера c моноблоком КХМ-14 АСМ200
	06-075
	6
	Производственный корпус
	подвал
	00-010074

	38. 
	Холодильник "Ardo" МР38SHX
	06-077
	20073803922
	Производственный корпус
	п.390
	00-011921

	39. 
	Морозильник "Sanyo"
MDF-U32V (Холодильник низкотемпер. (-50-86С)
	06-078
	60609983
	виварий №4
	п.49
	00-011896

	40. 
	Баня водяная "Memmert" WB 10
	06-079
	L306.0064
	Производственный корпус
	п.394
	00-011729

	41. 
	Баня водяная циркуляционная с охлаждением "VWR" 1180S
	06-080
	108900294
	виварий №4
	п.37
	00-011987

	42. 
	Холодильник CM114-S (ШХ-1,4 PL002)
	06-082
	D168110610
	виварий №4
	п.49
	00-012082

	43. 
	Холодильник CM107-S (ШХ-07 PL001)
	06-083
	B274130510
	виварий №4
	п.26
	00-012081

	44. 
	Термостат суховоздушный "Binder" BD23
	06-084
	1007148
	виварий №4
	п.47
	00-012090

	45. 
	Холодильник-морозильник "Atlant" XM-6023-031
	06-087
	ОО26662558
	виварий №4
	п.18
	10134003188

	46. 
	Термостат Memmert ICP 800
	06-088
	К810.0033
	виварий №5
	п.22
	00-012100

	47. 
	Холодильник-морозильник "Sanyo" MPR-215F
	06-091
	11090629
	виварий №5
	п.23
	00-012202

	48. 
	Холодильник-морозильник "Атлант" ХМ-5015-016
	06-092
	0116607503
	виварий №4
	п.36
	10134003190

	49. 
	Инкубатор СО2 MCO-5AC
	06-093
	11030062
	виварий №4
	п.41
	00-012203

	50. 
	Холодильник "Revco" REL2304ULL
	06-094
	1149026011723
	виварий №4
	п.10
	00-012101

	51. 
	Тепловой шкаф "Memmert" UNP200
	06-095
	С2121465
	Производственный корпус
	п.394
	00-012278

	52. 
	Холодильная камера с моноблоком АСМ200 №61936
кх-42
	06-097
	7
	Производственный корпус
	подвал
	00-009646

	53. 
	Баня водяная "Lauda" AL5
	06-099
	LSB0724-120039
	виварий №5
	п.17
	00-012219

	54. 
	Морозильник ультранизкотемпературный MDF-DU300H
	06-100
	20040018
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.428
	10124000293

	55. 
	Баня песочная Combiplac
	06-101
	0560296
	Производственный корпус
	п.396
	00-012190

	56. 
	Баня водяная (термостатическая) Univeba
	06-102
	0546520
	Производственный корпус
	п.396
	00-012191

	57. 
	Морозильник "Sanyo" MDF-U730M
	06-103
	11129360
	виварий №4
	п.49
	00-012247

	58. 
	Холодильник-морозильник "Sanyo" MPR-215F
	06-104
	12030137
	виварий №4
	п.25
	00-012251

	59. 
	Холодильник-морозильник "Sanyo" MPR-215F
	06-105
	12030131
	виварий №4
	п.25
	00-012250

	60. 
	Холодильник "Revco" RPR1204V21
	06-106
	N16U-138880NU
	виварий №4
	п.36
	00-012509

	61. 
	Холодильник "Revco" RPR1204V21
	06-107
	N15U-138848-NU
	виварий №4
	п.13
	00-012508

	62. 
	Морозильник "Liebherr" GGU1500
	06-108
	82.10.174.1
	виварий №4
	п.14
	00-012299

	63. 
	Морозильник "Sanyo" MDF-193
	06-109
	12090071
	виварий №4
	п.44
	00-012298

	64. 
	Центрифуга "Eppendorf" 5424
	06-110
	BQ747854
	виварий №4
	п.12
	00-012297

	65. 
	Термостат TDB-120
	06-111
	010401-1212-0484
	виварий №4
	п.13
	10134003197

	66. 
	Контейнер рефрижераторный Carrier Thinli
	06-119
	LCLU 6661288
	Территория земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563
	-
	00-ОШ_10827

	67. 
	Контейнер рефрижераторный Carrier Elite
	06-120
	LCLU 9426087
	Территория земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563
	-
	00-ОШ_10828

	68. 
	Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-06.1
	06-129
	П21610
	Производственный корпус
	п.396
	10124000377

	69. 
	Мульти-вортекс V-32
	06-131
	010207-1301-0006
	виварий №4
	п.36
	10134001750

	70. 
	Мини-центрифуга/Вортекс
FV-2400
	06-133
	010201-1312-1041
	виварий №4
	п.14
	10136002417

	71. 
	Центрифуга ПЭ6926
	06-134
	6К926Р0080
	виварий №4
	п.48
	БП-012680

	72. 
	Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-06.1
	06-136
	П22209
	Производственный корпус
	п.396
	10124000384

	73. 
	Центрифуга "Eppendorf" 5702
	06-167
	Е1937871
	виварий №6
	п.19
	БП-012776

	74. 
	Мини-центрифуга/Вортекс FV-2400
	06-176
	010201-1312-1035
	виварий №4
	п.12
	10136002418

	75. 
	Термостат воздушный, ТС 1/80СПУ
	06-179
	38262
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.107
	00-012463

	76. 
	Баня водяная Aquaterm
	06-181
	662100
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.107
	10134003681

	77. 
	Баня водяная HI1210
	06-184
	12945/09/15
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.107
	БП-012891

	78. 
	Термостат "Memmert"
Тип: IN 750Plus
	06-200
	D817.0153
	виварий №5
	п.22
	10124000038

	79. 
	Термостат "Memmert"
Тип: IN 750Plus
	06-201
	D817.0152
	виварий №5
	п.22
	10124000037

	80. 
	Электрофорезная горизонтальная камера (с источником питания Эльф-4)
	06-203
	10101001E00114
	Производственный корпус
	п.394
	10134004321

	81. 
	Электрофорезная горизонтальная камера (с источником питания Эльф-4)
	06-204
	10101001E00117
	Производственный корпус
	п.394
	10134004322

	82. 
	Термостат суховоздушный
ТУ 9452-002-00141798-97
ТС-1/20 СПУ
	06-215
	56697
	виварий №4
	п. 12
	10134002092

	83. 
	Термостат суховоздушный
ТУ 9452-002-00141798-97
ТС-1/80 СПУ
	06-216
	56658
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 102А
	10134002095

	84. 
	Термостат суховоздушный
ТУ 9452-002-00141798-97
ТС-1/80 СПУ
	06-217
	56655
	виварий №4
	п. 38
	10134002094

	85. 
	Термостат суховоздушный
ТУ 9452-002-00141798-97
ТС-1/80 СПУ
	06-218
	56646
	виварий №4
	п. 48
	10134002093

	86. 
	Термостат воздушный
ТС 1/80СПУ
	06-223
	38266
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 104А
	00-012465

	87. 
	Холодильник фармацевтический ХФ-400-4 "ПОЗИС"
	06-233
	264CV20000588
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 101А
	10134003992

	88. 
	Центрифуга "Thermo Scientific" SL40R
	06-250
	41847620
	Производственный корпус
	п.394
	БП-012816

	89. 
	Шкаф вакуумный сушильный "Binder" VD56
	06-272
	20220000000841
	Производственный корпус
	п.394
	10124000383

	90. 
	Баня водяная ULAB UT-4313E
	06-273
	203672
	виварий №5
	п. 35
	10134003965

	91. 
	Баня водяная VWR
	06-274
	BP2207006
	Производственный корпус
	п.396
	10134004020

	92. 
	Инкубатор СО2, C180
	06-301
	2022031901
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 104
	10124000392

	93. 
	Инкубатор СО2, C180
	06-328
	RW22GN2601180
	виварий №4
	п. 19
	10124000405

	94. 
	Шкаф лабораторный холодильный LKV-3910 "Liebherr"
	06-776
	84.666.632.3
	Производственный корпус
	п.390
	10134002392

	95. 
	Инкубатор СО2 MCO-170M-PE
	06-954
	181060062
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 428
	10124000167

	96. 
	Термостат Binder BD 260
	06-955
	20190000015596
	виварий №4
	п. 36
	10124000168

	97. 
	Центрифуга-вортекс СМ-50М, ELMI
	06-343
	2310037
	виварий №4
	п. 13
	10134004576

	98. 
	Стерилизатор паровой SPHP IL 6612-2FDDFDT STERIVAP
132±2 °C, 90 мин
	06-189
	5171141
	виварий №4
	п. 31
	10124000063

	99. 
	Стерилизатор паровой SPHP IL 6612-2FDDFDT STERIVAP
120±2 °C, 45 мин
	06-190
	5171142
	виварий №4
	п. 34
	10124000064

	100. 
	Стерилизатор воздушный
ULP-800 180±2 °C, 60 мин
	06-570
	g802.0167
	виварий №4
	п. 34
	00-010499

	101. 
	Морозильная камера DW-40L262 Qingdao Haier Biomedical
	06-130
	BE02Q 2E000 0QEQ3 70006
	виварий №5
	п. 23
	10134004567

	102. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой HYCD-282 Qingdao Haier Biomedical
	06-431
	BE0F1 5EAR0 0QEQ5 60002
	виварий №5
	п. 23
	10124000452

	103. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой HYCD-282 Qingdao Haier Biomedical
	06-341
	BE0F1 5EAR0 0QEQ4 20001
	виварий №4
	п. 47
	10124000451

	104. 
	Центрифуга медицинская лабораторная Таглер СМ-12 с ротором РУ-08
	06-504
	221702765
	виварий №4
	п. 45
	10134004571

	105. 
	Микроцентрифуга-вортекс diaGene FV2800
	06-506
	2307000126
	виварий №4
	п. 45
	10134004572

	106. 
	Бокс микробиологической безопасности, БМБ-II-"Ламинар-С"-1,5(NEOTERIC VIS-A-VIS 4
	06-1622
	242.150.00.0069
	виварий №4
	п. 40
	BU-000031

	107. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 (NEOTERIC), ЗАО «Ламинарные системы», Россия
	06-1514
	221.120.00.9608
	виварий №4
	п. 23
	10124000489

	108. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-0,9(NEOTERIC), ЗАО «Ламинарные системы», Россия
	06-1611
	221.090.00.0976
	виварий №4
	п. 13
	10124000488

	109. 
	Шкаф стерильного хранения LAMSYSTEMS 2R-S.421-06, ЗАО «Ламинарные системы», Россия
	06-1612
	442.060.01.0046
	виварий №4
	п. 24
	10124000490

	110. 
	Шкаф стерильного хранения LAMSYSTEMS 2R-S.421-06, ЗАО «Ламинарные системы», Россия
	06-1613
	442.060.01.0047
	виварий №4
	п. 21
	10124000491

	111. 
	Шкаф стерильного хранения LAMSYSTEMS 2R-S.423-12, ЗАО «Ламинарные системы», Россия
	06-1614
	442.120.03.0082
	виварий №5
	п. 19
	10124000492

	112. 
	Центрифуга лабораторная TAGLER
	06-1486
	221703019
	виварий №4
	п. 25
	10134004643

	113. 
	Термостат электрический с системой автоматического контроля и регистрации температуры модель IB-11E
	06-1482
	Т0790040
Т079040
	виварий №4
	п. 49
	00-012492

	114. 
	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ
	06-1483
	012302325
	виварий №4
	п. 49
	И10134002851

	115. 
	Стерилизатор ГПД-560-1
132±2°С, 90 мин
	06-783
	34
	виварий №5
	п. 13
	00-010411

	116. 
	Автоклав (стерилизатор паровой РСП 560)
132±2°С, 90 мин
	06-807
	61
	виварий №5
	п. 37
	00-008062

	117. 
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью 400 л, POZIS/ХФ-400-2
	06-1505
	213CV20051645
	виварий №5
	п. 19
	И10134002947

	118. 
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью 400 л, POZIS/ХФ-400-2
	06-1506
	213CV20051662
	виварий №5
	п. 19
	И10134002949

	119. 
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью 400 л, POZIS/ХФ-400-2
	06-1507
	213CV20051660
	виварий №5
	п. 23
	И10134002948

	120. 
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью 400 л, POZIS/ХФ-400-2
	06-1508
	213CV20027438
	виварий №5
	п. 23
	10134002533

	121. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2(NEOTERIC) ЗАО «Ламинарные системы»
	06-1503
	221.120009076
	виварий №5
	п. 35
	И10124000357

	122. 
	Термостат WH-400, Wiggens
	06-1504
	W833240102
	виварий №5
	п. 32
	И10124000373

	123. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90 в комплекте с bottle, модель INCUDRIVE 90, Schuett-biotec, Германия
	06-1495
	20008
	виварий №5
	п. 22
	10124000244

	124. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90 в комплекте с bottle, модель INCUDRIVE 90, Schuett-biotec, Германия
	06-1496
	20006
	виварий №5
	п. 22
	10124000245

	125. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90 в комплекте с bottle, модель INCUDRIVE 90, Schuett-biotec, Германия
	06-1497
	20015
	виварий №5
	п. 22
	10124000246

	126. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90 в комплекте с bottle, модель INCUDRIVE 90, Schuett-biotec, Германия
	06-1498
	20010
	виварий №5
	п. 47-1
	10124000247

	127. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90 в комплекте с bottle, модель INCUDRIVE 90, Schuett-biotec, Германия
	06-1499
	20018
	виварий №5
	п. 19
	10124000248

	128. 
	Инкубатор для выращивания клеточных культур INCUDRIVE 90 в комплекте с bottle, модель INCUDRIVE 90, Schuett-biotec, Германия
	06-1485
	20013
	виварий №5
	п. 19
	10124000230

	129. 
	Термостат ТС 1/80 СПУ
	06-1509
	38260
	виварий №5
	п. 32
	00-012474

	130. 
	Термостат ТС 1/80 СПУ
	06-1510
	38270
	виварий №6
	п. 29
	00-012476

	131. 
	Холодильник фармацевтический NYC-1378
	06-995
	BE0FG FE1T0 0QJQ3 N0007
	виварий №5
	п. 23
	10124000459

	132. 
	Термостат электрический с системой автоматического контроля и регистрации температуры модель IB-11E, JEIO TECH
	06-1501
	Т079038
	виварий №5
	п. 32
	00-012514

	133. 
	Термостат, до +60 °С, 20 л, ТС-1/20
	06-1502
	012401161
	виварий №5
	п. 32
	10134004744

	134. 
	Термостат электрический с охлаждением ТСО-200 СПУ
	06-1512
	052400145
	виварий №4
	п. 21
	10124000469

	135. 
	Термостат электрический с охлаждением ТСО-1/80 СПУ
	06-1513
	012402541
	виварий №4
	п. 21
	10134004745

	136. 
	Термостат электрический с охлаждением, ТСО-200 СПУ
Рабочий режим:
22,5 °С ± 2,5 °С
	06-1519
	052400150
	виварий №4
	п. 21
	10124000473

	137. 
	Термостат электрический с охлаждением, ТСО-200 СПУ
Рабочий режим:
22,5 °С ± 2,5 °С
	06-1520
	052400149
	виварий №4
	п. 21
	10124000474

	138. 
	Холодильник лабораторный Haier HYC-940 F
	06-1511
	BE03L KE1T0 0QJQA R0005
	виварий №4
	п. 21
	10124000480


	139. 
	Морозильник биомедицинский низкотемпературный Haier DW-40L508
	06-1605
	BE05T 2EAV0 0QJQ5 E0004
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 101
	10124000478

	140. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier
HYCD-469A
	06-1606
	BE0U3 0E000 0QJQC 30001
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п.104А
	10124000477

	141. 
	Морозильник биомедицинский Haier DW-86L100J
	06-1608
	BE0FT 3E1T0 0QGQ7 K0037
	виварий №4
	п. 14
	10124000479

	142. 
	Морозильник биомедицинский Haier DW-30L278
	06-1609
	BE0F1 3EAU0 0QJQC B0001
	виварий №4
	п. 25
	10124000481

	143. 
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYCD-282
	06-1610
	BE0F1 5EAR0 0QEQ9 M0008
	виварий №4
	п. 38
	10124000482

	144. 
	Термостат с охлаждением Wiggens WH-40C
	06-1615
	W832240301
	виварий №5
	п. 32
	10124000476

	145. 
	Термостат с охлаждением Wiggens WH-40C
	06-1616
	W832240303
	виварий №4
	п. 26
	10124000483

	146. 
	Инкубатор СО2 с воздушной рубашкой HCP-168
	06-1655
	BE0HU 3EAL2 0QFR1 B0001
	виварий №4
	п. 39
	10124000502

	147. 
	Морозильник лабораторный вертикального исполнения DW-30L818BP
	06-1607
	BE0HQ 1EAU0 0QGQC 30003
	виварий №4
	п. 38
	10124000487

	148. 
	Центрифуга медицинская лабораторная Таглер СМ-12 с ротором РУ-08
	06-1722
	241703616
	виварий №6
	п. 32
	10134005029

	149. 
	БМБ-II "Ламинар-С" 1,2 (NEOTERIC)
	06-1518
	221.120.00.9585
	виварий №4
	п. 23
	И10124000426

	150. 
	Морозильная камера Nordfrost  DF 161 IAP
	120-001
	-
	Нежилое здание - лабораторный корпус
	п. 104
	10136002844

	151. 
	Горизонтальный паровой стерилизатор серии NC NUVE NC 430D
	06-1484
	02.0045
	виварий №5
	п. 44
	И10124000227

	152. 
	Климатическая камера
	06-2065
	BE0XN 3E002 0QFR9 J0005
	виварий №4
	п. 26 (коридор)
	10124000643

	153. 
	Инкубатор ICP 750, Memmert
	06-2070
	F825.0053
	виварий №4
	п. 26
	И10124000534

	154. 
	Инкубатор СО2 с воздушной рубашкой HCP-168
	06-2075
	BE0HU 3EAL2 0QFRA P0002
	виварий №4
	п. 39
	10124000665

	155. 
	Инкубатор СО2 с воздушной рубашкой HCP-168
	06-2077
	BE0HU 3EAL2 0QFRВ 70002
	виварий №4
	п. 39
	10124000667

	156. 
	Инкубатор СО2 с воздушной рубашкой HCP-168
	06-2076
	BE0HU 3EAL2 0QFRВ Н0001
	виварий №4
	п. 41
	10124000666

	157. 
	Инкубатор СО2 с воздушной рубашкой HCP-168
	06-2074
	BE0HU 3EAL2 0QFR8 С0008
	виварий №4
	п. 41
	10124000664

	158. 
	Холодильник фармацевтический HYC-390F, Qingdao Haier Biomedical
	06-2081
	BE06M 9EAQ0 0QERC 90001
	виварий №4
	п. 36
	10124000663

	159. 
	Контейнер рефрижераторный RAVU 6000272
	06-2092
	QCSC061177
	Территория земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11563
	-
	00-012310

	160. 
	Шейкер-инкубатор мод. Innova 44
	06-2093
	SI44OJ507804
	виварий №4
	п. 36
	10124000701

	161. 
	Шейкер-инкубатор мод. Innova 44
	06-2094
	SI44OК807852
	виварий №4
	п. 39
	10124000702

	162. 
	Термостат BD115, Binder
	06-2100
	20260000002648
	виварий №4
	п. 40
	10124000707

	163. 
	Термостат с охлаждением KB ECO 400, Binder
	06-2101
	20250000016138
	виварий №4
	п. 17
	10124000708

	164. 
	Термостат с охлаждением KB ECO 400, Binder
	06-2102
	20250000016139
	виварий №4
	п. 26
	10124000709

	165. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (NEOTERIC) VIS-A-VIS
	06-2071
	242.120.00.0154
	виварий №4
	п. 20
	10124000650

	166. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC)
	06-2072
	221.180.00.0665
	виварий №4
	п. 48
	10124000648

	167. 
	Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-1,8 (NEOTERIC)
	06-2073
	221.180.00.0666
	виварий №4
	п. 47
	10124000649





Таблица № 6.
	ПЕРЕЧЕНЬ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРОВ

	№№
	№ помещений
	Размер фильтра, мм
	Класс установленного фильтра
	Кв.м.

	1.
	ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ЛИХОРАДОК

	1.
	13а
	400х400
	Н14
	18,5

	2.
	13б
	400х400
	Н14
	41,2

	3.
	13д
	400х400
	Н14
	19,0

	2.
	ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

	1. 
	417 предбокс
	600х600
	Н14
	13,1

	2. 
	417/1
	1200 х 600
	Н14
	14,2

	3. 
	417/2
	1200 х 600
	Н14
	14,1

	4. 
	419
	600 х 600
	Н14
	9,1

	5. 
	421/1
	450 х 450
	Н14
	10,9

	6. 
	421 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,7

	7. 
	421/2
	1200 х 600
	Н14
	21,7

	8. 
	421/3
	1200 х 600
	Н14
	14,1

	9. 
	418 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,6

	10. 
	418/1
	1200 х 600
	Н14
	13,6

	11. 
	420 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,6

	12. 
	420/1
	1200 х 600
	Н14
	13,7

	13. 
	422 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,7

	14. 
	422/1
	1200 х 600
	Н14
	13,8

	15. 
	коридор
	600 х 600
	Н14
	85,4

	16. 
	коридор
	600 х 600
	Н14
	18,3

	17. 
	423 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,6

	18. 
	423/1
	1200 х 600
	Н14
	14

	19. 
	425
	1200 х 600
	Н14
	22

	20. 
	427
	1200 х 600
	Н14
	20,8

	21. 
	429 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,7

	22. 
	429/1
	1200 х 600
	Н14
	14,3

	23. 
	431 предбокс
	600 х 600
	Н14
	12,9

	24. 
	431/1
	1200 х 600
	Н14
	13,4

	25. 
	431/2
	1200 х 600
	Н14
	14,3

	26. 
	430 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,4

	27. 
	430/1
	1200 х 600
	Н14
	12,8

	28. 
	428 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,6

	29. 
	428/1
	1200 х 600
	Н14
	13,2

	30. 
	426 предбокс
	600 х 300
	Н14
	6,7

	31. 
	426/1
	1200 х 600
	Н14
	13,4

	32. 
	424
	1200 х 600
	Н14
	20,8





