Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку системы очистки воды
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита) 

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки системы очистки воды (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:
1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2022 года;
1.2.2 Тару, упаковку Товара;
1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;
1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;
1.2.5. Пусконаладочные работы; 
1.2.6. Обучение сотрудников Заказчика; 
[bookmark: _GoBack]1.2.7. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением пусконаладочных работ; обучением сотрудников Заказчика;
1.2.8. Исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, п. Московский, пос. Института полиомиелита, домовл. 8, кор.17, ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; пусконаладочные работы, обучение сотрудников Заказчика; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2. Требования к Товару:
2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
Таблица № 1
	№
	Наименование
	Описание, фасовка
	Кол-во

	1

	Система очистки воды Genie E 15 (или эквивалент)
	Технические характеристики
	Значение
	1 шт.

	
	
	Общая информация 
	

	
	
	Предназначен для производства электродеионизированной (тип II) воды непосредственно из водопроводной воды.
	Соответствие
	

	
	
	Качество воды на входе
	

	
	
	Входная вода
	Водопроводная вода 
	

	
	
	Температурный рабочий диапазон
	5 – 35 °C 
	

	
	
	Входное давление 
	1 - 6 бар (15 - 90 psi)
	

	
	
	Проводимость 
	< 2000 мкс/см
	

	
	
	Качество воды на выходе
	

	
	
	Производительность 
	15 л/час 
	

	
	
	Скорость отбора воды
	До 2 л/мин
	

	
	
	Удельное сопротивление при 25С
	> 5 МОМ·см (обычно 10-16 МОМ·см)
	

	
	
	Габариты: 
	

	
	
	Основная система ШxГxВ, см 
	32 × 44 × 54
	

	
	
	Вес системы, не более кг  
	20 
	

	
	
	Дозатор ШxГxВ, см  
	21× 29 × 61
	

	
	
	Вес дозатора, кг
	5
	

	
	
	Размеры консоли управления 
Длина х ширина, см 
	22 × 17
	

	
	
	Вес консоли управления, кг 
	0,75 
	

	
	
	Удобство персонала
	

	
	
	RFID-отслеживание расходных материалов для улучшения управления
	Соответствие
	

	
	
	Легкая замена расходных материалов
	Соответствие
	

	
	
	Высокоэффективные картриджи 
	Соответствие
	

	
	
	Отображение оповещений на сенсорном экране
	Соответствие
	

	
	
	Регулируемая скорость дозирования (до 2 л/мин), ручное и объемное дозирование
	Соответствие
	

	
	
	Водонепроницаемый экран дозатора и консоли. 
	Соответствие
	

	
	
	Расходные материалы и принадлежности
	

	
	
	Удаленный дозатор
	Наличие
	

	
	
	Полиэтиленовый светонепроницаемый резервуар на 60 литров
	Наличие
	

	
	
	Санитизационный модуль для резервуара 30/60/100л. 
	Наличие
	

	
	
	Вент.фильтр для резервуара 
	Наличие
	

	
	
	Картриджи предфильтрации: 4 штуки
	Наличие
	

	
	
	Финишный фильтр PES 0.2 мкм 
	Наличие
	

	
	
	Консоль управления 8" с сенсорным экраном управления  
	Наличие
	

	
	
	Картридж обратного осмоса 
	Наличие
	

	
	
	Санитизационный набор
	Наличие
	

	
	
	Датчик утечки
	Наличие
	

	
	
	Модуль электродеионизации 
	Наличие
	

	
	
	Ультрафиолетовая лампа
	Наличие
	

	
	
	Документы:
	
	

	
	
	Инструкция на русском языке
	Наличие
	


* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
3. Условия поставки.
3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.
3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.
3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия (в случае если данная продукция подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя, инструкции по эксплуатации иные документы, предусмотренные Техническим заданием.
3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения пусконаладочных работ; акта выполнения обучения сотрудников Заказчика (по формам согласно Приложения № 3 Договора). В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.
