Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку гельдокументирующей системы
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита) 
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки гельдокументирующей системы (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:
1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2020 года;
1.2.2. Тару, упаковку Товара;
1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;
1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;
1.2.5. Монтаж и пусконаладочные работы Товара;  
1.2.6. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением монтажа и пусконаладочных работ Товара;
1.2.7. Исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 17 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита). Поставка Товара осуществляется единой партией.
1.4. Срок поставки Товара: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Срок поставки Товара включает в себя, в том числе: монтаж и пусконаладочные работы. Срок выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (пункт 1.2. Договора), составляет в течение не более 7 (семи) календарных дней с момента доставки (перевозки) Товара до места монтажа и входит в общий срок поставки Товара, указанный в п. 1.4. Технического задания.
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж и пусконаладочные работы Товара; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2. Требования к Товару:
2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание Товара*
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Гельдокументирующая система
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Описание: система для высокочувствительной визуализации белковых и ДНК- гелей и блотов
	Соответствие

	Детектирование хемилюминесценции, флюоресценции, колориметрии/денситометрии
	Наличие

	Максимальная зона изображения, не менее
	16,8х21 см

	Максимальная толщина образца, не менее
	5 мм

	CCD-камера с глубоким охлаждением матрицы
	Наличие

	Оптическое разрешение камеры, не менее
	6 мегапикселей

	Размер пикселя, не менее
	4,54 х 4,54 мкм

	Термоэлектрическая система охлаждения
	Наличие

	Система охлаждения, не менее
	-25°С

	Автоматический переключатель фильтра
	Наличие

	Динамический диапазон, не менее
	4 порядка величины

	Плотность пикселей (серые уровни), не менее
	65 535

	Источник возбуждения: трансиллюминатор для УФ (302 нм) и эпи-иллюминатор белого света
	Наличие

	Возможность замены трансиллюминатора для УФ (302 нм) на дополнительные трансиллюминаторы белого и синего света, не входящие в основную комплектацию
	Наличие

	Стандартный фильтр не уже чем 590/110 нм для визуализации белков, ДНК в геле и блотов
	Наличие

	Фильтр для хемилюминесценции
	Наличие

	Источники возбуждения флуоресцентных меток: эпи-синий, не уже чем 460–490 нм; эпи-зеленый, не уже чем 520–545 нм; эпи-красный, не уже чем 625–650 нм; эпи-дальний красный, не уже чем 650–675 нм; эпи-ближний ИК-диапазон, не уже чем 755–777 нм
	Наличие

	Фильтр не уже чем 518–546 нм для синих флуорофоров и красителей
	Наличие

	Фильтр не уже чем 577–613 нм для зеленых флуорофоров и красителей
	Наличие

	Фильтр не уже чем 675–725 нм для красных флуорофоров и красителей
	Наличие

	Фильтр не уже чем 700–730 нм для флуорофоров и красителей диапазона дальнего красного спектра
	Наличие

	Фильтр не уже чем 813–860 нм для флуорофоров и красителей ближнего ИК-диапазона
	Наличие

	Визуализация на базе распознавания треев специализированного применения
	Наличие

	Сенсорный экран с функцией «Мультитач»
	Наличие

	Разрешение сенсорного экрана, не менее
	1024х768 пикселей

	Оперативная память встроенной компьютерной системы, не менее
	4 ГБ

	Дисковое пространство встроенной компьютерной системы, не менее
	60 ГБ

	USB-порты, не менее
	4 шт.

	Автоматическое фокусирование, предварительная калибровка фокуса при любых настройках масштабирования
	Наличие

	Динамическое поле плоского изображения (flat fielding)
	Наличие

	Пользовательские режимы автоматической экспозиции для работы с хемилюминесценцией, не менее
	2

	Пользовательские режимы визуализации полос различной интенсивности (интенсивные или слабые полосы)
	Наличие

	Возможность работы с технологией безокрасочной визуализации белков
	Наличие

	В комплекте Экран белого света 
	не менее 1 шт.

	Конверсионный экран для колориметрической детекции белков с помощью гель-документирующей системы
	Наличие

	Возможность работы с красителем Кумасси, серебряным окрашиванием
	Наличие

	Размер рабочей области экрана не менее 21 x 17 см
	Наличие

	[bookmark: _GoBack]Совместимость с закупаемой гельдокументирующей системой 
	Наличие

	В комплекте Экран для голубого света
	не менее 1 шт.

	Конверсионный экран для флуоресентной детекции нуклеиновых кислот с помощью гель-документирующей системы
	Наличие

	Возможность работы с красителями семейства SYBR
	Наличие

	Размер рабочей области экрана не менее 21 x 17 см
	Наличие

	Совместимость с закупаемой гельдокументирующей системой 
	Наличие

	В комплекте Экран для защиты от UV
	не менее 1 шт.

	Защитный от УФ экран для вырезания нуклеиновых кислот из геля с помощью гель-документирующей системы
	Наличие

	Совместимость с гель-документирующими системами ChemiDoc MP/ChemiDoc производства Bio-Rad
	Соответствие



	Шт.
	1



* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
3. Условия поставки.
3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.
3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.
3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, гарантии Поставщика и/или завода-производителя Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами, сертификаты соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя, инструкции по эксплуатации и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.
3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем (в отношении Товара). Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения монтажа Товара; акта выполнения пусконаладочных работ Товара. В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.

