[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к запросу о 
предоставлении коммерческих предложений 
Техническое задание
на поставку лабораторного оборудования

1. Морозильник низкотемпературный

	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требуемые технические характеристики

	1. 
	Морозильник низкотемпературный
	1 шт.

	0. 
	Исполнение
	Вертикальное

	0. 
	Объём внутренней камеры, л
	628 (± 3)

	0. 
	Диапазон регулируемой температуры, °С
	От -40° до -86°С

	0. Т
	Точность регулировки температуры
	1°С

	0. 
	Размеры внутренней камеры (ШхГхВ), мм
	760х630х1310(± 5)

	0. 
	Размеры наружные (ШхГхВ), мм
	1035х900х1980 (± 5)

	0. 
	Наружная отделка
	Окрашенная сталь

	0. 
	Внутренняя отделка
	Оцинкованная сталь с эпоксидным покрытием

	0. 
	Метод охлаждения
	Прямое охлаждение

	0. 
	Дверь
	Глухая

	0. 
	Внутренние двери
	Наличие, не менее 4 независимых дверей

	0. 
	Освещение камеры
	Естественное

	0. 
	Полки
	Не менее 3 полок из нержавеющей стали

	0. 
	Микропроцессорный контроллер
	Наличие

	0. 
	Цифровой дисплей
	Наличие, отображение температуры в камере, границы заданного диапазона температур, напряжения в сети, температуры окружающего воздуха

	0. 
	Уровень шума
	Не более 49 дБ

	0. 
	Компрессор
	Герметичного типа, каскадная система охлаждения

	0. 
	Размораживание
	Ручное

	0. 
	Система безопасности: 
-световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры; 
-неисправности температурного датчика;
-перегреве конденсера;
- неисправности электросети;
- высокой температуре окружающего воздуха
	Наличие

	0. 
	Система самодиагностики
	Наличие

	0. 
	Плавный пуск и остановка компрессора
	Наличие

	0. 
	Изоляция 
	Полиуретан, не содержащий фтористых соединений

	0. 
	Возможность отключения пользователем звуковой сигнализации
	Наличие

	0. 
	Порт для проведения валидации
	Наличие

	0. 
	Встроенный температурный электронный регистратор температуры
	Наличие, с USB-портом

	0. 
	Возможность опциональной установки бумажного температурного самописца
	Наличие

	0. 
	Опоры
	Наличие, не менее 4 шт.
Поворотные колеса

	0. 
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	Наличие

	0. 
	Сертификат/декларация о соответствии
	Наличие

	0. 
	Пуско-наладочные работы
	наличие



2. Холодильник фармацевтический с морозильной камерой
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требуемые технические характеристики

	2.
	Холодильник фармацевтический с морозильной камерой
	8 шт.

	0. 
	Исполнение
	Вертикальное

	0. 
	Объём холодильной камеры, л
	185 (± 5)

	0. 
	Объём морозильной камеры, л
	97 (± 5)

	0. 
	Материал внутренней отделки холодильной камеры
	Нержавеющая сталь

	0. 
	Материал внутренней отделки морозильной камеры
	Нержавеющая сталь

	0. 
	Диапазон регулируемой температуры в холодильной камере, °С
	От + 2° до +8°С

	0. 
	Диапазон регулируемой температуры в морозильной камере, °С
	От -20° до -40°С

	0. 
	Шаг регулировки температуры
	Не более 0,1 °С

	0. 
	Размеры холодильной камеры (ШхГхВ), мм
	605х510х720 (± 10)

	0. 
	Размеры морозильной камеры (ШхГхВ), мм
	515х465х440 (± 10)

	0. 
	Размеры наружные (ШхГхВ), мм
	736х660х1810 (± 10)

	0. 
	Наружная отделка
	Окрашенная сталь

	0. 
	Количество полок в холодильной камере
	Не менее 3 шт.

	0. \
	Количество корзин в холодильной камере
	1 шт.

	0. 
	Материал полок
	Нержавеющая сталь

	0. 
	Максимальная нагрузка на полку
	Не менее 20 кг

	0. 
	Количество ящиков в морозильной камере
	Не менее 2 шт.

	0. 
	Метод охлаждения
	Принудительная циркуляция холодного воздуха

	0. 
	Дверь
	2 глухие двери, отдельные на морозильную и холодильную камеры, самозакрывающиеся

	0. 
	Двойной компрессор
	Наличие

	0. 
	Микропроцессорный контроллер
	Наличие

	0. 
	Двойной цифровой дисплей, отображающий температуру внутри холодильной и морозильной камер
	Наличие, светодиодный

	0. 
	Встроенный USB-порт
	Наличие

	0. 
	Автоматическая запись параметров температуры за период не менее 1 месяца
	Наличие, с автоматической передачей данных на Flash-память

	0. 
	Компрессор
	Герметичного типа, двойной

	0. 
	Размораживание
	Принудительное, ручное

	0. 
0. 
	Возможность предотвращения несанкционированного доступа в камеру
	Наличие

	0. 
	Система безопасности: 
световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры в рабочей камере от заданного значения; 
высокой/низкой температуры;
неисправности температурного датчика; 
открытой двери прибора; 
сбой энергоснабжения
	Наличие

	0. 
	Встроенный температурный электронный регистратор температуры
	Наличие, с встроенным USB-портом

	0. 
	Система самодиагностики
	Наличие

	0. 
	Изоляция 
	Полиуретан, не содержащий фтористых соединений

	0. 
	Встроенный аккумулятор 
	Наличие, работа системы сигнализации при отключении питания не менее 24 часов

	0. 
	Возможность отключения пользователем звуковой сигнализации
	Наличие

	0. 
	Роликовые опоры
	Наличие, не менее 2 шт.

	0. 
	Возможность подключения к системе беспроводного мониторинга холодовой цепи
	Наличие

	0. 
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	Наличие

	0. 
	Сертификат/декларация о соответствии
	Наличие

	0. 
	Пуско-наладочные работы
	наличие



3. Микроскоп для лабораторных исследований, с принадлежностями, в комплекте: фазовоконтрастный, флуоресцентный
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требуемые технические характеристики

	3
	Микроскоп инвертированный CKX для лабораторных исследований, с принадлежностями, в комплекте: вариант исполнения Olympus/Evident
СКХ53 фазовоконтрастный, флуоресцентный
	1 шт.

	3.1
	Рама инвертированного микроскопа с ручным управлением для наблюдения проходящего света и флуоресценции
	Наличие

	3.2
	Коаксиальные рукоятки грубой и точной фокусировка
	Наличие

	3.2
	Максимальный ход фокусировки, мм
	20

	3.4
	Точная фокусировка, мм / поворот
	0,3

	3.5
	Осветитель проходящего света LED
	Наличие

	3.6
	Срок службы LED осветителя, не менее
	20 000 ч

	3.7
	Тубус встроенный бинокулярный тубус с углом наклона 45 ° и с двумя фиксированными 10-кратными окулярами
	Наличие

	3.8
	Поле зрения, FN
	22

	3.9
	Фотовыход встроенный
	Наличие

	3.10
	Револьвер объективов встроенный четырехпозиционный 
	Наличие

	3.11
	Конденсор съемный с большим рабочим расстоянием 
	Наличие

	3.12
	Числовая апертура конденсора, NA
	0,3

	3.13
	Рабочее расстояние конденсора, WD
	72 мм

	3.14
	Максимальное рабочее расстояние (при снятом конденсоре)
	194 мм

	3.15
	Механический предметный столик с 
рукоятками управления с правой стороны
	Наличие

	3.16
	Расширитель предметного столика
	Наличие

	3.17
	Вставка - держатель для 3х чашек Петри d35 мм
	Наличие

	3.18
	Вставка - держатель для микротитровальных планшет.
	Наличие

	3.19
	Слайдер центрируемый 3-х позиционный фазово-контрастный для фазового контраста и светлого поля
	Наличие

	3.20
	Фазовое кольцо PHL для 3-х позиционного слайдера 
	Наличие

	3.21
	Фазовое кольцо PH1 для 3-х позиционного слайдера 
	Наличие

	3.22
	Фазовое кольцо PH2 для 3-х позиционного слайдера 
	Наличие

	3.23
	Центрирующий телескоп для настройки фазового контраста
	Наличие

	3.24
	Объектив План Ахромат, 2х, рабочее расстояние WD 5,8 мм, NA 0,06
	Наличие

	3.25
	Объектив Универсальный План Флюорит (План Полу Апохромат) фазовоконтрастный (PHL), увеличение 4х, WD 17 мм, NA 0,13
	Наличие

	3.26
	Объектив Универсальный План Флюорит (План Полу Апохромат) фазовоконтрастный (PH1), увеличение 10х, WD 10 мм, NA 0,3
	Наличие

	3.27
	Объектив универсальный План Флуорит (План Полу Апохромат),  фазовоконтрастный (PH1); с увеличением 20х, переменным рабочим расстоянием от 6.6 до 7.8мм, числовой апертурой 0.45 и коррекцией на толщину покровного стекла от 0 до 2мм.
	Наличие

	3.28
	Объектив универсальный План Флуорит (План Полу Апохромат), фазовоконтрастный (PH2); с увеличением 40х, переменным рабочим расстоянием от 3 до 4.2мм, числовой апертурой 0.6 и коррекцией на толщину покровного стекла от 0 до 2мм. 
	Наличие

	3.29
	Объектив ПланАхромат  маслянноиммерсионный, увеличение 100х, рабочее расстояние 0,13, числовая апертура 1,25
	

	3.30
	Флуоресцентный осветитель с 3х позиционным слайдером для флуоресцентных кубов и полевой диафрагмой и кубами для Синего и Зеленого возбуждения в комплекте
	Наличие

	3.31
	Источник флуоресцентного света – ртутная
лампа с ресурсом 300 часов непрерывной работы.
	Наличие

	3.32
	Блок питания лампы
	Наличие

	3.33
	Лампа ртутная 100 Вт (срок жизни 300 часов) 
	3 шт

	3.34
	Куб флуоресцентный фильтровый: возбуждающий фильтр 340 - 390 нм, дихроичное зеркало 410 нм, барьерный фильтр 420 нм
	Наличие

	3.35
	Куб флуоресцентный фильтровый: возбуждающий фильтр 620/60х нм, дихроичное зеркало 660 нм, барьерный фильтр 700/75 нм
	Наличие

	3.36
	Камера цифровая цветная 
	Наличие 

	3.37
	Тип матрицы CMOS
	CMOS

	3.38
	Размер сенсора 
	1/1,2"

	3.39
	Разрешение, Мп
	20,7

	3.40
	Частота кадров  в секунду 
	60

	3.41
	Охлаждение на элементах Пелтье
	Наличие

	3.42
	Интерфейс
	PCI Express x4

	3.43
	Программное обеспечение на русском в комплекте, есть функция измерений, нанесения аннотаций и псевдоокрашивания.
	Наличие 

	3.44
	Компьютер в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью. Конфигурация компьютера Процессор Intel Core i7 10700 2900 МГц Количество ядер  8 Операционная система  Windows 10 Professional (64 bit) Объём установленного SSD  512 Гб Оперативная память 16 Гб Тип памяти  DDR4 Интерфейсы  : RJ-45, 2 x DisplayPort, USB Type-C, 4 x USB 3.1, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
	Наличие

	3.45
	Кабель сетевой
	2 шт. 

	3.46
	Пылезащитный чехол
	Наличие 

	3.47
	Пуско-наладочные работы	
	Наличие


4. Микроскоп инвертированный, фазовоконтрастный для лабораторных исследований, для установки в бокс с принадлежностями, в комплекте
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требуемые технические характеристики

	4.
	Микроскоп инвертированный CKX для лабораторных исследований, с принадлежностями, в комплекте: вариант исполнения Olympus/Evident
СКХ53 фазовоконтрастный для установки в бокс
	1 шт. 

	4.1
	Рама инвертированного микроскопа с ручным управлением для наблюдения проходящего света и флуоресценции
	Наличие

	4.2
	Коаксиальные рукоятки грубой и точной фокусировка
	Наличие

	4.3
	Максимальный ход фокусировки, мм
	20

	4.4
	Точная фокусировка, мм / поворот
	0,3

	4.5
	Осветитель проходящего света LED
	Наличие

	4.6
	Срок службы LED осветителя, не менее
	20 000 ч

	4.7
	Тубус встроенный бинокулярный тубус с углом наклона 45 ° и с двумя фиксированными 10-кратными окулярами
	Наличие

	4.8
	Поле зрения, FN
	22

	4.9
	Фотовыход встроенный
	Наличие

	4.10
	Револьвер объективов встроенный четырехпозиционный 
	Наличие

	4.11
	Конденсор съемный с большим рабочим расстоянием 
	Наличие

	4.12
	Числовая апертура конденсора, NA
	0,3

	4.13
	Рабочее расстояние конденсора, WD
	72 мм

	4.14
	Максимальное рабочее расстояние (при снятом конденсоре)
	194 мм

	4.15
	Механический предметный столик с 
рукоятками управления с правой стороны
	Наличие

	4.16
	Расширитель предметного столика
	Наличие

	4.17
	Вставка – универсальный держатель 
	Наличие

	4.18
	Вставка - держатель для микротитровальных планшет.
	Наличие

	4.19
	Слайдер прецентрированный 
	Наличие

	4.20
	Объектив Ахромат для прецентрированного фазового контраста, увеличение 10х, WD 8,8 мм, NA 0,25
	Наличие

	4.21
	Объектив Ахромат для прецентрированного фазового контраста с увеличением 20х, рабочее расстояние 3,2 мм, числовой апертурой 0.4 
	Наличие

	4.22
	Объектив Ахромат для прецентрированного фазового контраста с увеличением 40х, рабочее расстояние 2,2 мм, числовой апертурой 0.55 
	Наличие

	4.23
	Кабель сетевой
	2 шт. 

	4.24
	Пылезащитный чехол
	Наличие 

	4.25
	Пуско-наладочные работы
	Наличие



5. Электрофорезная система для блоттинга
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требование технического задания

	
	Система полусухого переноса WIX-fastBLOT –для ускоренного переноса белков из геля на мембрану с использованием минимального количества буфера и максимальной экономии времени.
	соответствие

	
	Сенсорный экран 5” для создания и редактирования протоколов
	наличие

	
	9 встроенных протоколов с возможностью редактирования
	наличие

	
	2 кассеты можно запускать одновременно с разными программами;
	соответствие

	
	функция отвода тепла, что решает проблему перегрева образца во время переноса;
	наличие

	
	установка напряжение от 0 до 30 В;
	соответствие

	
	совместимость с реагентами и расходными материалами любых производителей;
	соответствие

	
	скорость переноса – 2 мини-геля – 3 мин, 4 мини-геля и 2 миди-геля – 7 мин;
	соответствие

	
	габариты, мм 
	не более 290 × 220 × 200

	
	вес, кг 
	не более 3,9


6. Автоматический счетчик клеток
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требуемые технические характеристики

	6
	Автоматический счетчик клеток
Прибор для подсчета клеток с программным обеспечением для анализа и превосходной структурой микроскопической оптики. Осуществляет точный и быстрый подсчет клеток и анализ флуоресценции. 
	Соответствие

	6.1
	Увеличение: 2,5х; 5 мегапикселей
	Наличие

	6.2
	Фокусировка: ручная и автоматическая
	Наличие

	6.3
	Источник света: светлое поле, флуоресценция
	Наличие

	6.4
	Зона подсчета: 2.15мм×1.62мм
	Соответствие

	6.5
	Флуоуоресценция: PI(531/40Ex;593/40Em)，DAPI(357/44 Ex;447/60Em)，AO/GFP(470/22 Ex; 510/42Em)
	Соответствие

	6.6
	Тип клеток: клеточные линии, стволовые клетки, первичные клетки
	Соответствие

	6.7
	Диапазон размеров клеток: 4-60 μm (Оптимально: 7-60 μm)
	Соответствие

	6.8
	Диапазон концентрации клеток: 10^4-10^7 клеток/мл
	Соответствие

	6.9
	Время подсчета клеток менее 20 сек
	Соответствие

	6.10
	Хранение данных до 1000 отчетов и изображений
	Соответствие

	6.11
	Куб флуоресцентный Ex:363-388nm, Em:436-484nm (DAPI),
	1 шт.

	6.12.
	Куб флуоресцентный Ex:530-552nm, Em:590-645nm (PI)
	1 шт.

	6.13
	Куб флуоресцентный Ex:466-493nm, Em:516-645nm (AO/GFP)
	1 шт.

	6.14
	Слайды для автоматического счетчика клеток, шт.
	не менее 100


7. Электропоратор для эукариот, бактерий и дрожжей
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требование технического задания

	7
	Электропоратор для эукариот, бактерий и дрожжей
	

	7.1
	Области применения
	трансформация микроорганизмов, трансфекция эукариотических клеток

	7.2
	Трансфекционная камера
	кювета

	7.3
	Типы клеток
	трансформация: бактерии, дрожжи; трансфекция: стабильные клеточные линии

	7.4
	Напряжение в кювете
	10-3000 В

	7.5
	Частота и продолжительность импульсов, 10-500 В
	0,05-10 мсек с шагом 0,05 мсек, длина импульса 10-100 мсек с шагом 1 мс, 1-10 пульсов, с интервалом 0,1-10 сек.

	7.6
	Частота и продолжительность импульсов, 500-3000 В
	0,05-5 мсек с шагом 0,05 мсек, 1 – 2 импульса, 5 сек интервал

	7.7
	Температурный режим
	0-35оС

	7.8
	Кюветы
	Стерильные кюветы c щелью 0.1 см, 0.2 см и 0.4 см

	7.9
	Встроенные протоколы
	9 для бактерий, 6 для клеток грибов, 12 для клеток млекопитающих

	7.10
	Параллельное сопротивление
	50 – 1000 Ом в 50 Ом инкрементном режиме, режим бесконечность

	7.11
	Минимальное сопротивление образца, 10-2500 В
	20 Ом

	7.12
	Минимальное сопротивление образца, 2500 – 3000 В
	600 Ом

	7.13
	Емкость в диапазоне 10-500 В
	25 - 3750 мкФ с шагом 25 мкФ

	7.14
	Емкость в диапазоне 500-3000 В
	10, 25, 50 мкФ.

	7.15
	Габариты основного блока
	не более 31 х 30 х 14 см

	7.16
	Вес основного блока
	не более 6.62 кг

	7.17
	Габариты блока для работы с клетками эукарит
	не более 31 х 28 х 9 см

	7.18
	Вес блока для работы с клетками эукарит
	не более 3.08 кг

	7.19
	Габариты блока для работы с клетками прокариот
	не более 31 х 28 х 5 см

	7.20
	Вес блока для работы с клетками прокариот
	не более 1.9 кг

	7.21
	Пуско-наладочные работы
	Наличие



8. Ротационный испаритель 
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требование технического задания

	8
	Ротационный испаритель
	

	
	Общие характеристики
	

	8.1
	Четкий цифровой дисплей, показывающий фактические и установленные значения
	 наличие

	8.2
	Две отдельные ручки с динамическим управлением для установки скорости вращения и температуры нагревательной бани: быстрое вращение для больших изменений, медленное вращение для точной настройки заданных значений
	наличие

	8.3
	Случайное изменение значений может быть предотвращено функцией блокировки
	наличие

	8.4
	Интуитивно понятная светодиодная система кольцевой подсветки делает видимыми активированные функции даже на расстоянии
	наличие

	8.5
	Простая регулировка глубины погружения колбы до 160 мм и угла наклона от 20° до 80°
	наличие

	8.6
	Функция ожидания и предупреждение об остаточном тепле при температуре нагревательной ванны выше 50 °C
	наличие

	8.7
	Кнопка режима ожидания останавливает все функции
	наличие

	8.8
	Ручной подъемный механизм
	наличие

	8.9
	Вертикальный комплект стекла G3 XL (позволяет достичь более высоких скоростей испарения благодаря увеличенной поверхности охлаждения 2200 см²)
	наличие

	
	Технические характеристики
	

	8.10
	Диапазон скорости вращения (об/мин), не уже
	10 – 280

	8.11
	Мощность нагрева (Вт), не менее 
	1300

	8.12
	Защита от перегрева при превышении температуры на 5 °C выше заданной с помощью отдельного датчика PT 1000
	          наличие


	8.13
	Максимальный объем испарительной колбы (Л), не менее
	3 л

	8.14
	Индикация скорости вращения и установка температуры бани
	ЖК-дисплей 3,5"

	
	Документы
	

	8.15
	Эксплуатационно-техническая документация  на русском языке
	           наличие

	
	Гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	

	8.16
	Гарантия на оборудование
	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	8.17
	Пусконаладочные работы		
	Наличие



9. Клеточный анализатор в комплекте
1. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не выставочным, не модифицированным, не переделанным, не повреждённым, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). 
2. Оборудование должно выпускаться серийно и быть произведённым не ранее 2022 г.
3. Оборудование должно иметь разъемы, совместимые с электрическими розетками, используемыми в Российской Федерации.
4. Пуско-наладочные работы и обучение пользователей (не менее 2 человек) – специалистом Поставщика.
5. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
	№
	Описание параметра / функции
	Требование к наличию функции или величине параметра

	9
	Клеточный анализатор 
	Наличие, 1 штука

	9.1
	Общее назначение
	должен обеспечивать неинвазивный (без внесения метки) мониторинг динамики влияния эффекторов на клеточные культуры в режиме реального времени

	9.2
	Технические характеристики
	Соответствие указанным ниже

	9.3
	Функциональное назначение
	Система для качественного скрининга и количественной оценки биологической активности эффекторов различной физической, химической и биологической природы на культурах клеток методом неинвазивного контроля состояния клеточных культур в режиме реального времени

	9.4
	Комплектность
	Модуль сбора данных, рабочая станция с предустановленным ПО для получения и обработки результатов

	9.5
	Принцип работы прибора
	Измерение сопротивления при помощи электрода на дне лунок мультилуночного планшета в режиме реального времени

	9.6
	Частота электрических импульсов, подаваемых на дно лунки
	Изменяемая, задаваемая пользователем

	9.7
	Динамический диапазон измерения сопротивления
	Нижняя граница не более 10 Ом, верхняя граница не менее 5000 Ом

	9.8
	Точность измерения сопротивления в диапазоне
	Отклонение не более ± (1% + 1,5 Ом)

	9.9
	Погрешность измерения сопротивления
	не более 0,8%

	9.10
	Система должна позволять проводить следующие типы анализов 
	Адгезия клеток, пролиферация и дифференциация клеток, цитотоксичность эффектора, рецепторный ответ, инвазия и миграция клеток

	9.11
	Детекция не должна требовать введения оптических меток для работы с исследуемыми культурами
	соответствие

	9.12
	Возможность установки системы (модуля анализа) в CO2 инкубаторе
	Наличие, модуль должен быть рекомендован производителем к установке в условиях повышенной температуры (37оС), влажности (90%) и концентрации СО2 (5%)

	9.13
	Формат планшета для установки в прибор (модуль анализа)
	строго 16 лунок в формате 2 х 8

	9.14
	Техническое решение электрода на дне лунки планшета
	Единый электрод в виде напыления, не выступающий над поверхностью лунки

	9.15
	Вместимость модуля для анализа 
	не менее 3 х 16-луночных планшетов

	9.16
	Возможность программирования независимого эксперимента для каждого из установленных планшетов
	наличие

	9.17
	Диаметр дна лунки планшета
	Средний диаметр лунки строго 5,0 мм с отклонением между лунками не более ± 0,075 мм

	9.18
	Расстояние между центрами лунок планшета
	строго 9 мм в соответствии с международным стандартом ANSI/SBS 4-2004

	9.19
	Объем лунки планшета для исследования цитотоксичности
	Средний объем лунки строго 270 мкл, отклонение между лунками не более ± 10 мкл

	9.20
	Величина импеданса, измеряемого в лунке стандартного планшета, заполненной однократным буфером PBS, при 10 кГц
	Средняя величина между лунками не более 17 Ом, отклонение между лунками не более ± 5 Ом

	9.21
	Объем верхней камеры лунки планшета для исследования клеточной миграции
	Средний объем строго 180 мкл, отклонение между лунками не более ± 5 мкл

	9.22
	Величина импеданса, измеряемого в лунке планшета для миграции, заполненной однократным буфером PBS, при 10 кГц
	Средняя величина между лунками не более 24 Ом, отклонение между лунками не более ± 8 Ом

	9.23
	Свойства мембраны, используемой в планшетах для исследования миграции
	из инертного материала (ПЭТ или аналог)
диаметр пор строго 8 мкм

	9.24
	Внешние габариты и вес станция-анализатор для установки рабочих планшетов
	Ш х Г х В (с поднятыми фиксаторами планшетов) не более 25 х 30 х 25 см
вес не более 4,5 кг

	9.25
	Управляющая рабочей станции с предустановленным ПО для анализа результатов
	Наличие. В комплекте
ПО должно обеспечивать % цитолиза, IC50 и KT50

	9.26
	Стартовый комплект для ввода в эксплуатацию, проведения инструктажа пользователей и отработки основных протоколов
	наличие в комплекте


	9.27
	Пуко-наладочные работы и обучение пользователей специалистом Поставщика
	Наличие

	9.28
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию



10. Шкаф биологической безопасности II класса в комплекте
	№ п/п
	Наименование, характеристики, комплектация
	Требование технического задания

	10.
	Шкаф биологической безопасности II класса в комплекте
	

	
	Предназначен для работы с патогенными микроорганизмами и стерильного разведения лекарственных средств. Обеспечивает безопасность персонала, окружающей среды и защиту продукта
	Наличие

	10.1
	Технические характеристики:
	 

	
	Класс безопасности II, тип А2
	Наличие

	
	Материал корпуса сталь толщиной не менее 1.2 мм с эпоксидным покрытием, тип 304
	Наличие

	
	Внутренняя камера и боковые стенки из нержавеющей стали, толщиной 1.5 мм, тип 304
	Наличие

	
	Стенки рабочей зона бесшовные, из единого листа нержавеющей стали
	наличие

	
	Размеры рабочей камеры, ШхГхВ, мм
	Не менее 1200×600×678 

	
	Решетка для забора воздуха по переднему краю
	Наличие

	
	Мотор вентилятора - прямого тока, асинхронного типа
	Наличие

	
	Вертикальный ламинарный поток, полное отсутствие турбулентности
	Наличие

	
	Рециркуляция воздуха: 30% - выбрасывается, 70% - рециркулирует
	Наличие

	
	Скорость входящего воздушного потока
	Не менее 0,53 м/сек

	
	Скорость нисходящего воздушного потока
	Не менее 0,35 м/сек

	
	Микропроцессорный контроль
	Наличие

	
	Панель управления и контроля с ЖК цифровым дисплеем находится в центре фронтальной панели ламинара на уровне глаз
	Наличие

	
	Управление работой ламинара осуществляется сенсорными кнопками
	Наличие

	
	Панель включает следующие сенсорные кнопки вкл и выкл:
· двигателя вентилятора,
· освещения камеры,
· режимов работы,
· аварийной сигнализации
· управления Меню
	Наличие

	
	Отображение на дисплее температуры в рабочей зоне
	Наличие

	
	Отображение на дисплее общего времени использования основного фильтра и оставшегося ресурса фильтра
	Наличие

	
	Защита основных функций паролем
	Наличие

	
	Аудио-визуальный сигнал тревоги при неправильном положении стекла
	Наличие

	
	Аудио-визуальный сигнал тревоги при нарушении скорости входящего воздушного потока
	Наличие

	
	Аудио-визуальный сигнал тревоги при нарушении скорости нисходящего воздушного потока
	Наличие

	
	Аудио-визуальный сигнал тревоги при нарушениях в работе основных узлов
	Наличие

	
	Сенсорная кнопка отключения аудио-сигнала тревоги 
	Наличие

	
	Цифровая индикация скорости входящего и нисходящего воздушных потоков на ЖК дисплее
	Наличие

	
	Программируемый таймер работы УФ-лампы
	Наличие

	
	Автоматический переход работы ламинара на экономичный режим при полном закрытии стекла
	Наличие

	
	Основной фильтр и фильтр на выбросе воздуха - тип ULPA с эффективностью не менее 99.9995% для частиц размером от 0.1 до 0.2 микрон 
	Наличие

	
	Чистота воздуха в камере соответствует классу 100 (ISO5)
	Наличие

	
	Датчик нисходящего воздушного потока рабочей камере 
	Наличие

	
	Металлический диффузор на основном фильтре
	Наличие

	
	Фронтальная стеклянная панель наклонная (под углом 100 к поверхности)
	Наличие

	
	Стекло фронтальной панели – закаленное, безопасное, не мутнеющее
	Наличие

	
	Перемещение переднего стекла - вертикальное скольжение с ручным приводом
	Наличие

	
	Герметичное закрытие рабочей зоны передним стеклом
	Наличие

	
	Одиночные электрические розетки с защитной крышкой в рабочей зоне на боковых панелях
	Не менее 2 шт.

	
	Сервисные отверстия в рабочей зоне
	Не менее 2

	
	Цельная, съемная, с выступающими краями рабочая поверхность из нержавеющей стали
	Наличие

	
	Флуоресцентное освещение освещение рабочей поверхности 
	Наличие

	
	Освещенность, Люкс
	Не менее 1200

	
	УФ-лампа, встроенная в заднюю стенку рабочей камеры
	Наличие

	
	Уровень шума, Дб
	не более 59

	
	Габариты шкафа, ШхГхВ, мм
	1323×771×2255 

	
	Подставка под ламинарный шкаф 
	Наличие

	
	Вес, кг
	Не более 225

	
	Требования к сети: 230В, 50Гц, однофазная
	Наличие

	10.2
	Документы
	

	
	Декларация соответствия 
	Наличие

	
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	
10.3
	Обучение персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	


	
	Проведение пуско-наладочных работ 
	Наличие

	
	Гарантия на оборудование
	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

	
	Сервисная служба в РФ
	Наличие

	10.4
	Дополнительное оборудование 
	

	
	Пипетка восьмиканальная с регулируемым объёмом 0.5 – 10 мкл, модель Eppendorf Research plus G, производство Eppendorf (Германия) 
	1 шт.

	
	Пипетка восьмиканальная с регулируемым объёмом 10 – 100 мкл, модель Eppendorf Research plus G, производство Eppendorf (Германия) – 
	1 шт.

	
	Мешалка магнитная с подогревом C-MAG HS 7, керамическая платформа 18х18 см. 
Технические характеристики	
Максимальный объем перемешивания (по воде), не менее 10 л. 
Потребляемая мощность привода, Вт не более 15 
Производимая мощность привода, Вт не менее 1,5
Диапазон вращающего момента, об/мин	не менее 1500
Материал нагревательной платформы - керамика
Размер нагревательной платформы, мм. не более 180х180
Мощность нагрева, Вт не более 1000
Диапазон нагрева, 0С не менее 500
Разъем для подключения контактного термометра ETS-D5
Наличие Разъема USB и RS232	
Допустимая температура окружающей среды, °C 5 - 40°C при 80% относительной влажности
Размеры (ШxГxВ), мм. не более 220 х 330 х 105
Эл. питание	230 В, 50 Гц
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Потребляемая мощность, Вт. не более 1020
	1 шт.

	
	Миницентрифуга настольная универсальная, модель Eppendorf MiniSpin plus – 
	1 шт.

	
	Подставка карусельная Pipette carousel 2 на шесть пипеток, для Eppendorf Research/plus, Reference/2 
	5 шт.

	
	Термостат твердотельный Dry Block Heater 3, без термоблока, для 3 алюминиевых блоков, IKA
	1 шт.

	
	Термоблок DB 2.1, для конических пробирок 12 х 15 мл, алюминиевый для термостат твердотельного Dry Block Heater
	1 шт.

	
	Термоблок DB 1.2, для конических пробирок типа эппендорф 20 х 1,5 мл, алюминиевый для термостат твердотельного Dry Block Heater
	2 шт.

	
	Микроцентрифуга-вортекс "Micro-spin", модель FV -2400, производство BioSan (Латвия).
Постоянная скорость вращения, об./мин.: 2800. ОЦУ: до 700 x g.
Центрифуга обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком. Центрифуга «открытого типа» (без крышки, для
повышения скорости проведения операций центрифугирования и ресуспензирования) с роторами R-1,5 для 12 x 1,5 мл.  микропробирок и R-0,5/0,2 для 12 x 0,5 мл и 12 x 0,2 мл микропробирок.
Режимы работы: непрерывный и импульсный.
Электроспецификация: ~220 В, 50 Гц, 30 Вт. Габаритные размеры (В x Ш x Г), см: 12,0 x 12,0 x 17,0.
Вес, кг: 1,7. Цвет корпуса: белый.
	1 шт. 



11. Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики в комплекте
	
	Общие требования:
	

	1.1
	Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.»
	1 шт.

	1.2
	Срок поставки оборудования
	

	1.3
	Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию)
	Не менее 12 месяцев

	2
	Документация:
	

	2.1
	Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора
	Наличие

	3
	Основные характеристики:
	

	3.1
	Предназначен для защиты от контаминации ДНК-проб при проведении 
ПЦР-генодиагностики.
Обеспечивает защиту рабочего места от внешнего загрязнения.
Предназначен как для научных исследований, так и для диагностики в практическом здравоохранении и службе Госсанэпиднадзора (генотипирование, диагностика инфекционных заболеваний).
	Соответствие

	3.2
	Размеры корпуса бокса, ШхГхВ,мм                                                                                   
	Не более
1020х550х705

	3.3
	Высота бокса на подставке (без учета опор)  /ШхГхВ/, мм, не более                                       
	Не более
1385

	3.4
	Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм
	Не менее 1015х530х520

	3.5
	Параметры электропитания бокса:
- напряжение, В~
- частота, Гц
	
220-240
50

	3.6
	Мощность, потребляемая боксом (без учета нагрузки на встроенные блоки розеток), Вт, не более
	70

	3.7
	Суммарная максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток, Вт, не более
	1000

	3.8
	Мощность лампы УФ-облучения, Вт не менее
	30

	3.9
	Мощность лампы светодиодного освещения, Вт не менее
	9

	3.10
	Количество ламп светодиодного освещения, шт. не менее
	2

	3.11
	Мощность ламп УФ – рециркулятора, Вт не менее
	30

	3.12
	Масса бокса (нетто), кг, не более
	50

	3.13
	Подставка рамочная
	Наличие

	3.14.
	Масса подставки(нетто), кг, не более
	14

	4
	Комплектация:
	

	4.1
	Лицевое стекло – распашное, материал закаленное стекло, механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами. 
Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы)
	Наличие 

	4.2
	Металлические боковые панели
	Наличие 

	4.3
	Освещение рабочей камеры
	Наличие 

	4.4
	Блок розеток в рабочей камере 
	Наличие 

	4.5
	Столешница из нержавеющей стали
	Наличие 

	4.6
	Блок УФ-облучения выдвижной, расположенный под столешницей.
Не допускается стационарный УФО рабочей камеры.
	Наличие 

	4.7
	Металлическая защита лампы УФ-облучения
	Наличие 

	4.8
	Клавишные выключатели с подсветкой:
- для включения питания бокса;
- для включения освещения
	Наличие 

	4.9
	Установка интервала работы лампы УФ-облучения
	Наличие 

	4.10
	Отображение оставшегося интервала времени работы лампы УФ-облучения
	Наличие 

	4.11
	Учёт наработки лампы УФ-облучения
	Наличие 

	4.12
	Предупреждающий звуковой сигнал об окончании ресурса лампы УФ-облучения
	Наличие

	4.13
	Закрытый УФ-рециркулятор воздуха над рабочей камерой, под верхней крышкой
	Наличие 

	5.
	Система управления боксом:
	

	5.1
	Включение и выключение бокса
	Наличие 

	5.2
	Индикация включения бокса
	Наличие 

	5.3
	Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения
	Наличие 

	5.4
	Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы
	Наличие 

	5.5
	Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения
	Наличие 

	5.6
	Вспомогательный таймер
	Наличие

	
	Пипетка одноканальная с регулируемым объёмом 0,5–10 мкл, модель Eppendorf Research plus G, 
	3 шт. 

	
	Пипетка одноканальная с регулируемым объёмом 10–100 мкл, модель Eppendorf Research plus G
	3 шт. 

	
	Пипетка одноканальная с регулируемым объёмом 20–200 мкл, модель Eppendorf Research plus G,
	3 шт. 

	
	Пипетка одноканальная с регулируемым объёмом 100–1000 мкл, модель Eppendorf Research plus G,
	3 шт.

	
	Цифровой термостат типа «Dry Block» TDB-120 (25-120℃) с алюминиевым блоком А-53 для микропробирок 1,5 мл (32 места) и 0,5 мл (21 место), включая сетевой шнур, Biosan
	1 шт.

	
	Подставка карусельная Pipette carousel 2 на шесть пипеток, для Eppendorf Research/plus, Reference/. Предназначена для использования с пипетками серий Eppendorf Research/Research plus
	4 шт

	
	Микроцентрифуга-вортекс "Micro-spin", модель FV -2400, производство BioSan (Латвия).
Постоянная скорость вращения, об./мин.: 2800. ОЦУ: до 700 x g.
Центрифуга обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком. Центрифуга «открытого типа» (без крышки, для повышения скорости проведения операций центрифугирования и ресуспензирования) с роторами R-1,5 для 12 x 1,5 мл.  микропробирок и R-0,5/0,2 для 12 x 0,5 мл и 12 x 0,2 мл микропробирок.
Режимы работы: непрерывный и импульсный.
Электроспецификация: ~220 В, 50 Гц, 30 Вт. Габаритные размеры (В x Ш x Г), см: 12,0 x 12,0 x 17,0.
Вес, кг: 1,7. 
	1 шт.

	
	Пуско-наладочный работы
	Наличие


12. Гель-документирующая система в комплекте:
1. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не выставочным, не модифицированным, не переделанным, не повреждённым, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). 
2. Оборудование должно выпускаться серийно и быть произведённым не ранее 2022 г.
3. Оборудование должно иметь разъемы, совместимые с электрическими розетками, используемыми в Российской Федерации.
4. Пуско-наладочные работы и обучение пользователей (не менее 2 человек) – специалистом Поставщика.
5. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

	№ п/п
	Описание параметра / функции
	Требование к наличию функции или величине параметра

	12
	Гель-документирующая система в комплекте
	1 шт

	12.1
	Назначение системы
	Мультирежимная детекция электрофоретических гелей и блотов

	12.2
	Доступные методы анализа
	детекция и количественный анализ хемилюминесцентного сигнала, колориметрический анализ в проходящем белом свете, детекция и количественный анализ флуоресценции, в том числе мультиплексной

	12.3
	Детектор сигнала
	Камера типа CCD, встроенная, разрешение не менее 6,05 Мп

	12.4
	Чип CCD-камеры 
	размер не менее 12,49 х 9,99 мм

	12.5
	Оптика
	моторизованная, объектив с апертурой не менее F0,8

	12.6
	Разрешение камеры
	не менее 2688 х 2200 пикселей

	12.7
	Размер пикселя
	не менее 4,54 х 4,54 мкм

	12.8
	Квантовая эффективность
	не менее 75% при 600 нм

	12.9
	Минимальная температура охлаждения камеры
	не выше -30 оС 

	12.10
	Способ охлаждения камеры
	С помощью двухступенчатого термоэлектрического модуля с циркуляцией воздуха 

	12.11
	Установка времени экспозиции
	возможность установки времени в автоматическом и ручном режиме

	12.12
	Возможность установки различного времени экспозиции для различных областей детекции
	наличие

	12.13
	Качество коррекции изображений
	биннинг, выравнивание

	12.14
	Режимы биннинга
	не менее: 1 х 1, 2 х 2, 3 х 3, 4 х 4

	12.15
	Динамический диапазон 
	не менее 16 бит, не менее 65536 оттенков серого

	12.16
	Максимальный размер анализируемой области (размер образца)
	не менее 21 х 26 см

	12.17
	Держатель для фильтров эмиссии
	наличие, моторизованный, не менее чем на 8 позиций

	12.18
	Количество устанавливаемых эпи-источников света помимо белого
	не менее 5 пар эпи-источников помимо белого света

	12.19
	Источники света в комплекте поставки
	Наличие в комплекте поставки не менее следующих:
- Эпи-источник белого (видимого) света
- УФ-трансиллюминатор 302±10 нм
- Эпи-источник красного света (630±10 нм) – 2 шт, установлены справа и слева камеры в симметричной позиции
- Эпи-источник зеленого света (530±10 нм) – 2 шт, установлены справа и слева камеры в симметричной позиции
- Эпи-источник синего света (470±10 нм) - 2 шт, установлены справа и слева камеры в симметричной позиции
Все эпи-источники должны быть предустановлены на заводе - изготовителе

	12.20
	Возможность пост-продажной модернизации иными источниками света
	Наличие возможности модернизации не менее чем следующими источниками:
- Трансиллюминатор синего света
- Эпи-источник УФ-света (365±10 нм)
- Эпи-источник дальнего красного света (660±10 нм)
- Эпи-источник ближнего ИК-света (770±10 нм)

	12.21
	Фильтры эмиссии в комплекте поставки:
	Наличие в комплекте поставки не менее следующих:
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 525±5 нм, ширина полосы пропускания не более 30 нм
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 585±5 нм, ширина полосы пропускания не более 20 нм
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 690±5 нм, ширина полосы пропускания не более 45 нм
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 590±5 нм, ширина полосы пропускания не более 45 нм
Все фильтры эмиссии должны быть предустановлены в держатель на заводе - изготовителе

	12.22
	Возможность пост-продажной модернизации иными фильтрами эмиссии
	Наличие возможности модернизации не менее чем следующими фильтрами:
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 460±5 нм, ширина полосы пропускания не более 30 нм
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 715±5 нм, ширина полосы пропускания не более 30 нм
- фильтр эмиссии полосный, максимум пропускания 810±5 нм, ширина полосы пропускания не более 40 нм

	12.23
	Возможность создания комбинированного изображения
	Наличие, комбинирование хемилюминесценции и изображения в видимом свете, флуоресценции и изображения в видимом свете, мультиплексного флуоресцентного изображения максимально не менее чем по трем каналам

	12.24
	Встроенный процессор 
	наличие, с функционалом, достаточным для управления системой

	12.25
	Сенсорный дисплей
	наличие, диагональ не менее 10”, с функционалом, достаточным для управления системой

	12.26
	Возможность полноценного функционирования системы в автономном режиме, без подключения к ПК
	наличие

	12.27
	Программное обеспечение внешнее для сохранения, отображения и анализа данных 
	Наличие в комплекте поставки

	12.28
	Рабочая станция на базе ПК
	наличие в комплекте поставки

	12.29
	Функции программного обеспечения, не менее
	Перенос результатов сканирования на компьютер в цифровой форме, автоматическое распознавание треков, полос и вычитание фона, определение молекулярных весов, изоэлектрических точек, представление данных в виде таблиц или в графической форме, экспорт данных в Excel или другие приложения Windows, создание собственной библиотеки стандартов

	12.30
	Интерфейс
	USB не ниже 3.0 – наличие

	12.31
	Габариты (Ш х Г х В, мм) / Вес (кг)
	не более 450 х 400 х 800 мм / 50 кг

	12.32
	Требования к электропитанию
	совместимость со стандартной евророзеткой, 220-240 В, 50 Гц



