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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лабораторного оборудования
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита) 

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки лабораторного оборудования (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:
1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2022 года;
1.2.2 Тару, упаковку Товара;
1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;
1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;
1.2.5. Пусконаладочные работы; 
1.2.6. Инструктаж сотрудников Заказчика;
1.2.7. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением пусконаладочных работ; выполнением инструктажа сотрудников Заказчика.
1.2.8. Исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 17 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).
1.4. Срок поставки Товара: не более 240 (Двухсот сорока) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Срок поставки Товара включает в себя, в том числе: пусконаладочные работы, инструктаж сотрудников Заказчика.
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; пусконаладочные работы; инструктаж сотрудников Заказчика; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
 2. Требования к Товару:
2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание Товара*
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Система оптической визуализации люминесценции и флуоресценции в биологических образцах
		Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Общие требования

	Область применения
	Визуализация биораспределения флуоресценции и биолюминесценции в лабораторных животных in vivo

	Состав и особенности оборудования

	Состав оборудования
	1. Блок для работы с лабораторными животными in vivo. 
2. Подогреваемый столик.
3. ХY столик.
4. Управляющий компьютер.
5. Инверторный стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания со стабилизацией напряжения.

	Функциональные возможности системы
	Система должна выполнять следующие функции:
- детекция флуоресценции и биолюминесценции в лабораторных животных;
- должна иметь в рабочем объеме встроенный тепловизор, позволяющий наблюдать в реальном времени положение лабораторных животных в процессе регистрации люминесцентных сигналов;
- Должна иметь в рабочем объеме встроенные разъемы 220В и USB для возможности подключения стороннего лабораторного оборудования
- Должна иметь систему подстройки равномерности освещения под высоту столика 
- Система должна иметь быстросменные светодиодные осветители
- Система должна быть совместима с различными камерами производителей Andor, Photometrics, Hamamatsu.
- Система должна иметь открытое программное обеспечение, которое может быть бесплатно установлено на любое количество компьютеров, а также имеет открытый исходный код для возможности модификации и расширения программного обеспечения;

	Требования к техническим параметрам

	Блок для работы с лабораторными животными in vivo – 1 штука

	Основные характеристики 
	- блок должен иметь светонепроницаемый корпус для работы с лабораторными животными
- блок должен иметь максимальное поле зрения не менее 25*25 см
- блок должен иметь порты для подключения газовой анестезии
- блок должен обеспечивать возможность работы с планшетами, гелями, блотами и чашками Петри in vitro; 
- блок должен иметь возможность одновременной установки в колесо фильтров эмиссии не менее 40 фильтров.
- внутренние размеры темной камеры для проведения экспериментов должны быть не менее 55 см х 38 см х 50 см (Ш х Г х В)

	Состав блока для работы с лабораторными животными in vivo
	1. Источник света для возбуждения флуоресценции – не менее 16 быстросъемных одновременно расположенных внутри темной камеры светодиодных осветителей со встроенными светофильтрами возбуждения.
2. Колесо светофильтров эмиссии с количеством позиций не менее 40 штук с установленными светофильтрами эмиссии не менее 40 штук.
3. Источник света для получения фотографии животного в светлом поле – 1 штука.

	Характеристики ПЗС камеры, рекомендуемой для установки на блок
	- тип охлаждения ПЗС камеры: термоэлектрическое охлаждение (Пельтье);
- размер матрицы ПЗС камеры: диагональ не менее 16 мм, не более 23 мм;
- количество пикселей матрицы ПЗС камеры: не менее 512 х 512;
- квантовая эффективность матрицы пикселей ПЗС камеры в диапазоне длин волн 570-600 нм: не менее 55%;
- квантовая эффективность матрицы пикселей ПЗС камеры в диапазоне длин волн 400-700 нм: не менее 30%;
- шум считывания матрицы ПЗС камеры при биннинге 1,2,4: не более 5 электронов;
- шум считывания матрицы CCD камеры при биннинге 8,16: не более 10 электронов;
- темновой ток матрицы ПЗС камеры: не более 1 х 10-3 электронов/сек/пиксель;
- разрядность аналого-цифрового преобразования CCD камеры: не менее 14 бит;

	Характеристики источников света для возбуждения флуоресценции
	- тип источника: быстросменный светодиодный осветитель;
- мощность светодиода, устанавливаемого в осветитель должна быть не менее 30Вт;
- В каждый осветитель должен быть встроен светофильтр.
- В комплект осветителей, одновременно устанавливаемый на прибор должны входить 4 группы осветителей по 4 осветителя в группе
- Осветители группы №1 должны лежать в синей области спектра и быть настроенными на возбуждение флуоресценина (центральная длина волны 450-500 нм).
- Осветители группы №2 должны лежать в зеленой области спектра (Центральная длина волны 520-550 нм) и быть настроенными на возбуждение красителя CY3.
- Осветители группы №3 должны лежать в красной области спектра (Центральная длина волны 610-660 нм) и быть настроенными на возбуждение красителя CY5.
- Осветители группы №4 должны лежать в ближней инфракрасной области спектра (Центральная длина волны 720-760 нм) и быть настроенными на возбуждение красителя CY7.

	Характеристики фильтров эмиссии
	В колесо фильтров прибора должен быть установлен комплект из 40 светофильтров эмиссии, покрывающих диапазон длин волн 400-800 нм

	Характеристики платформы для размещения лабораторных животных
	- платформа для размещения лабораторных животных должна располагаться в светонепроницаемом корпусе прибора; 
- платформа для размещения лабораторных животных должна выдерживать вес до 25 кг;
- платформа для размещения лабораторных животных должна быть совместима с подогреваемым столиком, позволяющим держать температуру 36-38 градусов по Цельсию.
- платформа для размещения лабораторных животных должна вмещать не менее 10 мышей.

	Характеристики источника света для получения референсного фотографического изображения животного
	- источник света должен обеспечивать получение фотографического изображения животного в белом свете.

	Подогреваемый столик – 1 штука

	Основные характеристики подогреваемого столика
	- Подогреваемый столик должен обеспечивать поддержание температуры лабораторных животных путем нагрева поверхности для размещения животных и поддержания ее температуры в пределах 36-38 градусов
- Габариты подогреваемого столика должны позволять его установку в рабочий объем темной камеры прибора
- Подогреваемый столик должен иметь интерфейс подключения к находящемуся внутри темной камеры разъему питания

	XY столик – 1 штука

	Основные характеристики XY столика
	- XY столик должен обеспечивать позиционирование лабораторного животного в горизонтальной плоскости
- Габариты XY столика должны позволять его установку в рабочий объем темной камеры прибора
- XY столик должен иметь интерфейс подключения к находящемуся внутри темной камеры разъему питания и разъему USB для возможности управления положением животного из программного обеспечения 

	Программное обеспечение

	Общие функциональные характеристики и требования к программному обеспечению
	- программное обеспечение должно обеспечивать автоматизированное управление блоком для работы с лабораторными животными in vivo;
- обеспечивать автоматизированный сбор данных;
- программное обеспечение не должно являться составной частью оборудования;
- программное обеспечение должно позволять пользователю установку на неограниченное количество компьютеров для возможности обработки данных
- программное обеспечение должно иметь открытый исходный код для возможности его редактирования и совершенствования в РФ
- Должно быть совместимо с различными камерами производителей Andor, Photometrics, Hamamatsu.

	Пакет программного обеспечения для детекции и локализации сигналов флуоресценции и биолюминесценции в лабораторных животных in vivo
	Программное обеспечение должно иметь следующие функции: 
- функции управления высотой столика; угла наклона осветителей для компенсации изменения паттерна освещения при изменении высоты столика; параметрами съемки люминесцентных и флуоресцентных сигналов (экспозиция камеры, биннинг); выбором длин волн осветителей, используемых при съемке флуоресценции.
-функцию регистрации и анализа биолюминесцентных и флуоресцентных изображений;
- функцию измерения яркости флуоресцентных и люминесцентных сигналов на полученных фотографиях;
- функцию совмещения флуоресцентных (люминесцентных) сигналов с фотографией исследуемого объекта, полученной в режиме светлого поля;
- Функцию измерения кинетики флуоресценции или люминесценции в исследуемых образцах с возможностью экспорта полученных данных в Microsoft Excel
- возможность выбора и установки «области интереса» в ручном режиме;

	Характеристики компьютера – 1 штука

	Процессор
	Не ниже core i5 или эквивалент.

	Операционная система
	Предустановленная лицензионная ОС Windows 10 или эквивалент.

	Объём памяти
	Компьютер должен иметь жесткий диск с объемом памяти не менее 1 ТB, оперативную память не менее 16 GB, встроенный USB свободный порт – 3 штуки.

	Монитор 1
	Жидкокристаллический монитор технологии LED или LCD или эквивалент, размером экрана не менее 24”.

	Монитор 2
	Жидкокристаллический монитор технологии LED или LCD или эквивалент, размером экрана не менее 24”,
или установленный на приборе сенсорный монитор диагональю не менее 12” и разрешением не менее FHD.

	Дополнительные требования

	Требования к качеству товара
	Качество товара должно соответствовать технической документации изготовителя и сопровождаться при поставке «декларацией о соответствии» или «сертификатом», удостоверяющим качество товара от производителя оборудования. Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 



	Комплект
	1


* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
3. Условия поставки.
3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.
3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.
3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия (в случае если данная продукция подлежит обязательной сертификации), иные документы, предусмотренные Техническим заданием.
3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 24 (Двадцать четыре) месяца, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем (в отношении Товара). Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения пусконаладочных работ (по форме согласно Приложения № 3 Договора). В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.
