Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку лабораторного оборудования
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»
(Институт полиомиелита)

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки лабораторного оборудования (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:
1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2022 года;
1.2.2 Тару, упаковку Товара;
1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;
1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;
1.2.5. Монтаж и пусконаладочные работы; 
1.2.6. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением монтажа и пусконаладочных работ.
1.2.7. Исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 17 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).
1.4. Срок поставки Товара: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Срок поставки Товара включает в себя, в том числе: монтаж и пусконаладочные работы.
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж и пусконаладочные работы; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
 2. Требования к Товару:
2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание Товара*
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Микроскоп сканирующий для лабораторных исследований
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Увеличительный инструмент, имеющий конструкцию стандартного микроскопа [объект рассматривают сверху через окуляр(ы)] и применяемый для увеличения и изучения образцов и мелких объектов с помощью проходящего видимого света. Он широко используется в лабораториях и при проведении исследований, а также в медицинских учреждениях, когда существует необходимость такого увеличения. Изделие состоит из стойки, на которой крепятся основные детали инструмента, корпуса окуляра, в котором закреплены линзы, револьверного устройства для крепления объективов, предметного столика, конденсора для фокусировки света на образце, источника света (например, вольфрамовый (W), галогеновый) и коллектора.
	Соответствие

	Количество сканирующих блоков в комплекте поставки
	не менее 1 шт.

	Максимальное количество препаратов при одновременной загрузке в сканирующий блок(-и) комплекта поставки
	не менее 400 ш

	Сканирующий блок обеспечивает автоматическую подачу и сканирование каждого препарата с получением изображения заданного качества, сохраняемого в цифровом архиве
	соответствие

	Сканирующий блок выполнен в виде специализированного прибора, включающего сканирующий модуль, подающую систему для стекол, сканирующий сенсор, заключенные в одном едином заводском корпусе
	соответствие

	Применяемый метод исследования
	светлое поле

	Принцип получения изображений
	Линейное

	Автоматический загрузчик 
	наличие

	Количество кассет, которые можно одновременно загрузить в автозагрузчик без вращения карусели или открытия/закрытия дверцы
	Не менее 2 шт.

	Сканирование всего препарата на предметном стекле и области интереса
	наличие

	Автоматическое определение области на стекле, в которой расположена ткань
	наличие

	Осветительная система, обеспечивающая равномерное освещение плоскости предмета
	наличие

	Источник проходящего света
	светодиод

	Фокусировка в автоматическом и ручном режимах
	наличие

	Модуль расширенного фокуса для возможности сканирования нескольких фокальных плоскостей с последующим их отображением в одном изображении
	наличие

	Сканирование предметных стекол с размерами 26 × 76 × 1.1 мм
	наличие

	Время сканирования области препарата размером 15 × 15 мм с момента загрузки препарата до момента получения изображения на экране монитора при увеличении 20х
	не более 60 с

	Апохроматический объектив с увеличением 20х
	наличие

	Числовая апертура объектива
	не менее 0,75

	Сканирование с увеличением 20х
	наличие

	Сканирование с увеличением 40х
	наличие

	Компрессия изображения в формате JPG2000, JPG
	наличие

	Формат получаемого изображения для анализа специалиста
	SVS или MRXS

	Хранение изображения одного отсканированного слайда в одном файле
	наличие

	Распознавание 1D и 2D баркодов на этикетках стекол
	наличие

	Просмотр и сохранения маркировки препарата
	наличие

	Нанесения заметок и комментариев к определенным участкам препарата
	наличие

	Синхронный просмотр нескольких серийных изображений в одном окне, для сравнения зоны интереса
	наличие

	Измерение расстояний и площадей объектов на отсканированном изображении 
	наличие

	Управляющий компьютер 
	наличие

	Управляющий компьютер обеспечивает управление сканирующим блоком и работу функционального обеспечения для просмотра и оценки полученных изображений
	наличие

	Объем дискового пространства 
	Не менее 1 Тб

	Объем оперативной памяти
	Не менее 8 Гб

	Частота процессора 
	Не менее 3.6 ГГц

	Монитор с диагональю
	Не менее 23.6 дюйм

	Операционная система 
	наличие

	Разрядность операционной системы
	Не менее 64 бит

	Клавиатура
	наличие

	Мышь
	наличие

	Размеры сканирующего блока:
	

	Ширина
	не более 680 мм

	Глубина
	не более 690 мм

	Высота
	не более 597 мм

	Масса сканирующего блока
	не более 58,5 кг

	Документы:
	

	Регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения
	Наличие
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* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
3. Условия поставки.
3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.
3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.
3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия (в случае если данная продукция подлежит обязательной сертификации), иные документы, предусмотренные Техническим заданием.
3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем (в отношении Товара). Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения монтажа, акта выполнения пусконаладочных работ (по формам согласно Приложения № 3 Договора). В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.
