Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторного оборудования

для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»

(Институт полиомиелита)

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки лабораторного оборудования (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2020 года;

1.2.2 Тару, упаковку Товара;

1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;

1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;

1.2.5. Монтаж и пусконаладочные работы Товара;

1.2.6. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением монтажа и пусконаладочных работ Товара;

1.2.7. Исполнение гарантийных обязательств.

1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 17 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита).

1.4. Срок поставки Товара: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж и пусконаладочные работы Товара; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2. Требования к Товару:

2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблицах №№ 1-5 настоящего Технического задания.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание Товара* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуально вентилируемые клетки: |  |  |  |
| 1. | Система индивидуально вентилируемых клеток для мышей | Описание и технические характеристики; Требование технического задания. Назначение; Система должна позволять содержать лабораторных животных в условиях контролируемой среды. Тип функционирования; Положительное и отрицательное давление. Возможность переключения режима работы положительного или отрицательного давления пользователем; Наличие. Диапазон перепада давления, на уровне «микроизолятор» - «окружающая среда», Па; Положительное не менее +20…+50 Отрицательное давление не менее -10…-50. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм; Не более 499х511х1835. Материал корпуса; Сталь с порошковым покрытием. Боковые сервисные панели; Наличие, 2 шт., сдвижного типа. Внешний диаметр воздуховодов (приточного, отработанного и выпускного воздуха), мм; Не менее 85. Максимальный уровень шума, дБ; Не более 50. Класс предварительного фильтра приточного воздуха; G4. Размер предварительного фильтра приточного воздуха, мм; Не менее 220x270х25. Класс предварительного фильтра отработанного воздуха; G4. Размер предварительного фильтра отработанного воздуха; Не менее 305x305х45. Тип фильтра приточного и отработанного воздуха; HEPA. Класс фильтра приточного и отработанного воздуха; H13. Размер HEPA-фильтр приточного и отработанного воздуха, мм; Не менее 305х305х66. Шланг приточного, отработанного и выпускного воздуха; Гибкий, автоклавируемый. Внутренний диаметр шланга приточного, отработанного и выпускного воздуха, мм; 90. Панель управления; Сенсорный цветной экран с подсветкой емкостного типа. Резервный встроенный аккумулятор; Наличие, работа системы в автономном режиме не менее 3 часов. Система SMS оповещения; Опционально. Тип подсветки экрана; Светодиодная подсветка. Язык интерфейса; Русский, Английский. Диагональ экрана, дюймов; Не менее 12. Отображение на панели управления следующих параметров; Температура, влажность, расход воздуха, кратность воздухообмена, тип установленного давления, отображение даты и времени. Защита от несанкционированного доступа; Наличие, пароль пользователя, сервисный пароль. Возможность пользовательской установки типа клетки и стеллажа; Установка габаритного размера клеток, количества стеллажей, количества клеток на стеллаже. Аварийная сигнализация; При нарушении заданного диапазона температуры и влажности, кратности воздухообмена, перепада давления. Пользовательская настройка уведомлений; Наличие. Возможность установки таймера времени до смены подстила, поилок, кормления; Наличие. Датчик разницы давлений приточного и отработанного воздуха; Наличие. Интерфейс; USB. Сохранение измеряемых параметров на внешний носитель; С помощью интерфейса USB. Возможность подключения к внешней системе вентиляции; Наличие. Датчик скорости потока, шт.; Наличие, не менее 2. Диапазон измерений датчика скорости потока, м/с; Не менее 0-10. Возможность мониторинга объема потока; Наличие, с помощью панели управления. Датчик температуры; Наличие. Диапазон измерения датчика температуры, °C; Не менее 0-50. Погрешность датчика измерения температуры, °C; ± 0,3 при 20 °C. Датчик относительной влажности; Наличие. Диапазон измерений датчика относительной влажности, %; Не менее 0-100. Погрешность датчика измерения влажности, %; ± 3 при 20°C. Поворотные колесики; Наличие, 4 шт., 2 шт. из них с фиксаторами. Время выхода на рабочий режим, мин; Не более 20. Тип замены фильтра отработанного воздуха; Безконтактный с окружающей средой. Электроподключение; 230 В, 50 Гц. Совместимость с разными комбинациями клеток и типов стеллажей; Наличие. Стеллаж для клеток; 2 шт.. Назначение; Размещение клеток для содержания лабораторных животных. Исполнение; Нержавеющая сталь. Количество рядов; Не менее 5. Вместимость клеток на ряд; Не менее 5. Вместимость клеток на стеллаж, шт.; Не менее 25. Габаритные размеры стеллажа (ШхГхВ), мм; Не более 1400х600х1750. Поворотные колесики, шт.; Не менее 4. Разделенные воздуховоды для приточного и отработанного воздуха; Наличие. Совместимость с клетками для содержания лабораторных животных; Наличие. Материал клеток; Полисульфон. Размер клеток (ДхШхВ), мм; Не менее 420х240х240. Количество клеток, шт.; Не менее 50. Поилка, шт.; Не менее 50. Материал исполнения поилки; Полисульфон. Объем поилки, мл; Не менее 250. Силиконовое уплотнение поилки; Наличие. Носик для питья; Не менее 50. Материал исполнения носика для питья; Нержавеющая сталь. Расположение поилки; Наружное. Колпак для клетки; Наличие, с фиксаторами. Материал исполнения колпака для клетки; Полисульфон. | Шт. | 1 |

Таблица № 2

| 2. | Система индивидуально вентилируемых клеток для грызунов | Описание и технические характеристики; Требование технического задания. Назначение; Система должна позволять содержать лабораторных животных в условиях контролируемой среды. Тип функционирования; Положительное и отрицательное давление. Возможность переключения режима работы положительного или отрицательного давления пользователем; Наличие. Диапазон перепада давления, на уровне «микроизолятор» - «окружающая среда», Па; Положительное не менее +20…+50 Отрицательное давление не менее -10…-50. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм; Не более 499х511х1835. Материал корпуса; Сталь с порошковым покрытием. Боковые сервисные панели; Наличие, 2 шт., сдвижного типа. Внешний диаметр воздуховодов (приточного, отработанного и выпускного воздуха), мм; Не менее 85. Максимальный уровень шума, дБ; Не более 50. Класс предварительного фильтра приточного воздуха; G4. Размер предварительного фильтра приточного воздуха, мм; Не менее 220x270х25. Класс предварительного фильтра отработанного воздуха; G4. Размер предварительного фильтра отработанного воздуха; Не менее 305x305х45. Тип фильтра приточного и отработанного воздуха; HEPA. Класс фильтра приточного и отработанного воздуха; H13. Размер HEPA-фильтр приточного и отработанного воздуха, мм; Не менее 305х305х66. Шланг приточного, отработанного и выпускного воздуха; Гибкий, автоклавируемый. Внутренний диаметр шланга приточного, отработанного и выпускного воздуха, мм; 90. Панель управления; Сенсорный цветной экран с подсветкой емкостного типа. Резервный встроенный аккумулятор; Наличие, работа системы в автономном режиме не менее 2 часов. Система SMS оповещения; Опционально. Тип подсветки экрана; Светодиодная подсветка. Язык интерфейса; Русский, Английский. Диагональ экрана, дюймов; Не менее 12. Отображение на панели управления следующих параметров; Температура, влажность, расход воздуха, кратность воздухообмена, тип установленного давления, отображение даты и времени. Защита от несанкционированного доступа; Наличие, пароль пользователя, сервисный пароль. Возможность пользовательской установки типа клетки и стеллажа; Установка габаритного размера клеток, количества стеллажей, количества клеток на стеллаже. Аварийная сигнализация; При нарушении заданного диапазона температуры и влажности, кратности воздухообмена, перепада давления. Пользовательская настройка уведомлений; Наличие. Возможность установки таймера времени до смены подстила, поилок, кормления; Наличие. Датчик разницы давлений приточного и отработанного воздуха; Наличие. Интерфейс; USB. Сохранение измеряемых параметров на внешний носитель; С помощью интерфейса USB. Возможность подключения к внешней системе вентиляции; Наличие. Датчик скорости потока, шт.; Наличие, не менее 2. Диапазон измерений датчика скорости потока, м/с; Не менее 0-10. Возможность мониторинга объема потока; Наличие, с помощью панели управления. Датчик температуры; Наличие. Диапазон измерения датчика температуры, °C; Не менее 0-50. Погрешность датчика измерения температуры, °C; ± 0,3 при 20 °C. Датчик относительной влажности; Наличие. Диапазон измерений датчика относительной влажности, %; Не менее 0-100. Погрешность датчика измерения влажности, %; ± 3 при 20°C. Поворотные колесики; Наличие, 4 шт., 2 шт. из них с фиксаторами. Время выхода на рабочий режим, мин; Не более 20. Тип замены фильтра отработанного воздуха; Безконтактный с окружающей средой. Электроподключение; 230 В, 50 Гц. Совместимость с разными комбинациями клеток и типов стеллажей; Наличие. Стеллаж для клеток; 1 шт.. Назначение; Размещение клеток для содержания лабораторных животных. Исполнение; Нержавеющая сталь. Количество рядов; Не менее 5. Вместимость клеток на ряд; Не менее 4. Вместимость клеток на стеллаж, шт.; Не менее 20. Габаритные размеры стеллажа (ШхГхВ), мм; Не более 2020х600х1910. Поворотные колесики, шт.; Не менее 4. Разделенные воздуховоды для приточного и отработанного воздуха; Наличие. Совместимость с клетками для содержания лабораторных животных; Наличие. Материал клеток; Полисульфон. Размер клеток (ДхШхВ), мм; Не менее 470х310х260. Количество клеток, шт.; Не менее 30. Поилка, шт.; Не менее 30. Материал исполнения поилки; Полисульфон. Объем поилки, мл; Не менее 500. Силиконовое уплотнение поилки; Наличие. Носик для питья; Не менее 20. Материал исполнения носика для питья; Нержавеющая сталь. Расположение поилки; Наружное. Колпак для клетки; Наличие, с фиксаторами. Материал исполнения колпака для клетки; Полисульфон. | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 3

| 3. | Ламинарная станция для ухода за животными и чистки клеток | Описание и технические характеристики; Требование технического задания. Назначение; Ламинарная станция должна позволять проводить смену и очистку клеток в условиях контролируемой среды Должна позволять проводить работу с клетками разных типоразмеров. Внешние размеры (ШхГхВ), мм; 1190х760х1820(±20). Размеры рабочей зоны (ШхГ), мм,; не менее 1000х750. Скорость нисходящего потока, м/с; Не менее 0,25, не более 0,45. Система фильтрации; Фильтр на основе складчатого стекловолокна (эффективность не менее 99,999%). Уровень шума; Не более 65 дБ. Должен быть предусмотрен двухсторонний доступ к рабочей зоне, для одновременной работы двух операторов напротив друг друга; Наличие. Цикл предварительной очистки; Наличие. Микропроцессорный контроль параметров работы; Наличие. Материал изготовления защитных панелей оператора; Прозрачный поликарбонат. Регулируемая высота рабочей поверхности; Наличие. Регулируемый подъемник рабочей поверхности; Наличие. Функция запоминания высоты подъёма рабочей поверхности; Наличие. Высота подъёма рабочей поверхности, мм; Не менее 200. Светодиодный дисплей; Наличие. Материал рабочей поверхности; Нержавеющая сталь. Внешние исполнение корпуса; Нержавеющая сталь. Материал исполнения купола; Нержавеющая сталь. Встроенная в рабочую зону лампа освещения; Наличие. Электропитание; 230В, 50 Гц. Мобильное исполнение станции; Наличие, на колесах (не менее 2 со стопорами). Боковая ручка для перемещения; Наличие. | 1 Шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица № 4

| 4 | Открытый передвижной ламинар | Описание и технические характеристики; Требование технического задания. Назначение; Ламинарная станция должна позволять проводить смену подстила в условиях контролируемой среды Должна позволять проводить работу с клетками разных типоразмеров. Внешние размеры (ШхГхВ), мм; 1210х700х1890 (±20). Давление в рабочей зоне; Отрицательное. Поток воздуха; Вертикальный. Скорость восходящего потока, м/с; не менее 0,35 м/с. Эффективность предварительного фильтра, %; Не менее 85. Основной фильтр; На основе складчатого стекловолокна. Эффективность основного фильтра, %; Не менее 99,999. Цикл предварительной очистки; Наличие. Микропроцессорный контроль параметров работы; Отображение параметров на дисплее. Система безопасности; Наличие. Визуальная сигнализация; Наличие. Светодиодный дисплей; Наличие. Защитный экран; Наличие, возможность поднятия для загрузки клеток. Материал изготовления экрана; Прозрачный акрил. Рабочая поверхность; Цельная, из нержавеющей стали. Доступ в рабочую зону (высота), мм; Не менее 200. Материал рабочей поверхности; Нержавеющая сталь. Материал корпуса отсека сбора подстила; Нержавеющая сталь. Защитные дверцы отсека сбора подстила; Наличие, 2 шт., распашные. Встроенный в рабочую зону отсек для сбора подстила; Наличие. Вместимость встроенного контейнера для отходов, л; Не менее 60. Электропитание; 220В, 50 Гц. Мобильное исполнение станции; Наличие. Колеса; Наличие, не менее 4 колес, не менее 2 колес со стопорами. Боковые ручки для перемещения; Наличие, из нержавеющей стали. | 1 Шт. |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица № 5

| 5. | Горизонтальный паровой стерилизатор | Описание и технические характеристики; Требование технического задания. Дверцы (характеристика является обязательной для применения); Слайдовая вертикально скользящая. Источник насыщенного водяного пара; Встроенный. Объем камеры, л; Не менее 430. Протоколирование процесса стерилизации; Встроенное устройство. Протоколирование процесса стерилизации; Передача данных на внешний носитель. Тип; Проходное исполнение, двухдверный. Система удаления воздуха из камеры, работающая на принципе фракционного превакуумирования; Соответствие. Материал камеры; Нержавеющая сталь марки 03Х17Н14М3 или эквивалент. Материал рубашки камеры; Нержавеющая сталь марки 03Х17Н14М3 или эквивалент. Материал корпуса; Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 или эквивалент. Материал парогенератора; Нержавеющая сталь марки 03Х17Н14М3 или эквивалент. Загрузочная вместимость, стерилизационных единиц (модулей); не менее 6. Габаритные размеры стерилизационной камеры (ШхГхВ), мм; не менее 635x1000x655. Внешние габаритные размеры (ШхГхВ), мм; не более 1140x1410x1970. Цветной русифицированный ЖК дисплей; Наличие. Диагональ дисплея со стороны загрузки, дюйм; не менее 5. Электрическое подключение, В/Гц; 380±10%/50. Максимальная потребляемая мощность, кВт; не более 45. Встроенный парогенератор; Наличие. Автоматическое уплотнение прокладки двери при помощи пара; Наличие. Система самодиагностики; Наличие. HEPA-фильтр на входе воздуха в камеру; Наличие. Эффективность HEPA-фильтра; Не менее 99,5% для частиц размером 0,3 мкм. Количество предустановленных программ стерилизации; Не менее 7. Возможность создания дополнительных программ стерилизации; Наличие, не менее 50. Настройка температуры стерилизации в диапазоне, ˚С; Не уже 121 - 136. Настройка времени стерилизационной выдержки в диапазоне, мин.; Не уже 1 - 60. Настройка времени сушки в диапазоне, мин.; Не уже 1 – 60. Тестовые программы; Не менее 2. Возможность графической записи параметров цикла; Наличие. Встроенный принтер; Наличие. Возможность передачи данных на внешние носители; Наличие. Функция блокировки двери во время работы; Наличие. Меню, защищенное паролем; Наличие. Звуковая и визуальная система тревоги; Наличие. Защитное устройство от превышения давления в стерилизационной камере; Наличие. Комплект поставки. Тележка транспортировочная для загрузки в аппарат; Не менее 2 шт.. Водоумягчитель; Наличие. Компрессор медицинский воздушный для обеспечения стерилизатора необходимым количеством сжатого воздуха; Наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора; Наличие. | 1 Комплект |
| --- | --- | --- | --- |

* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

3. Условия поставки.

3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.

3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.

3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия (в случае если данная продукция подлежит обязательной сертификации), иные документы, предусмотренные Техническим заданием.

3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем (в отношении Товара). Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения монтажа Товара; акта выполнения пусконаладочных работ Товара. В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.