Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

Техническое задание
на поставку комплекта гистологического оборудования 
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита) 
1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки комплекта гистологического оборудования (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:
1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2020 года;
1.2.2 Тару, упаковку Товара;
1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;
1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;
1.2.5. Монтаж и пусконаладочные работы Товара;  
1.2.6. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением монтажа и пусконаладочных работ Товара;
1.2.7. Исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 17 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита). Поставка Товара осуществляется единой партией.
1.4. Срок поставки Товара: не более 120 (Ста двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж и пусконаладочные работы Товара; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2. Требования к Товару:
2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание Товара*
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Гистологический комплект в составе:

	1.
	Автомат для проводки материала процессорного типа (система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая)
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Возможность заключения образцов под покровное стекло/жидкое покровное стекло
	нет

	Количество программ обработки, единиц
	≥ 1  и  ≤ 50

	Конфигурация аппарата
	линейная

	Максимальная единовременная загрузка
	≥ 5  и  ≤ 440

	Максимальная производительность, препаратов/час
	≥ 50  и  ≤ 420

	Обрабатываемый материал
	Гистологические образцы

	Тип аппарата
	Напольный

	Форма загрузки
	Гистологические кассеты

	Назначение оборудование автоматическая и стандартизованная обработка тканей (гистологическая проводка), включая выполнение следующих лабораторных операций: фиксация, дегидратация, инфильтрация в парафине образцов гистологических тканей
	Наличие

	Максимальное количество одновременно обрабатываемых кассет, шт.
	Не менее 300

	Доступные способы обработки тканей в зависимости от создаваемого давления: в вакууме
	Наличие

	Одновременная загрузка разных типов тканей
	Наличие

	Возможность частичной загрузки процессора
	Наличие

	Работа гистопроцессора в дневном, ночном (в отсутствие персонала лаборатории) режиме и режиме отложенного старта без потери качества обработки материала, в соответствии с выполняемыми функциями
	Наличие

	Количество реторт для загрузки материала в гистологических кассетах, штук
	не менее 1

	Объем реторты для обработки образцов, л
	не менее 4,8

	Материал дна и стенок реторты для обработки образцов - металл
	Наличие

	Встроенная магнитная мешалка для равномерного перемешивания реагентов и равномерного распределения температуры
	Наличие

	Датчики уровня жидкости во всех ретортах
	Наличие

	Нагреваемая крышка реторты для парафина для предотвращения налипания парафина
	Наличие

	Единый отсек в нижней части прибора для расположения контейнеров для всех реагентов с возможностью непосредственного доступа оператора к каждому контейнеру
	Наличие

	Общее количество контейнеров для реагентов, шт. 
	Не менее 9

	Объем каждого контейнера, л 
	Не менее 5

	Установка расписания запуска и окончания протоколов обработки
	Наличие

	Отсроченный запуск любого протокола
	Наличие

	Количество автоматических протоколов очистки парафина для многократного использования в памяти прибора, шт.
	Не менее 1

	Регулировка времени независимо для каждого этапа проводки
	Наличие

	Диапазон регулировки времени, от 0 до 99 ч 59 минут
	Наличие

	Регулировка температуры реагентов независимо для каждого этапа проводки
	Наличие

	Диапазон регулировки температуры реагентов, гр. С:
	

	Нижняя граница диапазона
	Не выше 35°C

	Верхняя граница диапазона
	Не ниже 65 °C

	Регулировка температуры парафина независимо на каждом этапе инфильтрации
	Наличие

	Диапазон регулировки температуры парафина, гр.С:
	

	Верхняя граница диапазона
	не ниже 65 °C

	Количество наименований в памяти для названий реагентов, шт.
	не менее 100

	Система автоматической ротации реагентов
	Наличие

	Цветной сенсорный монитор для управления всеми параметрами прибора без использования клавиатуры
	Наличие

	Устойчивая к действию любых используемых в гистологической лаборатории реактивов поверхность монитора
	Наличие

	Меню избранных программ для быстрого запуска наиболее часто используемых протоколов
	Наличие

	Система фильтрации для очистки воздуха от паров реагентов, состоящая из угольного фильтра
	Наличие

	Количество уровней доступа пользователей, шт.
	не менее 2

	Источник бесперебойного питания 
	Наличие
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	2.
	Система для заливки тканей парафином
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Максимальная загрузка кассет
	150 штук

	Назначение
	Проводка кассет

	Независимая работа заливочного модуля и охлаждающей платы
	Наличие

	Модульный центр для заливки ткани в парафин и приготовления блоков, состоящий из заливочного модуля и охлаждающей платы
	Наличие

	Количество модулей
	Не менее 2

	Объем отсека для парафина
	Не более 4 л

	Возможность независимой перестановки модулей
	Наличие

	Возможность регулирования объема подачи парафина дозирующим винтом
	Наличие

	Встроенный фильтр для парафина
	Наличие

	Поток парафина активизируется при помощи настраиваемой по высоте шарнирной клеммы - приводится в действие вручную или ножной педалью
	Наличие не менее одного из перечисленных способов управления

	Нагреваемые отсеки для кассет и заливочных форм с выдвижной крышкой, съемные и заменяемые
	Наличие

	Вместимость отсека для кассет
	Не менее 150 шт.

	Вместимость отсека для заливочных форм
	Не менее 150 шт.

	Легко очищаемая, нагреваемая рабочая зона с встроенной охлаждаемой поверхностью, достаточной для использования супер-мега кассет
	Наличие

	Охлаждаемая зона на элементах Пельтье
	Наличие

	Вместимость охлаждающей платы
	Не менее 60 блоков

	Съемные, нагреваемые держатели для пинцетов, доступные с обеих сторон
	Наличие

	Возможность разместить пинцетов
	Не менее 6

	Заменяемые, нагреваемые (опосредованно через рабочую поверхность) лотки для сбора излишков парафина
	Наличие

	Температура нагревания кассет, ванночек, рабочей области и резервуара парафина настраивается в диапазоне
	от не более 55°до не менее 70°С

	ЖК дисплей и сенсорная панель управления прибором на передней панели прибора
	Наличие

	Возможность программирования дня и времени начала работы прибора, автоматического включения и выключения аппарата на любой день
	Наличие

	Функция программирования температуры резервуара для парафина, отсеков для кассет и заливочных форм, рабочей поверхности
	Наличие

	Режим предварительного нагрева
	Наличие

	Постоянная индикация на экране температуры резервуара для парафина
	Наличие

	Постоянная пиктографическая индикация на экране температуры резервуара для заливочных форм
	Наличие

	Постоянная пиктографическая индикация на экране температуры резервуара для кассет
	Наличие

	Постоянная пиктографическая индикация на экране температуры рабочей зоны
	Наличие

	Фиксированное стандартизованное значение температуры охлаждающей платы 
	не ниже -6°С
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	Полумоторизованный ротационный микротом
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Моторизованная подача образца с регулировкой скорости подачи
	Наличие

	Количество скоростей подачи образца
	Не менее 2

	Минимальная скорость подачи образца, мкм/с
	Не более 300

	Максимальная скорость подачи образца, мкм/с
	Не менее 600

	Функция электрической подачи держателя образца в исходное положение
	Наличие

	Скорость подачи держателя образца в исходное положение, мкм/с
	Не менее 1800 

	Система балансировки для компенсации отдачи, возникающей в течение процесса секции (или эквивалент)
	Наличие

	Диапазон установки толщины среза, мкм
	От не более 0,5 до не менее 100

	Шаг изменения толщины среза в диапазоне 0,5–5 мкм 
	не более 0,5 мкм

	Шаг изменения толщины среза в диапазоне 5-20 мкм 
	не более 2 мкм

	Шаг изменения толщины среза в диапазоне 20-60 мкм 
	не более 5 мкм

	Шаг изменения толщины среза в диапазоне 60-100 мкм 
	не более 10 мкм

	Программируемая функция ретракции образца 
	Наличие

	Отключение функции ретракции при необходимости
	Наличие

	Диапазон установки ретракции образца:
	

	Нижняя граница диапазона, мкм
	Не более 5

	Верхняя граница диапазона, мкм
	Не менее 40

	Шаг изменения ретракции не более, мкм
	5

	Диапазон установки тримминга образца не более – не менее, мкм
	От не более 1 до не менее 500

	Шаг изменения тримминга в диапазоне 1-10 мкм 
	не более 1 мкм

	Шаг изменения тримминга в диапазоне 10-20 мкм 
	не более 2 мкм

	Шаг изменения тримминга в диапазоне 20-50 мкм 
	не более 5 мкм

	Шаг изменения тримминга в диапазоне 50-100 
	не более 10 мкм

	Шаг изменения тримминга в диапазоне 100-500 
	не более 50 мкм

	Вертикальное перемещение образца мм
	Не менее 65

	Максимальный размер образца, мм
	не менее 29х40

	Все панели управления снабжены сенсорными кнопками, защищенными от действия растворителей и попадания пыли
	Наличие

	Индикация толщины и количества срезов и срезов выравнивания, а также размеров срезанной части блока на дисплеях встроенной панели
	Наличие

	Встроенная панель снабжена светодиодными индикаторами, отображающими текущий режим работы микротома: резка и тримминг, режим покачивания и полного хода вала, режим блокировки и ретракции
	Наличие

	Выносная панель управления может быть для удобства пользователя расположена как с правой, так и с левой стороны микротома
	Наличие

	Выносная панель снабжена цифровым дисплеем для отображения толщины срезов и срезов выравнивания 
	Наличие

	Светодиодная индикация режимов работы (резка и тримминг) на выносной панели
	Наличие

	Возможность установки диапазона толщины среза, выбора режима работы, скорости подачи образца на выносной панели
	Наличие

	Возможность изменения угла наклона ножа
	Наличие

	Встроенный микрометрический механизм для установки требуемой толщины среза
	Наличие

	Не менее двух режимов блокировки махового колеса
	Наличие 

	Режим блокировки махового колеса в крайнем верхнем положении для удобства замены лезвия одной рукой 
	Наличие 

	Режим блокировки махового колеса в любом положении
	Наличие

	Точная ориентация образца с нулевой точки отчета
	Наличие

	Не менее чем трехкомпанентная система держателя образца (включая основание держателя, систему быстрого зажима и держатель) для быстрой смены держателя образца одной рукой
	Наличие

	Нулевое положение настраивается независимо по осям х и у
	Наличие

	Точная ориентация образца по осям x и y, не более
	на 8°

	Интегрированный лоток для хранения необходимых инструментов, расположенный на верхней поверхности микротома
	Наличие

	Держатель для сменных лезвий с защитой для рук красного цвета, позволяющий быстро заменять лезвие одной рукой
	Наличие

	Держатель ножа «два в одном» для использования лезвий как с низким, так и с высоким профилем
	Наличие

	Возможность использования всего режущего края ножа (резка образца возможна не менее чем в трех фиксированных позициях лезвия: слева, справа и по центру), репозиция держателя ножа вправо-влево не менее 40 мм
	Наличие

	Возможность использования одноразовых лезвий
	Наличие

	Просторный лоток с антистатическим покрытием, окружающий всю рабочую поверхность для отработанных срезов
	Наличие

	Набор инструментов, включающий в себя кисточку с магнитом на конце ручки для извлечения лезвия из держателя в микротоме
	Наличие
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	4.
	Столик для подсушивания срезов
		Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Тефлоновое и антистатическое покрытия
	Наличие

	Точность установки температуры, ° С
	Не более 0,1

	Автоматическая защита от перегрева
	Наличие

	Точность поддержания температуры, не более, °С
	1°

	Установка температуры, ° С
	Не менее 75

	Индикация опасного нагрева 
	Наличие

	ЖК дисплей для отображения устанавливаемой и текущей температуры
	Наличие

	Черная алюминиевая легко очищаемая поверхность
	Наличие

	Прибор должен быть квадратной формы для эффективного расположения на лабораторном столе и стыковки с водяной баней
	Наличие
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* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
3. Условия поставки.
3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.
3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.
3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, гарантии Поставщика и завода-производителя Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами, сертификаты соответствия/декларации соответствия на Товар (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя, инструкции по эксплуатации и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида Товара.
3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем (в отношении Товара). Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения монтажа Товара; акта выполнения пусконаладочных работ Товара. В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.
