Приложение № 1 к запросу коммерческих предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автоматического счетчика клеток
для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
(Институт полиомиелита) 

1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, количество и порядок поставки автоматического счетчика клеток (далее Товар, Оборудование) для нужд ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита) (далее – Заказчик), а также требования к качеству поставляемого Товара. 
1.2. Поставка Товара включает в себя:
1.2.1. Изготовление/приобретение Товара; Товар должен быть новым, ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не иметь механических повреждений). Дата изготовления Товара не ранее 01 января 2020 года;
1.2.2 Тару, упаковку Товара;
1.2.3. Доставку Товара до помещений Заказчика;
1.2.4. Погрузочно-разгрузочные работы;
1.2.5. Монтаж и пусконаладочные работы Товара;  
1.2.6. Расходы по страхованию, налоги, пошлины, сборы и иные затраты, связанные с поставкой, изготовлением, приобретением Поставщиком Товара, выполнением монтажа и пусконаладочных работ Товара;
1.2.7. Исполнение гарантийных обязательств.
1.3. Адрес поставки Товара: г. Москва, пос. Московский, п. Института Полиомиелита, домовладение 8, корпус 17 ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» (Институт полиомиелита). Поставка Товара осуществляется единой партией.
1.4. Срок поставки Товара: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора. Срок поставки Товара включает в себя, в том числе: монтаж и пусконаладочные работы. Срок выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (пункт 1.2. Договора), составляет в течение не более 7 (семи) календарных дней с момента доставки (перевозки) Товара до места монтажа и входит в общий срок поставки Товара, указанный в п. 1.4. Технического задания.
1.5. В стоимость Товара включены все расходы Поставщика, в том числе: изготовление/приобретение Товара; тара, упаковка Товара, доставка до помещений Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы; монтаж и пусконаладочные работы Товара; причитающееся Поставщику вознаграждение; расходы по исполнению гарантийных обязательств, а также все прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2. Требования к Товару:
2.1. Описание и технические характеристики Товара* представлены в Таблице № 1 настоящего Технического задания.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание Товара*
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	[bookmark: _GoBack]Автоматический счетчик клеток 
		Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Предназначен для подсчета количества, анализа жизнеспособности и размеров клеток в суспензии.
	Соответствие

	Метод исследования должен быть основан на методе светлого поля.
	Соответствие

	Возможность докомлектации прибора 
	не менее двумя флуоресцентными каналами.

	Время обработки образца 
	не более 10 секунд.

	Объем суспензии для анализа 
	не более 10 мкл.

	Возможность работы с образцами с концентрацией в диапазоне 
	не уже чем от 1×104 до 1×107 клеток/мл.

	Возможность детекции частиц размером в диапазоне 
	не уже чем от 4 до 60 мкм.

	Возможность детекции клеток размером в диапазоне 
	не уже чем от 7 до 60 мкм.

	Наличие сенсорного дисплея 
	не менее 7 дюймов.

	Автофокусирование
	Наличие

	Наличие объектива с оптическим увеличением.
	не менее 2,5-кратным оптическим увеличением.

	Наличие камеры 
	не менее 5 мегапикселей.

	Встроенное программное обеспечение
	Наличие

	USB-порт для сохранения данных и изображений на внешнем компьютере.
	Наличие

	Возможность использования одноразовых и многоразовых слайдов.
	Соответствие

	Размеры 
	не более 230х140х230 мм.

	Вес 
	не более 3,63 кг.

	Не предназначен для использования в медицинских целях.
	Соответствие



	Шт.
	1

	2.
	Светодиодный куб DAPI
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Должен представлять из себя модуль с фильтрами и на возбуждение и на эмиссию. 
	Соответствие

	Должен пропускать пучок света при возбуждении флуорофора в диапазоне 
	не шире от 335 до 379 нм

	Должен пропускать пучок света при эмиссии флуорофора в диапазоне 
	не шире от 417 до 477 нм

	Срок службы 
	не менее 50 000 часов

	Предназначен для использования с имеющимся счетчиком клеток у заказчика 
	Соответствие

	Не предназначен для использования в медицинских целях
	Соответствие



	Шт.
	1

	3.
	Светодиодный куб RFP
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Должен представлять из себя модуль с фильтрами и на возбуждение и на эмиссию.
	Соответствие

	Должен пропускать пучок света при возбуждении флуорофора в диапазоне 
	не шире 511-551 нм

	Должен пропускать пучок света при эмиссии флуорофора в диапазоне 
	не шире 573-613 нм

	Срок службы 
	не менее 50 000 часов

	Предназначен для использования с имеющимся счетчиком клеток у заказчика 
	Соответствие

	Не предназначен для использования в медицинских целях
	Соответствие



	Шт.
	1

	4.
	Светодиодный куб GFP
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Должен представлять из себя модуль с фильтрами и на возбуждение и на эмиссию.
	Соответствие

	Должен пропускать пучок света при возбуждении флуорофора в диапазоне 
	не шире 459-481 нм

	Должен пропускать пучок света при эмиссии флуорофора в диапазоне 
	не шире 489-531 нм

	Срок службы 
	не менее 50 000 часов

	Предназначен для использования с имеющимся счетчиком клеток у заказчика
	Соответствие

	Не предназначен для использования в медицинских целях
	Соответствие



	Шт.
	1

	5.
	ИБП с двойным преобразованием
	
	Описание и технические характеристики
	Требование технического задания

	Максимальная мощность 
	не менее 2000 VА

	Выходное напряжение синусоидного типа
	Соответствие

	Не предназначен для использования в медицинских целях
	Соответствие

	Двойное преобразование сигнала
	Наличие

	Доставка, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию
	Соответствие

	Гарантийное обслуживание 
	не менее 12 месяцев



	Шт.
	1



* Если при описании товара имеется указание на торговый знак, возможна поставка Товара эквивалентного указанному. Ссылка на каталожный номер, Торговый знак, производителя не является требованием к участнику в отношении Торгового знака и производителя и предоставлена для более точного и четкого описания предмета закупки, так как не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик (в соответствии с ч.6.1., статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").
3. Условия поставки.
3.1. Товар должен быть поставлен с соблюдением всех требований технической, эксплуатационной и другой прилагаемой к нему документации, определяющей наименование, характеристики Товара и подтверждающей его безопасность и качество, а также с соблюдением техники безопасности, санитарно-технических норм, технических регламентов и нормативных правовых актов (документов) Российской Федерации для данного вида Товара.
3.2. Обязательно предоставление сертификатов на Товар, если требованиями законодательства Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого Товара, а также предоставление документов в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011г. № 768 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (вместе с «ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования») и в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 879 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (вместе с «ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств») при поставке вместе с Товаром передаются действующие сертификаты соответствия/декларации соответствия, подтверждающие соответствие требованиям безопасности поставляемого Товара и подтверждающие соответствие требованиям по электромагнитной совместимости поставляемого Товара.
3.4. Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, на упаковке должна быть нанесена ясно читаемая маркировка с указанием номера серии (партии), позволяющая идентифицировать Товар, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар, в том числе, но не ограничиваясь, сертификат соответствия (в случае если данная продукция подлежит обязательной сертификации), паспорт производителя, инструкции по эксплуатации иные документы, предусмотренные Техническим заданием.
3.5. Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.
3.6. На Товар/выполненные работы, вытекающие из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), Поставщик устанавливает гарантийный срок 12 (Двенадцать) месяцев, но не менее чем гарантийный срок, установленный заводом-производителем (в отношении Товара). Днем начала гарантийного срока поставленного Товара, работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), является день получения Товара, подписания Сторонами товарной накладной, акта выполнения монтажа Товара; акта выполнения пусконаладочных работ Товара. В случае поставки Товара и (или) выполнения работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), ненадлежащего качества Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить Товар ненадлежащего качества и (или) устранить недостатки выполненных работ в течение срока, согласованного Заказчиком. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного Товара, устранением недостатков Товара и (или) выполненных работ, вытекающих из обязательств по поставке Товара (п. 1.2. Договора, 1.2. Технического задания), несёт Поставщик.

